哈铁疾控中心建设项目

环境影响报告书

建设单位：中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心

编制单位：哈尔滨创泽环保技术服务有限公司

编制日期：二〇二六年一月

目  录

1 概述	1

1.1项目基本情况	1

1.2项目特点	1

1.3环境影响评价的工作过程	5

1.4分析判定相关情况	7

1.5主要环境问题及环境影响	28

1.6环境影响评价的主要结论	29

2总则	30

2.1编制依据	30

2.2评价原则	33

2.3环境影响识别及评价因子筛选	33

2.4评价标准	35

2.5 评价等级及评价范围	41

2.6环境保护目标	59

3 建设项目工程分析	60

3.1 工程概况	60

3.2工程建设内容	61

3.3工程分析及产污环节	79

3.4工程污染源强分析	86

3.5清洁生产分析	116

4环境现状调查与评价	118

4.1自然环境现状调查与评价	118

4.2环境质量现状调查与评价	125

4.3区域污染源调查	143

4.4环境保护目标调查	143

5环境影响预测与评价	145

5.1施工期环境影响分析	145

5.2营运期环境影响分析	148

6 环境保护措施及其可行性论证	177

6.1 施工期污染防治措施	177

6.2 营运期污染防治措施分析	178

6.3工程污染防治措施汇总及环保投资估算	203

7 环境经济损益分析	205

7.1项目实施后对环境影响的变化情况	205

7.2经济和社会效益分析	206

7.3环境效益分析	206

7.4结论	207

8 环境管理与监测计划	208

8.1环境管理	208

8.2 环境监测计划	216

8.3 规范化排污口要求	219

8.4污染物总量控制指标	219

8.5 建设项目竣工环保验收	220

9评价结论与建议	223

9.1 评价结论	223

9.2 建议	228

9.3 评价总结论	229

附图：

附图1理化实验室平面布置图

附图2-1 微生物实验室平面布置图（1-2层）

附图2-2微生物实验室平面布置图（3层）

附图3项目周边情况图

附图4声环境功能区划图

附件：

附件1 营业执照

附件2土地手续

附件3 现状监测报告

附件4原环评报告表批复

附件5分区管控分析报告

# 1 概述

## 1.1项目基本情况

中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号。疾控中心于2024年9月取得《关于中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心实验室建设项目环境影响报告表的批复》（哈环南审表【2024】17号），项目未进行建设及验收。现根据发展需求，新增微生物实验室。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）有关规定，关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）中明确，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本项目新增微生物实验室，占地面积由516.5m2扩大至2110m2，项目的规模、地点、生产工艺均发生重大变动，现重新进行环境影响评价。

项目总用地面积2110平方米，总建筑面积 4988.2平方米，工程内容包括一座理化实验楼（1-4层为办公区、5层为实验区）及一座微生物实验楼，配备原子吸收、气相色谱、离子色谱等检验仪器设备、PCR实验设备等相关配套设备。主要从事生活饮用水、食品、环境及职业卫生检测，仅服务铁路内部。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位组成项目组，项目组评价人员对现场进行了实地踏查并收集了相关资料，委托相关单位进行现状监测，经资料整理、模式计算及统计分析，编制该项目的环境影响报告书，现提交主管部门审查。

## 1.2项目特点

### 1.2.1 项目特点

（1）建设内容和规模：哈铁疾控中心建设项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号，为新建项目。建设内容包括一座理化实验楼（1-4层为办公区、5层为实验区）及一座微生物实验楼，配备原子吸收、气相色谱、离子色谱等检验仪器设备、PCR实验设备等相关配套设备。主要从事生活饮用水、食品、环境及职业卫生检测。理化实验室检测分析内容主要包括水和废水检测、环境空气和废气检测、噪声、土壤和沉积物及固废检测。微生物实验楼检测分析内容主要包括食品微生物检测、环境微生物检测、新冠病毒核酸检测、病毒性肝炎检测及健康体检等检验项目。理化实验设计年检测量2000份、微生物试验设计年检测量21400份，仅服务铁路内部。

（2）本项目微生物实验室为二级生物安全（P2）实验室，不涉及三级生物安全（P3）实验室、四级生物安全（P4）实验室、呼吸道病毒实验室、HIV确认实验室等特殊实验室。本项目只对送检样品进行检测，不保存传染病菌种，不设发热门诊、不收治病人；不饲养实验动物，不做动物性实验。本次评价不含辐射环境影响评价内容，如投入使用涉及产生辐射的设备时，应按有关规定另行办理辐射环境影响评价审批手续。

（3）采取环保设施特点：本项目污水处理站位于厂区西侧，实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理能力满足要求；处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后的水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。

微生物实验室微生物实验中产生微生物气溶胶或出现溅出的操作均在各自的生物安全柜内进行，可能含有病原微生物的气溶胶经各自生物安全柜内置的高效过滤器处理后统一汇入排风管道，最后统一通过楼顶的排气口以无组织形式排放；理化实验室废气（硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氨气、氟化物）经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放，未被收集的废气以无组织形式排放；污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放。

厂区采取分区防渗措施，危险废物贮存库、污水处理间采取重点防渗措施；理化实验室、微生物实验室采取一般防渗措施，疾控中心办公区、库房及其他区域和道路为简单防渗措施，防渗措施满足相关防渗要求。

危险废物贮存库设置于理化实验楼南侧，为单独建筑，面积5m2。危险废物贮存库内部采取重点防渗措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

（4）周边环境特点：项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号。厂区东侧为民益街，隔路为博物馆，南侧为历史建筑，西侧为龙江时尚快捷酒店，北侧为颐园街（城市主干路），隔路为颐园街23号院居民。最近的保护目标为厂区北侧的颐园街23号院居民，距离为20m。地下水评价区范围内无地下水饮用水水源地。项目区所在区域环境空气功能区为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单规定的二类区，声环境功能区为《哈尔滨市人民政府关于调整城市区域环境噪声标准适用区域的通知》（哈政规〔2021〕3号）中规定的2类、4类区。

### 1.2.2 污染物产生情况

（1）废气

本项目产生的废气主要为实验室废气（包括可能含有病原微生物的气溶胶、挥发性有机废气、无机废气）、污水处理站恶臭。

（2）废水

本项目废水主要有生活污水和实验室废水（理化实验室废水、微生物实验室废水）。

（3）噪声

本项目产生噪声的设备主要有实验室空调机房和通排风系统风机、泵机噪声等。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物、生活垃圾。一般固体废物主要为废包装物（包括装有药品、原辅料等的废纸盒（不与药品、原辅料直接接触），危险废物主要为医疗废物（废培养基、废一次性用品、废样品、废实验用药包装物、废弃过滤器）、实验室废液、实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、污水处理站污泥、废紫外灯管，生活垃圾包括职工生活垃圾。

### 1.2.3 主要环保措施

（1）废气

微生物实验中产生微生物气溶胶或出现溅出的操作均在各自的生物安全柜内进行，生物安全柜相对于其所在房间为负压状态，可能含有病原微生物的气溶胶经各自生物安全柜内置的高效过滤器处理后统一汇入排风管道，最后统一通过楼顶的排气口以无组织形式排放。

理化实验室废气经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放。废气中硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求（速率严格50%），氨气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值；未被收集的理化实验室无机废气和挥发性有机废气以无组织形式排放，厂界无组织硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂界无组织氨气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建厂界标准限值。

污水处理间密闭，污水处理装置为一体化装置，加强污水处理站的运行操作管理，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放，污泥及时外运，通过以上措施后，污水处理站周边H2S、NH3、臭气浓度无组织排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。

（2）废水

本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江。

（3）噪声

本项目空调风机、排风机、泵机、污水处理设备选用低噪声设备，并安装减振垫和建筑物隔声等措施，在严格履行上述措施后，本项目东侧、西侧及南侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2类标准限值要求，北侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的4类标准限值要求，敏感点处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（4）固体废物

生活垃圾集中收集后由市政部门统一处理。

废包装物主要为装有药品、原辅料等的废纸盒（不与药品、原辅料直接接触）等，集中收集后外售。

微生物实验室废物采用“单独分类收集+灭菌器消毒灭活+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；理化实验室废物采用“单独分类收集+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；废过滤器由专业公司进行更换，经高压灭菌器高温高压灭活处理后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处理；实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、废紫外灯管更换后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理；污水处理站污泥先用泵抽入污泥浓缩罐，在污泥浓缩罐内投加石灰粉进行消毒后通过叠螺污泥脱水机脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置。

（5）地下水防治措施

本项目危险废物贮存库采用重点防渗措施，危险废物贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中环境管理要求；危险废物贮存库、污水处理间防渗技术可达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；微生物实验室和理化实验室地面为基础防渗，防渗技术可达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公区及其他区域和道路为简单防渗区，应做一般地面硬化。

### 1.2.4 主要结论

本项目建设项目符合国家产业政策要求，项目本着从清洁生产入手，对项目产生的污染物采取的污染控制措施切实可行，可实现污水达标排放、固废得到资源化综合利用的环境保护技术要求，在认真落实报告书所述各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

## 1.3环境影响评价的工作过程

分析判定建设项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划的符合性，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

依据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）要求，环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

评价单位在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选，确定了环境保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案；根据第一阶段工作成果，对环境现状进行了监测与评价，详细进行工程分析，对各环境要素影响进行了预测与分析；最终，提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论，具体过程见图1-3-1。

图1.3-1 建设项目环境影响评价工作程序图

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为哈铁疾控中心建设项目，属于“四十九、卫生84，109、疾病预防控制中心8431”中的“新建”，应编制环境影响报告书。

评价单位接受委托后随即组织人员在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为水环境影响及大气环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

根据第一阶段工作成果，对环境现状进行了监测与评价，详细进行工程分析。对各环境要素影响进行了预测与分析。提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。

## 1.4分析判定相关情况

### 1.4.1产业政策相符性判定

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类“三十七、卫生健康”中“1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”中“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”，属于产业政策中鼓励类项目，符合国家产业结构调整的相关要求。对照《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列。

### 1.4.2与“生态环境分区管控”符合性分析

根据“黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台”出具的《哈铁疾控中心建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目属于水环境一般管控区（一般管控单元）、大气环境受体敏感重点管控区（重点管控单元）、大气环境布局敏感重点管控区（重点管控单元）。

结合本项目施工工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“黑龙江省生态环境分区管控”符合情况如下：

本项目与黑龙江省生态环境分区管控成果数据相交情况汇总表见下表。

表 1.4-1 本项目与黑龙江省生态环境分区管控成果数据相交情况汇总表

| 一级分类 | 二级分类 | 是否相交 | 所属城市 | 所属区县 | 相交单元名称 | 相交面积（km2） | 相交面积占项目范围百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量底线 | 水环境一般管控区 | 是 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 松花江朱顺屯南岗区 | 小于0.01 | 100 |
|  | 大气环境布局敏感重点管控区 | 是 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 南岗区大气环境布局敏感重点管控区 | 小于0.01 | 100 |
|  | 大气环境受体敏感重点管控区 | 是 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 南岗区大气环境受体敏感重点管控区 | 小于0.01 | 100 |
| 资源利用上线 | 高污染燃料禁燃区 | 是 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 南岗区高污染燃料禁燃区 | 小于0.01 | 100 |
| 环境管控单元 | 重点管控单 | 是 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 南岗区城镇空间 | 小于0.01 | 100 |

（1）生态保护红线

根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询结果，本项目不占用生态保护红线。

图例

生态保护红线

本项目位置

图1.4-1 项目与生态保护红线叠加图

（2）环境质量底线符合性分析

①大气

根据《哈铁疾控中心建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于大气环境受体敏感、布局敏感重点管控区。本项目运营期废气影响较小，施工期扬尘、废气影响较小，随施工期结束影响消失，不会对大气环境质量现状造成不良影响。

②水环境

根据《哈铁疾控中心建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于水环境一般管控区。本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江。因此不会对区域水环境造成影响。

（3）资源利用上线

本项目用地土地类型为办公用地，不会突破区域土地资源利用上线；用水来源为市政管网供水及外购纯水，本项目用水量较小，不会突破当地水资源利用上线。根据生态环境分区管控平台查询结果，本项目位于南岗区地下水环境一般管控区。综上，本项目符合哈尔滨市能源、水资源、土地资源等资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目与生态环境准入清单管控要求符合性分析见表1-4-2。

①一图

根据《哈铁疾控中心建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与环境管控单元叠加图见下图。

图1.4-2 项目与环境管控单元叠加图

②一表

根据《哈铁疾控中心建设项目生态环境分区管控分析报告》可知，本项目与环境管控单元符合性分析。

表 1.4-2 本项目与哈尔滨市及管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表

| 环境管控单元编码 | ZH23010320001 |  | 环境管控单元名称 | 南岗区城镇空间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控单元类别 | 管控要求 |  |  | 本项目管控措施 | 符合性 |
| 重点 管控 单元 | 空间布局约束 | - 执行要求：1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。 2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。三、大气环境布局敏感重点管控区同时执行：1.严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等产能置换实施办法。2.利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。 |  | 本项目为疾控中心建设项目。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | - 区域内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排放总量应1.5倍减量置换。二、执行要求：加快65t/h 以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。大气环境布局敏感重点管控区同时执行：1.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。2.到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。 |  | 本项目为疾控中心建设项目，供暖采用市政热网集中供暖，不新建锅炉，不使用燃料。 | 符合 |
| 重点 管控 单元 | 环境风险防控 | 一、执行要求：化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。二、大气环境布局敏感重点管控区同时执行：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业 |  | 本项目不属于化工项目，项目风险物质较少，正式运行后将制定完善的环境风险应急预案。 | 符合 |
|  | 资源利用效率要求 | - 执行要求： 1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。二、高污染燃料禁燃区同时执行：1.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2.城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。 |  | 本项目水嘴、便器水箱等符合接水标准，供热采用市政热网集中供热，不涉及锅炉的建设。 | 符合 |

③一说明

哈铁疾控中心建设项目位置涉及哈尔滨市南岗区；项目占地总面积小于0.01平方公里。

与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。

与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与环境管控单元优先保护单元交集面积约为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。

根据上表，项目建设符合黑龙江省生态环境分区管控要求。

### 1.4.3与《哈尔滨市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

（1）相关内容

完善突发公共卫生事件监测预警机制，健全疾病预防控制体系，创办医防协同机制，建立医疗救治、科技支撑、物资保障体系，推动哈尔滨医科大学附属第一医院群力院区、黑龙江中医药大学附属第一医院建设重大疫情救治基地，提供应对突发公共卫生事件能力。

（2）符合性分析

本项目为哈铁疾控中心建设项目，项目的建设使中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心的疾病预防控制技术水平和应急能力将进一步提高。因此，符合《哈尔滨市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中的要求。

### 1.4.4与《哈尔滨市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

本项目为哈铁疾控中心建设项目，用地性质为办公用地，项目的建设使中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心的基础设施条件将得到较大的改善，疾病预防控制技术水平和应急能力将进一步提高。因此，符合《哈尔滨市国土空间总体规划（2021-2035 年）》。

### 1.4.5与《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735号）符合性分析

（1）相关内容

建设目标全面改善疾控机构设施设备条件，实现每省至少有一个达到生物安全三级（P3）水平的实验室，每个地级市至少有一个达到生物安全二级（P2）水平的实验室，具备传染病病原体、健康危害因素和国家卫生标准实施所需的检验检测能力。

建设内容一是县级疾控中心重点提升疫情发现和现场处置能力，加强基础设施建设，完善设备配置，满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置等需要。二是地市级疾控中心重点提升实验室检验检测能力，加强实验室仪器设备升级和生物安全防护能力建设。鼓励有条件的地市整合市县两级检验检测资源，配置移动生物安全二级（BSL-2）实验室，统筹满足区域内快速检测需要。三是国家、省级疾控中心重点提升传染病检测“一锤定音”能力和突发传染病防控快速响应能力，推进中国疾控中心菌毒种库和相关实验室升级改造，支持省级疾控中心菌毒种库、生物安全三级（P3）实验室等建设，加强和完善国家突发急性传染病防控队伍装备配置。

建设要求参照《疾病预防控制中心建设标准》，查缺补漏、填平补齐，合理确定建设项目和建设规模。近期以人员、经贸往来频繁的边境口岸地区为重点，有效快速提升传染病防治能力和水平。深化疾控体系改革，完善机构设置和功能定位。鼓励地方探索建设集临床、科研、教学于一体的公共卫生临床中心。

（2）符合性分析

本项目为哈铁疾控中心建设项目，本项目包括食品检测、微生物实验室、理化试验室、PCR实验室、原子吸收、荧光室、离子色谱室等，仅服务铁路内部。本项目建设已按照《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）和《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）的要求建设，因此，符合《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735号）的要求。

### 1.4.6与《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部第40号令）符合性分析

（1）相关内容

加强疾病预防控制机构建设，完善疾病预防控制机构体系，提高对危害人民健康的重大疾病的预防控制和对暴发疫情、中毒及生物化学恐怖等突发公共卫生事件的处理和反应能力，是提高卫生服务质量与效率、保护人民健康、维护社会稳定、促进经济发展的重要举措。

（2）符合性分析

本项目为哈铁疾控中心建设项目，项目建成后中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心的基础设施条件将得到较大的改善，疾病预防控制技术水平和应急能力将进一步提高。项目的建设提高了卫生服务质量，较大地提高了铁路内部员工健康保障水平，保护人民健康、维护社会稳定。因此，符合《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部第40号令）。

### 1.4.7与《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46 号）符合性分析

（1）相关内容

（三）强化疾控机构核心职能。做强中国疾控中心，重点强化疾病预防控制、卫生应急、科学研究、教育培训、全球公共卫生合作等职能。做优省级疾控中心，重点强化省域传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置、实验室检验检测、应用性技术研究、公共卫生信息统筹管理和大数据分析利用、对外合作交流等职能。边境省份疾控中心强化跨境传染病防控合作。做好市、县级疾控中心重新组建工作，稳妥有序推进与同级卫生监督机构整合，强化疫情防控和卫生健康行政执法职能，确保疾控和卫生监督工作全覆盖、无死角。

（十）提升公共卫生干预能力。持续加强艾滋病、病毒性肝炎等重点传染病防控。巩固重点寄生虫病、地方病防治成果。强化疫苗预防接种。完善环境健康综合监测网络体系和风险预警平台，建立健全环境健康风险评估制度。加强对近视、肥胖等学生常见病及健康危险因素的监测和综合干预。加强职业卫生、放射卫生、食品安全风险监测评估与标准、营养健康、伤害监测、老年人健康危险因素监测及重点慢性病早期筛查干预和分类管理等工作。

（2）符合性分析

本项目为哈铁疾控中心建设项目，本项目包括食品检测、微生物实验室、理化试验室、PCR实验室、原子吸收、荧光室、离子色谱室等，仅服务铁路内部。项目的建成可提高铁路内部的疾病预防控制能力，符合《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46号）的相关要求。

### 1.4.8与《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发〔2020〕3号）符合性分析

表 1.4-3 与国卫医发〔2020〕3号符合性分析

| 相关要求 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。 | 本项目医疗废物来源于检验、实验等过程产生的废样品、废培养基、废一次性用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、废实验用药包装物，主要涉及感染性废物、药物性废物等。评价要求建设单位按照《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号）等要求制定分类收集清单。 |
| 严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。 | 评价要求建设单位严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，并依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。 |
| 严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。 | 评价要求建设单位对医疗废物分类收集存放，严禁与生活垃圾混放。 |
| 规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。 | 项目拟设置危险废物贮存库，不存在医疗废物露天存放。 |
| 及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。 | 评价要求建设单位与持有危险废物经营许可证的集中处置单位签订医疗废物收集、处置协议，同时设置交接登记台账、转移联单等，并保存不少于3年。 |

### 1.4.9 与《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）符合性分析

表 1.4-4 与疾病预防控制中心建筑技术规范符合性分析

| 规范 |  | 规范要求 | 本项目建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《疾病预防控制中心建筑技 术规范》（GB50881-2013) | 选址要求 | （1）应具备较好的工程地质条件和水文地质条件； （2）周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施； （3）地形宜规整，交通方便； （4）应避让饮用水源保护区； （5）应避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所； （6）应避开地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害地段。对建筑抗震不利地段，应提出避开要求或采取有效措施；严禁在抗震危险地段建造疾控中心的各类建筑。 | （1）本项目建设区域地形平坦，具有良好的水文地质建设条件； （2）周边交通发达，水电等基础设施完善； （3）项目地形规整，项目区呈长方形； （4）建设区域不涉及饮用水源保护区，自然保护区等特殊需要保护区域； （5）项目周边无化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所； （6）区域不属于地震断裂带，与山体相距较远，不涉及滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害。 |
|  | 平面布置要求 | （1）实验用房在基地内宜相对独立设置； （2）应合理组织人流、物流，避免交叉污染； （3）对生活和实验废弃物的处理，应符合有关环境保护法令、法规的规定； （4）基地内不应建设职工住宅；值班用房、职工集体宿舍、专家公寓、培训用房等在基地内建设时，应处于基地内当地最小风频下风向区，当它们与实验区用地毗邻时，应与实验区分隔，并设置独立出入口； （5）单独建设的实验用房（包括动物房）、污水处理站和垃圾处理站宜处在基地内全年最小风频的上风向区域； （6）传染病疫情现场采样和处置车辆应有相对独立的车辆消毒、处理、存放场地； （7）疾控中心用地出入口不宜少于两处，人员出入口不宜兼做废弃物的出口。 | （1）本项目实验用房与办公业务用房功能相对独立； （2）设置有2个交通出入口，人流、物流分别从不同出入口出入，人员出入口不兼做废弃物的出口； （3）生活垃圾和医疗废物等分开收集，单独储存，危险废物储存在危险废物贮存库内；用地内未设置职工住宅、职工集体宿舍、专家公寓等； （4）实验楼、污水处理站单独建设并在区域全年最小风频的上风向区域； （5）不设置传染病疫情现场采样和处置车辆； （6）疾控中心主入口设置在项目区东侧，次出入口设置在项目区北侧，人员出入口不兼做废弃物的出口。 |

从上表可以看出项目建设符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）相关要求。

### 1.4.10与《疾病预防控制中心建设标准》（建标 127-2009）符合性分析

表1.4-5 与《疾病预防控制中心建设标准》（建标 127-2009）符合性分析

| 项目 | 规范要求 | 本项目实际情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划布局 | 选址应具备较好的工程地质条件和水文地质条件；避让饮用水源保护区；避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源及易燃易爆场所。 | 建设区域不涉及饮用水源保护区，自然保护区等特殊需要保护区域；周边无化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所。 | 符合 |
|  | 疾病预防控制中心建筑宜采取分散布局形式。实验用房宜与业务、保障、行政等其他功能用房分开设置。不同类别实验用房宜独立设置。 | 本项目实验用房与办公区等其他功能用房分开设置，各功能结构相对独立。 | 符合 |
| 建筑标准 | 实验废水排水系统应与其他排水系统分开设置。对于含有病原微生物、放射性物质，以及毒理（动物）实验用房的废水，宜分别设置排水管道。 | 本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江。本项目不涉及放射性物质。 | 符合 |
|  | 实验废水应进行无害化处理，水质符合现行国家标准《污水综合排放标准》（GB8978）要求。 | 本项目实验室废水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2预处理标准后排至市政排水管网，GB18466严于GB8978，符合要求。 | 符合 |

### 1.4.11与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）符合性分析

根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）有关规定，根据实验室所处理的生物危害程度和采取的防护措施，生物安全实验室分为四级。微生物生物安全实验室可采用BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4表示相应级别的实验室。生物安全实验室应按下表进行分级。

表1.4-6 生物安全实验室的分级

| 分级 | 生物危害程度 | 操作对象 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 低个体危害，低群体危害 | 对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。 | 本项目涉及二级生物安全实验室 |
| 二级 | 中等个体危害，有限群体危害 | 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害。有有效的预防和治疗措施。 |  |
| 三级 | 高个体危害，低群体危害 | 对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施。 |  |
| 四级 | 高个体危害，高群体危害 | 对人体、动植物或环境具有高度危险性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明，或未知的、危险的致病因子。没有预防治疗措施。 |  |

《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）对生物安全实验室的选址做出相关要求，详见下表。

表1.4-7 与《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）要求一览表

| 实验室级别 | 平面位置 | 选址和建筑间距 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 共用建筑物，实验室有可控制进出的门 | 无要求 |
| 二级 | 可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门 | 无要求 |
| 三级 | 与其他实验室可共用建筑物，但应自成一区，宜设在其一端或一侧 | 满足排风间距要求 |
| 四级 | 独立建筑物或与其他级别的生物安全实验室共用建筑物，但应在建筑物中独立的隔离区域内 | 宜远离市区。主实验室所在建筑物离相邻建筑物或构筑物的距离不应小于相邻建筑物或构筑物高度的1.5倍 |

根据GB50346-2011的规定，选址与建筑间距无要求。总平面上，可与其余功能区共用建筑物，但须设置自动关闭的带锁的门。本项目拟建设的微生物实验室位于疾控中心单独一座三层建筑，与其余功能区独立隔开，符合该规范的要求。本项目的选址、平面布置及其他要求均符合《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）。

### 1.4.12与《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS233-2017)符合性分析

表1.4-8 与《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS233-2017)符合性分析

| 相关要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 实验室选址、设计和建造应符合国家和地方建设规划、生物安全、环境保护和建筑技术规范等规定和要求。 | 本项目选址和建设符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）、《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）、《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS233-2017)、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2018年修订)等相关技术规范及标准的要求。 | 相符 |
| 实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。 | 设置有可自动关闭的带锁的门。 | 相符 |
| 应在实验室或其所在的建筑内配备压力蒸汽灭菌器或其他适当的消毒、灭菌设备，所配备的消毒、灭菌设备应以风险评估为依据。 | 微生物实验室已配备消毒灭菌设备。 | 相符 |

因此，本项目的选址及建设要求符合《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS233-2017)。

### 1.4.13与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）符合性分析

表1.4-9 与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）符合性分析

| 相关要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 根据对所操作生物因子采取的防护措施，将实验室生物安全防护水平分为一级、二级、三级和四级，一级防护水平最低，四级防护水平最高。 | 项目涉及二级生物安全实验室，项目运营后只是进行简单的微生物实验和生物化学实验，不涉及高致病性病原微生物实验活动，且项目运营时已对废水、废气以及其他废物采取相应的处置措施，项目运营期间对周边环境影响较小。 | 相符 |
| 实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求 | 本项目选址和建设符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）、《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）、《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS233-2017)、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2018年修订)等相关技术规范及标准的要求。 | 相符 |

续表1.4-9 与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）符合性分析

| 二级生物实验室设施和设备要求：①实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。②实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。③应在实验室工作区配备洗眼装置。④应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备，所配备的消毒灭菌设备应以风险评估为依据。⑤应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。⑥应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。⑦应有可靠的电力供应。 | 项目微生物实验室均为二级生物安全实验室，①各实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门均可自动关闭且带锁。②实验室工作区域外设有备用物品存放处。③实验室工作区配备洗眼装置。④实验室内配备压力蒸汽灭菌器（生物安全型）。⑤二级生物安全实验室内均配备生物安全柜。⑥项目生物安全柜排风通过专用通风系统的管道排出。⑦有可靠的电力供应。 | 相符 |
| --- | --- | --- |

### 1.4.14与《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2018年修订)符合性分析

表1.4-10 与《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2018 年修订)符合性分析

| 相关要求 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 第十八条国家根据实验室对病原微生物的生物安全防护水平，并依照实验室生物安全国家标准的规定，将实验室分为一级、二级、三级、四级 | 项目涉及二级生物安全实验室，项目运营后只是进行简单的微生物实验和生物化学实验，不涉及高致病性病原微生物实验活动，且项目运营时已对废水、废气以及其他废物采取相应的处置措施，项目运营期间对周边环境影响较小。符合管理条例要求 |
| 第三十八条实验室应当依照环境保护的有关法律、行政法规和国务院有关部门的规定，对废水、废气以及其他废物进行处置，并制定相应的环境保护措施，防止环境污染。 |  |

因此，本项目的建设符合《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2018年修订)。

### 1.4.15与《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》（国家环境保护总局令第 32号）

表1.4-11 与《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》符合性分析

| 相关要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 第十一条实验室的设立单位对实验活动产生的废水、废气和危险废物承担污染防治责任。实验室应当依照国家环境保护规定和实验室污染控制标准、环境管理技术规范的要求，建立、健全实验室废水、废气和危险废物污染防治管理的规章制度，并设置专（兼）职人员，对实验室产生的废水、废气及危险废物处置是否符合国家法律、行政法规及本办法规定的情况进行检查、督促和落实。 | 本项目严格按照相关环境保护规定，落实各项污染防治措施。 | 相符 |
| 第十三条实验室对其产生的废水，必须按照国家有关规定进行无害化处理；符合国家有关排放标准后，方可排放。 | 本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江。 | 相符 |
| 第十四条实验室进行实验活动时，必须按照国家有关规定保证大气污染防治设施的正常运转；排放废气不得违反国家有关标准或者规定。 | 微生物实验中产生微生物气溶胶或出现溅出的操作均在各自的生物安全柜内进行，生物安全柜相对于其所在房间为负压状态，可能含有病原微生物的气溶胶经各自生物安全柜内置的高效过滤器处理后统一汇入排风管道，最后统一通过楼顶的排气口以无组织形式排放。 | 相符 |

续表1.4-11 与《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》符合性分析

| 第十五条实验室必须按照下列规定，妥善收集、贮存和处置其实验活动产生的危险废物，防止环境污染：（一）建立危险废物登记制度，对其产生的危险废物进行登记。登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。（二）及时收集其实验活动中产生的危险废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透等符合国家有关环境保护要求的专用包装物、容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明。（三）配备符合国家法律、行政法规和有关技术规范要求的危险废物暂时贮存柜（箱）或者其他设施、设备。（四）按照国家有关规定对危险废物就地进行无害化处理，并根据就近集中处置的原则，及时将经无害化处理后的危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中处置。（五）转移危险废物的，应当按照《固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局的有关规定，执行危险废物转移联单制度。（六）不得随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，不得将危险废物混入其他废物和生活垃圾中。（七）国家环境保护法律行政法规和规章有关危险废物管理的其他要求。 | 微生物实验室废物采用“单独分类收集+灭菌器消毒灭活+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；废过滤器由专业公司进行更换，经高压灭菌器高温高压灭活处理后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处理；实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、废紫外灯管更换后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理；污水处理站污泥消毒、脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置。 评价要求建设单位严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，并依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。建设单位应与持有危险废物经营许可证的集中处置单位签订医疗废物收集、处置协议。 | 相符 |
| --- | --- | --- |
| 第十七条实验室应当制定环境污染应急预案，报所在地县级人民政府环境保护行政主管部门备案，并定期进行演练。实验室产生危险废物的，应当按照国家危险废物污染环境防治的规定，制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 | 本次评价根据危险事故分析制定应急预案，企业须做好日常的风险排查工作，发生风险事故时，按照应急预案有序高效应对，将风险事故造成的人员损伤和环境污染减少到最小。 | 相符 |

### 1.4.16与《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发〔2017〕30 号）符合性分析

表1.4-12 与《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》符合性分析

| 相关要求 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| （一）明确分类类别。医疗机构应当按照《医疗废物管理条例》等相关规定严格医疗废物的源头分类管理，规范收集暂存，严禁将医疗废物混入生活垃圾。医疗机构内产生的生活垃圾按照属性分为有害垃圾、易腐垃圾、可回收物和其他垃圾四类。 1.有害垃圾。主要包括废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等）、废荧光灯管（日光灯管、节能灯等）、废胶片及废相纸等。 2.易腐垃圾。主要包括食堂、办公楼等区域产生的餐厨垃圾、瓜果垃圾、花卉垃圾等。 3.可回收物。主要包括未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋），塑料类包装袋、包装盒、包装箱，纸张，纸质外包装物，废弃电器电子产品，经过擦拭或熏蒸方式消毒处理后废弃的病床、轮椅、输液架等。 4.其他垃圾。 | 本项目固体废物分为一般固体废物、生活垃圾、医疗废物和危险废物，固体废物进行分类并合理处置。 | 相符 |
| （二）明确分类投放要求。 1.有害垃圾投放要求。医疗机构应当按照安全、便利、快捷的原则，集中或定点设立容器对不同品种的有害垃圾收集、暂存，并在醒目位置设置有害垃圾标志。 2.易腐垃圾投放要求。医疗机构应当在易腐垃圾主要产生区域设置专门容器单独投放易腐垃圾，原则上应采用密闭容器存放。 3.可回收物投放要求。医疗机构应当根据可回收物的种类和产生量，设置专门容器和临时存储空间，定点投放和暂存，必要时可设专人分拣打包，做到标识明显。 | 本项目医疗废物及危险废物贮存于危险废物贮存库，其他一般固体废物回收于专用固废桶内，分类暂存。 | 相符 |
| （三）明确分类处置要求。 1.有害垃圾处置要求。医疗机构应当与有资质的危险废物处置单位签订合同，根据有害垃圾的品种和产生数量合理确定或约定收运频率。 2.易腐垃圾处置要求。医疗机构可与易腐垃圾专业处置单位签订合同，每日产生的易腐垃圾由易腐垃圾专业处置单位上门收集并处理。有条件的医疗机构可采用生物转化有机肥等技术就地处置易腐垃圾。 3.可回收物处置要求。医疗机构应当统一处置本单位产生的可回收物，与再生资源回收单位做好交接、登记和统计工作，实现可回收物的可追溯。再生资源回收单位向再生资源利用单位提供输液瓶（袋）类可回收物时，应当说明来源并做好交接登记，确保可追溯。再生资源利用单位利用这类可回收物时不得用于原用途，用于其他用途时不应危害人体健康。 | 本项目医疗废物及危险废物交给有资质的单位处置，污泥为危险废物，投加石灰粉进行消毒后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置。 | 相符 |

续表1.4-12 与《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》符合性分析

| （四）明确使用后输液瓶（袋）的分类管理要求。 1.对于未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋），应当在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放。去除后的输液管、针头等应当严格按照医疗废物处理，严禁混入未被污染的输液瓶（袋）及其他生活垃圾中。 2.残留少量经稀释的普通药液的输液瓶（袋），可以按照未被污染的输液瓶（袋）处理。医疗机构应当科学、规范、节约用药，提高药物使用效率，减少浪费，降低药品消耗和环境承载压力。 3.存在下列情形的输液瓶（袋），即使未被患者血液、体液和排泄物等污染，也不得纳入可回收生活垃圾管理。 （1）在传染病区使用，或者用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），应当按照感染性医疗废物处理。 （2）输液涉及使用细胞毒性药物（如肿瘤化疗药物等）的输液瓶（袋），应当按照药物性医疗废物处理。 （3）输液涉及使用麻醉类药品、精神类药品、易制毒药品和放射性药品的输液瓶（袋），应当严格按照相关规定处理。 | 本项目在运行过程中严格执行《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》的相关要求。 |  |
| --- | --- | --- |

### 1.4.17与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析

规划指出：根据《黑龙江省主体功能区划》第三篇，省域主体功能区，哈尔滨：主要指哈尔滨市辖区，包括南岗区、道里区、道外区、香坊区、平房区、松北区、呼兰区和阿城区。

功能定位：全省政治、经济、文化中心，全国重要的高端装备制造、医药、食品、化工产业基地，东北北部服务业中心和示范基地，东北地区重要的国际物流枢纽，国际冰雪文化名城，对俄经贸科技合作基地。

产业发展方向及布局：大力发展新材料、新能源、节能环保、生物、信息、高端装备制造产业，做大做强电站成套装备、交通运输装备、绿色食品加工、精密复杂量刃具、医药、化工等传统优势产业，大力发展服务外包、特色旅游、商贸、物流、教育、科技研发、金融、文化创意等现代服务业，重点发展生态绿色农业、观光休闲农业、高科技现代农业。按照集约化组团布局，专业化集群发展，建设科技新城和北国水城，打造集科技、文化、生态于一体的松北新区；整合平房工业开发区，建设生态花园式工业新城，重点发展哈南工业新城；加快中心城区提档升级，改造老城区，建设哈西、群力、哈东新区；整合周边县市，加快中等卫星城市和重点小城镇建设，统筹城乡发展，加快推进城乡一体化，打造哈尔滨大都市圈。

生态建设：加快形成可持续发展的体制机制，调整城市内部用地结构，增加城市内部绿色空间和城市居住空间。发展新能源、循环经济和低碳经济，推进城市集中供热、污水处理等项目建设，抓好城市内河综合治理，加快淘汰高耗能、高污染行业落后产能，推进生态城市建设。实施松花江流域治理，建设沿松花江两岸的绿色生态廊道，加强对太阳岛国家级风景名胜区、哈尔滨国家森林公园等的保护和建设，建设“资源节约型、环境友好型、低碳发展型”城市。

基础设施建设：完善城市路网布局，推进轨道交通、越江通道、空港扩建、哈西客站、“三网融合”等重大交通通信基础设施建设。推进各类工业园区和服务业集聚区基础设施建设。加强城市水源保护和供水安全建设。调整城市能源结构，提高优质清洁能源比重，加快热电联产、天然气加气站等项目建设。推进城市防洪工程建设。

符合性分析：本项目为哈铁疾控中心建设项目，项目的建设使中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心的基础设施条件将得到较大的改善，疾病预防控制技术水平和应急能力将进一步提高。符合区域主体功能区规划的要求。

### 1.4.18与《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

规划指出：推进多污染物协同减排。开展VOCs（挥发性有机物）全过程综合整治。持续开展石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业VOCs全过程综合整治。提高VOCs含量低（无）的绿色原辅材料替代比例，开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，按规定逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要VOCs废气排放系统旁路。鼓励涂装类工业园区和企业集群统筹规划建设集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心。加强汽修、餐饮等行业VOCs综合治理。

本项目理化实验室废气经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放。废气中硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求（速率严格50%），氨气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值；未被收集的理化实验室无机废气和挥发性有机废气以无组织形式排放，厂界无组织硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂界无组织氨气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建厂界标准限值。满足《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。

### 1.4.19选址合理性分析

1、从相关技术规范及标准角度分析

通过上述分析，本项目选址和建设符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）、《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）、《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS233-2017)、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2018年修订)等相关技术规范及标准的要求。

2、从环境角度分析
（1）选址所在地环境敏感程度

根据现场踏勘，项目区周围无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等特殊需要保护的对象，周边环境对项目的建设不形成制约，因此，本项目与周围环境和谐相容。

本项目评价范围内敏感目标较多，最近的保护目标为厂区北侧的颐园街23号院居民，距离为20m。通过预测和分析可知，本项目实验室废气、污水处理站恶臭对周边大气环境影响较小，设备等噪声对敏感点的声环境不会产生较大影响，敏感点的声环境可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。本项目环境风险较小，通过加强安全管理，员工应急培训，可切实降低事故发生率，对敏感目标影响较小。

（2）环境功能一致性分析

环境质量现状调查结果表明，拟建工程场址区域环境质量较好；拟建工程运营期环境影响较小，评价区域水环境、大气环境和声环境等各项指标均能够满足相应标准要求，不改变评价区域的环境功能，符合环境功能区划要求。经环评预测，在采取各项环境保护措施后，项目排放的各类污染物对项目附近的保护目标的环境影响均很小。

（3）环境影响程度

本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江。微生物实验中产生微生物气溶胶或出现溅出的操作均在各自的生物安全柜内进行，生物安全柜相对于其所在房间为负压状态，可能含有病原微生物的气溶胶经各自生物安全柜内置的高效过滤器处理后统一汇入排风管道，最后统一通过楼顶的排气口以无组织形式排放。理化实验室废气经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放，未被收集的废气无组织排放。废气中硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求（速率严格50%），氨气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值；未被收集的理化实验室无机废气和挥发性有机废气以无组织形式排放，厂界无组织硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂界无组织氨气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建厂界标准限值。设备噪声经过隔声减振措施后，对周边声环境和敏感目标的影响甚微。微生物实验室废物采用“单独分类收集+灭菌器消毒灭活+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；理化实验室废物采用“单独分类收集+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；废过滤器由专业公司进行更换，经高压灭菌器高温高压灭活处理后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处理；实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、废紫外灯管更换后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理；污水处理站污泥投加石灰粉进行消毒后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置。因此，本项目不会对周边环境产生影响。

（4）项目选址与外环境相容性分析

项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号。厂区东侧为民益街，隔路为博物馆，南侧为历史建筑，西侧为龙江时尚快捷酒店，北侧为颐园街（城市主干路），隔路为颐园街23号院居民。本项目为疾病预防控制中心建设项目，不同于一般的工业类建设项目，其运营期污染物排放量很小，且营运期间不收治病人，对到中心内咨询、采样的人员只进行登记、咨询建档等服务，不进行治疗，病员在疾控中心内停留时间较短。另外，疾控中心运行期间将严格按照相关规范对实验区消毒灭菌，设置相应的废气收集处理装置，处理理化实验及微生物实验产生的各类废气，引至楼顶达标排放，可减少对外环境及敏感目标造成的影响。

综上所述，项目区域交通便捷，市政配套设施齐全，通过采取相应有效污染防治措施后，工程建设对环境的影响较小，同时外环境对本项目不构成制约。从环境保护角度而言，本项目选址合理。

### 1.4.20平面布置合理性

（1）总体布局合理性

根据疾病预防控制中心建设项目的建设指导思想和设计原则，该项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号，周边交通方便。为了保证疾控中心的安全，院内严格按照人车分流，环形通道结合绿化与次入口相连接，避免了人车、人人相互干扰和穿插污染。该项目的院区共设多处出入口，主入口位于院区东侧，紧邻城市主干道。院区内道路在主要建筑物周围形成环路，满足消防等车辆通行要求。

结合总平面设计，本项目理化实验用房独立设置，位于理化实验楼五楼，微生物实验楼独立设置；用地内未设置职工住宅；办公用房与实验室分别设置出入口。符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）、《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）中对平面布局的要求。

（2）环保设施布局

①危险废物贮存库

为避免危险废物管理不当对周围环境的影响，本工程考虑将危险废物贮存库设置于理化实验楼南侧，为单独建筑，面积5m2，可方便危险废物的转出，又可以加强实验室对污物的管理，防止危险废物对环境造成二次污染，符合《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第6号）对医疗卫生机构建立的医疗废物暂时储存点的选址应符合“远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入，避免阳光直射”的要求。

②噪声设施布置合理性

项目空调机位于顶层的机房层，可避免该类设备在运行期间对地面建筑产生噪声和振动影响，通排风系统风机和泵机选用低噪设备，因此，噪声设备布置合理。

③污水处理间

本项目污水处理间布置在厂区西侧，与实验室隔离开，避免噪声对实验区域的影响，对周边敏感目标影响较小。

综合上述，本项目总平面布置分区功能明确，并充分考虑了各建筑的优化布局、物流交通、产噪设备的降噪等问题，总体布局较为合理。

### 1.4.21区域环境功能区划

（1）空气环境：根据环境空气质量功能区划，项目区位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二类区。本工程所在区域不在酸雨和二氧化硫控制区内。

（2）地表水环境：本项目附近地表水体为松花江，根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）声环境：本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类及2类标准。敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。哈尔滨市区声环境功能区划图详见附图4。

（4）地下水环境：本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

## 1.5主要环境问题及环境影响

本项目为哈铁疾控中心建设项目，项目主要环境问题及影响如下：

（一）施工期

（1）施工人员生活污水对环境造成的影响；

（2）各类施工设备噪声对周围声环境造成一定影响；

（3）施工扬尘对周边大气环境的影响；

（4）建筑过程中产生的生活垃圾和建筑垃圾对环境造成的影响。

（二）营运期

（1）生活污水和实验室废水（理化实验室、微生物实验室）对地表水环境和地下水环境的影响及处理措施可行性；

（2）实验室废气、污水处理站恶臭对大气环境影响及污染防治措施可行性；

（3）实验室空调和通排风系统风机、泵机等设备噪声对周围声环境和敏感目标的影响，噪声防治措施可行性；

（4）生活垃圾、危险废物和一般固体废物对周围环境的影响及处置措施。

## 1.6环境影响评价的主要结论

本次评价认为，本项目周边环境情况良好，工程的建设会对所在地区的环境产生不同程度的影响，通过积极有效的环保措施后，项目的建设可以实现污染物的达标排放，可以满足区域环境功能区划要求。在采取本报告书所提出的各项环保措施，且措施落实良好的前提下，从环保角度看，哈铁疾控中心建设项目合理可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1 法律法规规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

（4）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修改；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日修订；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修订；

（10）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国令第682号），2017年10月1日施行；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），2021年1月1日施行；

（12）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），2019年1月1日施行；

（13）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号），2014年12月30日；

（14）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环

办环评〔2017〕84号），2017年11月14日；

（15）《排污许可管理办法》（部令第32号），2024年7月1日施行；

（16）《排污许可管理条例》（国令第736号），2021年3月1日施行；

（17）《关于实施“生态环境分区管控”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号），2021年11月19日；

（18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

（19）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

（20）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号），2019年3月28日；

（21）《地下水管理条例》（国令第748号），2021年12月1日施行；

（22）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号），2012年8月7日；

（23）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），2012年7月3日；

（24）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（部令第32号），2015年1月9日施行；

（25）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号），2015年6月5日施行；

（26）《危险化学品安全管理条例》（国令第344号），2013年12月7日修订；

（27）《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第15号），2025年1月1日施行；

（28）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2024年2月1日；

（29）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）；

（30）《医疗废物管理条例》；

（31）《病原微生物实验室生物安全管理条例》；

（32）《医疗废物分类目录》（国家卫生健康委、生态环境部，国卫医函[2021]238号）；

（33）《病原生物实验室生物安全管理条例》；

（34）《病原生物实验室生物安全环境管理办法》；

（35）《黑龙江省主体功能区规划》；

（36）《黑龙江省生态功能区划》；

（37）《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》；

（38）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》；

（39）《黑龙江省〈生态环境分区管控管理暂行规定〉实施细则》，2024年8月19日；

（40）《黑龙江省大气污染防治条例（2018年修订本）》；

（41）《哈尔滨市国土空间总体规划（2021-2035年）》。

### 2.1.2 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部，2017年8月29日）；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（11）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（13）《关于发布国家环境保护标准<企业突发环境事件风险分级方法> （HJ941-2018）的公告》（公告 2018 年第 14 号）；

（14）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（15）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（16）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（17）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（18）《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）

（19）《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）

（20）《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）

（21）《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）；

（22）《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）；

（23）《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS233-2017)。

（24）《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020）；

（25）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）；

（26）黑龙江省《实验室危险废物污染防治技术指南》（DB23/T 3588-2023）。

### 2.1.3 其他相关文件

（1）项目合同。

## 2.2评价原则

根据建设项目的过程特点和项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，本项目

环境评价工作应体现以下原则：

（1）依法评价原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

（2）科学评价原则：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响；

（3）突出重点原则：根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响识别及评价因子筛选

### 2.3.1 环境影响因素识别

根据本项目的排污特点及污染源分析，本项目环境影响因素如下：

施工期：本项目施工期主要为环保设施的安装调试，室内装修。

（1）施工过程中主要会产生设备安装等噪声，会对周围声环境产生影响；

（2）施工期产生的生活污水主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS，若不进行妥善处理，将对周边地表水环境产生不良影响。

（3）施工人员生活垃圾、建筑垃圾如不妥善处置，将对周围环境造成影响；

运营期：

（1）废气对周边环境及环境敏感点的影响：污水处理站恶臭、实验室废气（主要包括可能含有病原微生物的气溶胶、挥发性有机废气和无机废气）对周边环境和敏感点的影响。

（2）生活污水和实验室废水（理化实验室、微生物实验室）对受纳水体和地下水产生的影响，污染因子为pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷、总氮、总余氯、粪大肠菌群。

（3）一般固体废物、危险废物、生活垃圾如不妥善处理，向外环境排放，将对周边环境产生一定影响。

（4）实验室空调机房和通排风系统风机、泵机运行对周围声环境和敏感目标的影响。

具体见表2.3-1。

表 2.3-1  环境影响因素识别表

| 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 土壤 |
| 施工期 | 建筑施工 | -1D | - | -1D | -2D | - | - |
| 运营期 | 废气排放 | -1C | - | - | - | - | - |
|  | 废水排放 | - | -1C | -1C | - | - | - |
|  | 噪声排放 | - | - | - | -1C | - | - |
|  | 固废处置 | - | - | -1C |  | - | - |
|  | 事故排放 | -2D | - | -1D | -1D | - | - |

注：1.表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

- 表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

- 表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

由表2.3-1可见，本项目建设施工期对环境的影响主要是对周围环境产生的负面影响主要是对大气环境和声环境质量的短期影响。

运营期废气排放对环境质量有一定影响；项目产生的废气、废水、噪声、固体废物均采取了妥善的处理、处置措施，不会对周边大气环境、声环境、地表水及地下水环境产生明显影响。

### 2.3.2 评价因子筛选

根据本项目的特点、环境影响主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、环境标准和环境制约因素等，确定本项目评价因子见下表。

表2.3-2  评价因子一览表

| 环境要素 |  | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 |  | 环境现状评价 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S、NOx、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氟化物、甲醇 |
|  |  | 环境影响评价 | 硫酸雾、HCl、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、氟化物、甲醇、病原微生物、H2S、NH3、臭气浓度 |
| 声环境 |  | 环境现状评价 | 等效连续 A 声级 Leq（A） |
|  |  | 环境影响评价 | 等效连续 A 声级 Leq（A） |
| 水环境 | 地表水 | 地表水现状评价 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷 |
|  |  | 地表水影响分析 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群数、总磷、总氮、总余氯 |
|  | 地下水 | 地下水现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、 氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、铁、锰、铅、六价铬、氯化物、硫酸盐、细菌总数、总大肠菌群、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、氟、镉 |
|  |  | 地下水影响分析 | COD、氨氮 |
| 固体废物 |  | 影响评价 | 一般固体废物、危险废物、生活垃圾 |
| 生态环境 |  | 现状评价 | 土地利用 |
|  |  | 影响分析 | 土地利用 |
| 环境风险 |  | 影响评价 | 微生物实验室病原微生物泄漏、危险化学品泄漏、危险废物泄漏、污水处理设备故障等对周围环境风险 |

2.4评价标准

### 2.4.1环境质量标准

（1）环境空气

NOx、NO2、SO2、PM2.5 、PM10 、CO、O3、氟化物执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中的二级标准，特征污染物硫酸雾、氯化氢、NH3、H2S、甲醇执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。评价标准见表 2.4-1。

表 2.4-1 环境空气执行标准一览表

| 环境要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 | PM10 | μg/m3 | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 70 |
|  |  | NO2 |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  |  |  | 年平均 | 40 |
|  |  | NOx |  | 1小时平均 | 250 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 100 |
|  |  |  |  | 年平均 | 50 |
|  |  | SO2 |  | 1小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 60 |
|  |  | PM2.5 |  | 年平均 | 35 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 75 |
|  |  | O3 |  | 日最大8小时平均 | 160 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  | TSP |  | 年平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 300 |
|  |  | CO | mg/m3 | 24小时平均 | 4 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 10 |
|  |  | 氟化物 | μg/m3 | 24小时平均 | 7 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 20 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D | NH3 | μg/m3 | 1小时平均 | 200 |
|  |  | H2S |  | 1小时平均 | 10 |
|  |  | 硫酸 |  | 1小时平均 | 300 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 100 |
|  |  | 氯化氢 |  | 1小时平均 | 50 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 15 |
|  |  | 甲醇 |  | 1小时平均 | 3000 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 1000 |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总 烃 | μg/m3 | 1 小时平均 | 2000 |

（2）地表水

本项目附近地表水体为松花江，根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准值见表2.4-2。

表2.4-2 地表水环境质量执行标准一览表

| 序号 | 污染因子 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6-9 |
| 2 | COD | mg/L | ≤20 |
| 3 | NH3-N | mg/L | ≤1.0 |
| 4 | BOD5 | mg/L | ≤4 |
| 5 | 溶解氧 | mg/L | ≥5 |
| 6 | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |
| 7 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 |
| 8 | 总氮 | mg/L | ≤1.0 |

（3）地下水环境

本项目所在区域执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2.4-3地下水质量执行标准一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 | 标准名称及级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |
| 2 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.50 |  |
| 3 | 硝酸盐（以N计） |  | ≤20.0 |  |
| 4 | 亚硝酸盐（以N计） |  | ≤1.00 |  |
| 5 | 挥发性酚类（以苯酚计） |  | ≤0.002 |  |
| 6 | 氰化物 |  | ≤0.05 |  |
| 7 | 砷 |  | ≤0.01 |  |
| 8 | 汞 |  | ≤0.001 |  |
| 9 | 铬（六价） |  | ≤0.05 |  |
| 10 | 总硬度（以CaCO3计） |  | ≤450 |  |
| 11 | 铅 |  | ≤0.20 |  |
| 12 | 氟化物 |  | ≤1.0 |  |
| 13 | 镉 |  | ≤0.005 |  |
| 14 | 铁 |  | ≤0.3 |  |
| 15 | 锰 |  | ≤0.10 |  |
| 16 | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |  |
| 17 | 耗氧量(CODMn法，以O2计) |  | ≤3.0 |  |
| 18 | 硫酸盐 |  | ≤250 |  |
| 19 | 氯化物 |  | ≤250 |  |
| 20 | 总大肠菌群 |  | ≤3.0 |  |
| 21 | 菌落总数 |  | ≤100 |  |
| 22 | 钠 |  | ≤200 |  |

（4）声环境

项目区厂界东侧、南侧及西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准，厂界北侧执行4a类标准。敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准见表2.4-4。

表2.4-4 声环境执行标准一览表

| 适用区域 |  | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096–2008） | 2类 | 60 | 50 |
|  | 4a类 | 70 | 55 |

### 2.4.2污染物排放标准

（1）废气

①根据本项目的特点，本次提出废气排放时，病原微生物不得检出。

②污水处理间无组织排放废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中“污水处理间周边大气污染物允许浓度标准”。

③实验室废气（硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值（速率严格50%）及无组织排放监控浓度限值。实验室废气（氨气）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建厂界标准及表2标准限值。

表2.4-5 大气污染物综合排放标准限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 二级（严格50%） | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 1 | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 5 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 2 | 氯化氢 | 100 | 15 | 0.13 | 周界外浓度最高点 | 0.20 |
| 3 | 硫酸雾 | 45 | 15 | 0.75 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
| 4 | 氮氧化物（硝酸雾） | 240 | 15 | 0.385 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
| 5 | 氟化物 | 9 | 15 | 0.05 | 周界外浓度最高点 | 0.02 |
| 6 | 甲醇 | 190 | 15 | 2.55 | 周界外浓度最高点 | 12 |

表2.4-6恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 厂界标准限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |
| 氨 | 15 | 4.9 | 1.5 |

表 2.4-7 污水处理间周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） | 1 |

（2）废水

本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江。污水处理站出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。出水水质满足太平、文昌污水处理厂的进水指标标准。

根据本项目的特点，本次提出废水排放时，病原微生物不得检出。

表2.4-8 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

| 控制项目 | 预处理排放标准 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6~9 |
| CODCr | 250 |
| BOD5 | 100 |
| 氨氮 | / |
| SS | 60 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 5000 |
| 总磷 | / |
| 总氮 | / |
| 动植物油 | 20 |
| 石油类 | 20 |
| 阴离子表面活性剂 | 10 |
| 挥发酚 | 1 |
| 总氰化物 | 0.5 |

续表2.4-8 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

| 总汞 | 0.05 |
| --- | --- |
| 总镉 | 0.1 |
| 总铬 | 1.5 |
| 六价铬 | 0.5 |
| 总砷 | 0.5 |
| 总铅 | 1.0 |
| 总银 | 0.5 |
| 总α（Bq/L） | 1 |
| 总β（Bq/L） | 10 |
| 总余氯 | / |

注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池出口总余氯2-8mg/L

表2.4-9 太平、文昌污水处理厂设计进水指标

| 序号 | 指标 | 进水水质 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 380 | mg/L |
| 2 | BOD5 | 180 | mg/L |
| 3 | SS | 280 | mg/L |
| 4 | NH3-N | 38 | mg/L |
| 5 | 总磷 | 5 | mg/L |
| 6 | 总氮 | 45 | mg/L |

（3）厂界噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），等效声级LeqdB（A），昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

运营期北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；东侧、西侧及南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表2.4-10 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）单位：dB(A)

| 标准号 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB12523-2025 | 70 | 55 |

表2.4-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准表单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）固体废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；污泥为危险废物，投加石灰粉进行消毒后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置。

## 2.5评价等级及评价范围

### 2.5.1评价等级

#### 2.5.1.1大气环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

本项目主要大气污染源是实验室废气。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响浓度，然后按评价工作分级判据进行分级。

最大地面浓度占标率Pi 定义如下：

Pi= Ci/C0i×100%

Pi —第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价工作登记判据

表2.5-1 评价工作级别判据表

| 评价工作分级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表2.5-2 污染物评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 24小时平均 | 250 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及其修改单二级标准 |
|  | 1小时平均 | 100 |  |
| 氟化物 | 24小时平均 | 7 |  |
|  | 1小时平均 | 20 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）表 D.1 其他污染物空气质 量浓度参考限值 |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |
| 硫酸 | 1小时平均 | 300 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 15 |  |
| 甲醇 | 1小时平均 | 3000 |  |
|  | 24小时平均 | 1000 |  |
| 非甲烷总烃 |  | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（4）污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表。

表2.5-3 主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | 非甲烷总烃 | 甲醇 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 | 氟化物 | 氨 |
| 理化实验室排气筒DA001 | 126.632841 | 45.758494 | 141 | 15 | 0.3 | 20 | 15 | 0.0006 | 0.00004 | 0.002 | 0.0003 | 0.0007 | 0.00003 | 0.00005 |
| 理化实验室排气筒DA002 | 126.632721 | 45.758523 | 141 | 15 | 0.3 | 20 | 15 | 0.0006 | 0.00004 | 0.002 | 0.0003 | 0.0007 | 0.00003 | 0.00005 |
| 理化实验室排气筒DA003 | 126.632874 | 45.758431 | 141 | 15 | 0.3 | 20 | 15 | 0.0006 | 0.00004 | 0.002 | 0.0003 | 0.0007 | 0.00003 | 0.00005 |

表2.5-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | 氨 | 硫化氢 | 非甲烷总烃 | 甲醇 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 | 氟化物 |
| 理化实验楼 | 126.632374 | 45.758682 | 141 | 40 | 20 | 12 | 0.00009 | / | 0.001 | 0.00007 | 0.004 | 0.0005 | 0.001 | 0.00004 |
| 污水处理间 | 126.632716 | 45.758675 | 141 | 20 | 7 | 1.5 | 0.00007 | 0.000003 | / | / | / | / | / | / |

（5）项目参数

估算模式所用参数见下表。

表2.5-5 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 464.24万 |
| 最高环境温度 |  | 39.2 |
| 最低环境温度 |  | -38.1 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

估算模型参数选取如下：

①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录B的B.6.1城市/农村选项，“当项目周边3km半径范围内一半以上属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。根据本次评价对厂址周边3km半径范围内的用地性质调查结果可知，本次评价选取城市选项。

②环境温度取值来源于哈尔滨市气象站近二十年气象数据统计。

③根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录B的B.5地表参数，AERMOD地表参数一般根据项目周边3km范围内的土地利用类型进行合理划分，本项目周边3km范围内的土地利用类型为城市建设用地，本次评价的土地利用类型选取城市。

④区域湿度条件根据中国干湿度分布图判断，哈尔滨市属于半湿润气候。

图2.5-1 区域气候干湿状况图

⑤根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，本项目地形数据分辨率为90m。

（6）估算结果

本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。

表2.5-6 理化实验室排气筒（DA001、DA002、DA003）估算模式计算结果表

| 下风向距离/m | 理化实验室排气筒（DA001、DA002、DA003）废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 甲醇 |  | 硫酸雾 |  | 氯化氢 |  | 氮氧化物 |  | 氟化物 |  | 氨 |  |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 100 | 0.0181 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0724 | 0.0241 | 0.0072 | 0.0145 | 0.0217 | 0.0087 | 0.0007 | 0.0036 | 0.0014 | 0.0007 |
| 200 | 0.0114 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0455 | 0.0152 | 0.0046 | 0.0091 | 0.0137 | 0.0055 | 0.0005 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0005 |
| 1000 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0077 | 0.0026 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 |
| 5000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 10000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.000010 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 20000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 24000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 25000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 下风向最大浓度及占标率% | 0.0430 | 0.0021 | 0.0034 | 0.0001 | 0.1719 | 0.0573 | 0.0172 | 0.0344 | 0.0516 | 0.0206 | 0.0017 | 0.0086 | 0.0034 | 0.0017 |
| D10% /m | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

表2.5-7 理化实验室无组织估算模式计算结果表

| 下风向距离/m | 理化实验室无组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 甲醇 |  | 硫酸雾 |  | 氯化氢 |  | 氮氧化物 |  | 氟化物 |  | 氨 |  |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 100 | 0.2135 | 0.0107 | 0.0149 | 0.0005 | 0.6404 | 0.2135 | 0.0854 | 0.1708 | 0.2135 | 0.0854 | 0.0085 | 0.0427 | 0.0171 | 0.0085 |
| 200 | 0.0880 | 0.0044 | 0.0062 | 0.0002 | 0.2641 | 0.0880 | 0.0352 | 0.0704 | 0.0880 | 0.0352 | 0.0035 | 0.0176 | 0.0070 | 0.0035 |
| 1000 | 0.0100 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0301 | 0.0100 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0100 | 0.0040 | 0.0004 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0004 |
| 5000 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0034 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0005 | 0.000001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.000001 |
| 10000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.000001 | 0.0001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 20000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.000001 | 0.0000 | 0.000001 | 0.000001 |
| 24000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000001 | 0.0000 | 0.000001 | 0.000001 |
| 25000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.000001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000001 | 0.0000 | 0.000001 | 0.000001 |
| 下风向最大浓度及占标率% | 0.6619 | 0.0331 | 0.0463 | 0.0015 | 1.9856 | 0.6619 | 0.2647 | 0.5295 | 0.6619 | 0.2647 | 0.0265 | 0.1324 | 0.0529 | 0.0265 |
| D10% /m | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

表2.5-8 无组织排放估算模式的计算结果（污水处理站）

| 距离（m） | 污水处理站无组织面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 0.0824 | 0.0412 | 0.0035 | 0.0353 |
| 100 | 0.0298 | 0.0149 | 0.0013 | 0.0128 |
| 200 | 0.0111 | 0.0056 | 0.0005 | 0.0048 |
| 300 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0003 | 0.0027 |
| 400 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0002 | 0.0018 |
| 500 | 0.0031 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0013 |
| 600 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0010 |
| 700 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0008 |
| 800 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0007 |
| 900 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 |
| 1000 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0005 |
| 1600 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 |
| 2000 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 |
| 2500 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0001 |
| 下风向最大浓度 | 1.0732 | 0.5366 | 0.0460 | 0.4599 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 11m |  |  |  |

由上表可知，本项目理化实验室无组织硫酸最大地面质量浓度占标率最大，Pmax（硫酸）=0.6619% <1%，Cmax为1.9856μg/m³。

（7）评级工作等级确定

本项目污染源正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表2.5-9 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源DA001 | 非甲烷总烃 | 0.0430 | 0.0021 | / | 三级 |
|  | 甲醇 | 0.0034 | 0.0001 | / | 三级 |
|  | 硫酸雾 | 0.1719 | 0.0573 | / | 三级 |
|  | 氯化氢 | 0.0172 | 0.0344 | / | 三级 |
|  | NOx | 0.0516 | 0.0206 | / | 三级 |
|  | 氨 | 0.0034 | 0.0017 | / | 三级 |
| 点源DA002 | 非甲烷总烃 | 0.0430 | 0.0021 | / | 三级 |
|  | 甲醇 | 0.0034 | 0.0001 | / | 三级 |
|  | 硫酸雾 | 0.1719 | 0.0573 | / | 三级 |
|  | 氯化氢 | 0.0172 | 0.0344 | / | 三级 |
|  | NOx | 0.0516 | 0.0206 | / | 三级 |
|  | 氨 | 0.0034 | 0.0017 | / | 三级 |
| 点源DA003 | 非甲烷总烃 | 0.0430 | 0.0021 | / | 三级 |
|  | 甲醇 | 0.0034 | 0.0001 | / | 三级 |
|  | 硫酸雾 | 0.1719 | 0.0573 | / | 三级 |
|  | 氯化氢 | 0.0172 | 0.0344 | / | 三级 |
|  | NOx | 0.0516 | 0.0206 | / | 三级 |
|  | 氨 | 0.0034 | 0.0017 | / | 三级 |
| 无组织 | 氨 | 1.0732 | 0.5365 | / | 三级 |
|  | 硫化氢 | 0.046 | 0.4599 | / | 三级 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.6619 | 0.0331 | / | 三级 |
|  | 甲醇 | 0.0463 | 0.0015 | / | 三级 |
|  | 硫酸雾 | 1.9856 | 0.6619 | / | 三级 |
|  | 氯化氢 | 0.2647 | 0.5295 | / | 三级 |
|  | NOx | 0.6619 | 0.2647 | / | 三级 |

本项目Pmax值为0.6619%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.5.1.2 地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）相关规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。按表2.5-10确定评价等级。

表2.5-10 地表水环境评价分级判据表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≧20000或W≧600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m3/d，评价等级为一级；排水量＜500 m3/d，评价等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价 |  |  |

本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江，属于“间接排放”，因此，本项目评价等级为三级 B，可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：a)水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b)依托污水处理措施的环境可行性评价。

#### 2.5.1.3 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应根据“建设项目地下水环境影响评价行业分类”和“建设项目所在区域和地下水环境敏感程度”划分。

（1）建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定，本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为III类。

（2）地下水敏感程度

表2.5-11 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目选址区位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号，项目厂区不在地下水集中式水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）保护区范围内；不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；不在未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区内。本项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。

（3）评价工作等级的确定

根据本项目的建设项目行业分类和地下水环境敏感程度可知，本项目属于“III类项目”，地下水环境敏感程度为“不敏感”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价工作等级分级表，确定本项目地下水评价工作等级为三级。

表2.5-12 建设项目评价工作等级分级

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目（√） | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感（√） | 二 | 三 | 三（√） |

（4）地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价范围采用公式计算法确定。

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

a—变化系数，a≥1，一般取2，本项目取2；

K—渗透系数，m/d，根据评价区水文地质材料，本项目含水层为中细砂、中粗砂及砂砾石，常见渗透系数表见附录B表B.1（地下水环境影响评价技术导则）K取25m/d；

I—水力坡度，无量纲，根据等水位线图中量取，本项目取2‰；

T—质点迁移天数，5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，取经验值0.2；

则：评价范围L=2×25×2‰×5000/0.2=2500m

根据计算可知，地下水评价范围以厂界为中心下游外延2500m，上游及两侧外延1250m作为评价范围。

#### 2.5.1.4 声环境影响评价工作等级

（1）评价工作等级

本项目所在功能区属于噪声功能区划的2类区及4类区，经预测，项目建设前后声环境保护目标噪声级最大增加量为0.4dB(A)，且受影响的人口变化不大，因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中评价等级划分相关依据，本项目声环境评价判定为二级。

（2）评价范围

本项目声环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）5.2.1节，确定本次评价声环境影响评价范围为以厂界为边界，向外延200m的矩形范围。

#### 2.5.1.5 环境风险评价等级

根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分原则见表2.5-13。

表2.5-13 环境风险评价工作等级确定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。本项目的危险废物主要包括乙酸、盐酸（浓度≥37%）、硝酸、硫酸、氨水（浓度≥20%）、次氯酸钠、氢氟酸、乙醇、磷酸、甲醇、四氯乙烯、正己烷、异丙醇、丙酮。次氯酸钠溶液存储于桶内，最大存在量为0.02t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

表2.5-14 危险物质数量与临界量

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量/t | 临界量Q/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸 | 64-19-7 | 500mL×1×1.049g/mL=0.0005 | 10 | 0.00005 |
| 2 | 盐酸（浓度≥37%） | 7647-01-0 | 500mL×20×1.2g/mL=0.012 | 7.5 | 0.0016 |
| 3 | 硝酸 | 7697-37-2 | 500mL×20×1.42g/mL=0.015 | 7.5 | 0.002 |
| 4 | 硫酸 | 7664-93-9 | 500mL×20×1.84g/mL=0.0184 | 10 | 0.00184 |
| 5 | 氨水（浓度≥ 20%） | 1336-21-6 | 500m×2×0.91g/mL=0.00091 | 10 | 0.000091 |
| 6 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.02 | 5 | 0.004 |
| 7 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 500mL×1×1.083g/mL=0.00054 | 1 | 0.000542 |
| 8 | 无水乙醇 | 64-17-5 | 500mL×25×0.789g/mL=0.0099 | 500 | 0.0000197 |
| 9 | 95%乙醇 | 64-17-5 | 500mL×10×0.816g/mL×0.95=0.0039 | 500 | 0.0000775 |
| 10 | 磷酸 | 7664-38-2 | 500mL×1×1.67g/mL=0.0008 | 10 | 0.0000835 |
| 11 | 甲醇 | 67-56-1 | 500mL×2×0.79g/mL=0.0008 | 10 | 0.000079 |
| 12 | 异丙醇 | 67-63-0 | 500mL×1×0.786g/mL=0.0004 | 10 | 0.0000393 |
| 13 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 500mL×10×1.63g/mL=0.0082 | 10 | 0.000815 |
| 14 | 正己烷 | 110-54-6 | 500mL×5×0.66g/mL=0.0017 | 10 | 0.000165 |
| 15 | 丙酮 | 67-64-1 | 500mL×1×0.788g/mL=0.0004 | 10 | 0.0000394 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.011441 |

项目危险物质与临界量比值Q=0.011441＜1，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）C.1.1，当Q＜1时，项目风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，不设置环境风险评价范围。

#### 2.5.1.6 土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A， 本项目行业类别为其他行业，项目类别为IV类建设项目，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

#### 2.5.1.7 生态环境影响评价工作等级

本项目总占地面积为2110平方米，用地性质为办公用地，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、 生态保护红线，土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标。

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）规定，本项目生态影响评价等级为三级。

评价工作等级判定依据详见表 2.5-15。

表2.5-15 生态影响评价工作等级划分表

| 序号 | 等级判定内容 | 本项目建设内容 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级 | 本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | / |
| 2 | b）涉及自然公园时，评价等级为二级 | 本项目不涉及自然公园 | / |
| 3 | c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级 | 本项目不涉及生态保护红线 | / |
| 4 | d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 本项目为污染影响型，项目地表水评价等级为三级B | / |
| 5 | e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 本项目地下水水位或土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标 | / |
| 6 | f）当工程占地规模大于20km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 本项目新增占地面积2110m2 | / |
| 7 | 除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级 | 本项目属于 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，故评价等级为三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）规定，本项目生态评价范围确定为厂界外300m范围内。

### 2.5.2评价范围

1、大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）三级评价要求，无需设置大气环境影响评价范围。

2、地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水评价范围界定原则，地下水评价范围以厂界为中心，下游外延2500m，上游及两侧外延1250m矩形区域为评价区，评价面积约9.38km2。

3、声环境影响评价范围

声环境影响评价范围确定为项目厂界外200m范围内。

4、生态环境影响评价范围

生态环境影响评价范围确定为项目厂界外300m范围内。

5、环境风险评价范围

根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险评价等级为简单分析，不设置风险评价范围。

6、土壤环境影响评价范围

本建设项目可不开展土壤环境影响评价，不设置土壤评价范围。

综上，结合工程特点及项目所在区域环境特征，确定各项环境要素评价等级和评价范围，具体情况见下表。

表2.5-16 工程各环境要素评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 三级 | / |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | / |
| 3 | 地下水环境 | 三级 | 划定以厂界为中心下游外延2500m，上游及两侧外延1250m矩形区域为评价区，评价面积约9.38km2 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 厂界外200m范围内 |
| 5 | 生态环境 | 三级 | 项目周边300m范围内 |
| 6 | 环境风险 | 简单分析 | / |

民益街小区

颐园府邸

龙门大厦

黑龙江省人民政府参事室

黑龙江省药品监督管理局

哈尔滨铁路职工单身公寓

黑龙江省教育厅信访接待室

黑龙江省财政厅

中国银行哈尔滨邮政街支行

市第十七中学校

哈尔滨铁路运输法院

颐园街23号院居民

图例

本项目厂界

噪声评价范围

生态评价范围

图2.5-2声环境及生态环境影响评价范围示意图

图例

本项目厂界

地下水评价范围

地下水流向

图2.5-3地下水环境影响评价范围示意图

## 2.6环境保护目标

本评价区内无国家、省级、市级自然保护区，风景名胜区、名胜古迹，以及重要人文设施等保护目标。

表2.6-1  声环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标名称 | 空间相对位置/m |  |  | 距离厂界最近距离/m | 相对厂址方位 | 执行标准/环境功能区 | 建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 市第十七中学 | 0 | 50 | 15 | 50 | E | 2类区 | 钢筋混凝土结构、南朝向、5层、周围为道路及居民等 |
| 2 | 黑龙江省药品监督管理局 | -25 | 0 | 15 | 25 | SW |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、5层、周围为道路及居民等 |
| 3 | 黑龙江省人民政府参议室 | 0 | -50 | 15 | 50 | S |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、5层、周围为道路及居民等 |
| 4 | 黑龙江省教育厅信访接待室 | 30 | -50 | 45 | 50 | ES |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、15层、周围为道路及居民等 |
| 5 | 颐园街23号院居民 | 0 | 20 | 20 | 20 | N |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、7层、周围为道路及居民等 |
| 6 | 中国银行哈尔滨邮政街支行 | 100 | 0 | 45 | 100 | EN |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、16层、周围为道路及居民等 |
| 7 | 黑龙江省财政厅 | 174 | 10 | 15 | 174 | EN |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、5层、周围为道路及居民等 |
| 8 | 哈尔滨铁路运输法院 | 10 | -130 | 20 | 130 | SW |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、7层、周围为道路及居民等 |
| 9 | 龙门大厦 | -170 | 0 | 45 | 170 | W |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、15层、周围为道路及居民等 |
| 10 | 哈尔滨铁路职工单身公寓 | 0 | -130 | 25 | 130 | S |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、10层、周围为道路及居民等 |
| 11 | 颐园府邸居民 | 30 | 0 | 45 | 30 | W |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、16层、周围为道路及居民等 |
| 12 | 民益街小区居民 | -38 | -146 | 25 | 143 | SW |  | 钢筋混凝土结构、南朝向、10层、周围为道路及居民等 |

注：坐标原点为项目厂界中心，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 工程概况

### 3.1.1原有已审批项目情况

疾控中心于2024年9月取得《关于中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心实验室建设项目环境影响报告表的批复》（哈环南审表【2024】17号），项目未进行建设及验收。

- 项目概况

项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号5楼，用作检测实验室及办公场所。主要从事生活饮用水、食品、环境及职业卫生检测，项目检测分析内容主要包括水和废水检测、环境空气和废气检测、噪声、土壤和沉积物及固废等检测。项目占地面积为516.5m2，总建筑面积516.5m2。年检测样品数量约2000批次。

（2）污染防治措施

废气：项目样品前处理过程均在通风橱（集气效率90%）内进行，检测分析过程所用仪器设备上方设置集气罩，将产生的微量挥发性气体收集，经活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排出；未被收集的废气在实验室内无组织排放，实验室采取封闭门窗等措施。

废水：项目实验器皿及器材二次清洗废水集中收集到酸碱中和池，经过酸碱中和后与生活污水合流，污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网，经太平文昌污水处理厂处理后进入阿什河后排入松花江。

噪声：项目设备均安置在实验室内，通过设置隔声门窗、选择低噪声设备、风机等设备采取减振、消声等措施来降低噪声影响。

固废：生活垃圾、废包装集中收集，交由市政部门统一清运；废实验用药包装物、实验室废液、废实验耗材分类收集，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置；废气治理更换的实验室废活性炭、污水处理站废活性炭，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置；废土壤样品，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。

### 3.1.2工程基本情况

（1）项目名称：哈铁疾控中心建设项目

（2）建设单位：中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心

（3）建设地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号

（4）占地面积：总用地面积为2110m2

（5）建筑面积：总建筑面积为4988.2m2

（6）项目性质：新建

（7）投资：本项目总投资为170万元，其中环保投资27万元，占总费用的15.88%

（8）劳动定员及工作制度：113人，一班白班工作制，每班8h，年工作220天（1760h/a）

### 3.1.3 建设规模

哈铁疾控中心建设项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号，建设内容包括一座理化实验楼（1-4层为办公区、5层为实验区）及一座微生物实验楼，配备原子吸收、气相色谱、离子色谱等检验仪器设备、PCR实验设备等相关配套设备。主要从事生活饮用水、食品、环境及职业卫生检测。

理化实验室检测分析内容主要包括水和废水检测、环境空气和废气检测、噪声、土壤和沉积物及固废检测。微生物实验楼检测分析内容主要包括食品微生物检测、环境微生物检测、新冠病毒核酸检测、病毒性肝炎检测及健康体检等检验项目。理化实验设计年检测量2000份、微生物试验设计年检测量21400份，仅服务铁路内部。

## 3.2工程建设内容

### 3.2.1主要建设内容

表3.2-1 本项目主要建设内容一览表

| 工程名称 | 建筑名称 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 理化实验楼 |  | 1-4层为办公区； 5层为理化实验区，建筑面积为170.52m2，设有收样室、物料储存室、有机实验室、无机实验室、原子吸收室、小型仪器室、高温室、天平室、液相色谱室、离子色谱室、原子荧光室、气相色谱室、药品库等 | 利用现有房屋，进行分区及设备安装 |
|  | 微生物实验楼 |  | 一层，建筑面积203.74m2，设有离心机室、酶免室、生化室、血常规室、机房、卫生间等； 二层，建筑面积203.74m2，设有核酸检测实验室、细菌实验室(两个洁净室、一个P2实验室)等； 三层，建筑面积203.74m2，设有培养基室、收样室、洗刷室、细菌检测室、霉菌实验室、小仪器室等 |  |
| 辅助工程 | 污水处理间 | 污水处理站 | 位于理化实验楼西侧，建筑面积290.65m2，内设污水处理一体化设备，处理能力为10t/d；次氯酸钠存储于污水处理站内专用区域 | 新建 |
|  |  | 事故储罐 | 事故储罐位于污水处理间内，容积为3m3，可容5h的废水，以确保事故状态下污水不直接外排 |  |
|  |  | 贮泥浓缩罐 | 位于污水处理站内，容积2m3，最大储量约为2t，污水处理站污泥应按照危险废物处理，污泥先用泵抽入污泥贮泥浓缩罐，在污泥浓缩罐内投加石灰粉进行消毒后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置 |  |
| 储运工程 | 危险废物贮存库 |  | 危险废物贮存库设置于理化实验楼南侧，为单独建筑，面积5m2，其污染控制要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）环境管理要求执行 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 |  | 本项目供水采用市政管网及外购纯水 | 依托 |
|  | 排水 |  | 本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江 | 新建 |
|  | 供电 |  | 供电电源采用电网供给 | 依托 |
|  | 供热 |  | 采用城市集中供热方式（五星城乡供热服务有限公司） | 依托 |

续表3.2-1 本项目主要建设内容一览表

| 公用工程 | 排风 |  |  | 微生物实验均在生物安全柜内进行，实验过程中产生废气和受污染气体的部位均设置排风系统，经过高效过滤器（无杀菌功能）过滤处理后引至楼顶。实验室设独立的通风柜和机械排风，污物区设独立的局部排风系统。高效过滤器配套微压差自动报警系统，保证在各部分过滤器失效之前报警，及时更换滤芯 | 新建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消毒 |  |  | 实验室台面、地面等采用喷洒消毒液、消毒液擦拭等进行消毒。实验室器材、用品及废弃物等采用消毒液浸泡、喷洒消毒液、消毒液擦拭、高压灭菌器等进行消毒，根据病原微生物的不同选择使用化学消毒剂。污水处理站消毒采用次氯酸钠溶液 |  |
| 环保工程 | 废水 |  |  | 本项目实验室废水、生活污水经管道收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江 | 新建 |
|  | 废气 | 实验室废气 |  | 微生物实验均在各自的生物安全柜内进行，可能含有病原微生物的气溶胶经各自生物安全柜内置的高效过滤器处理后汇入排风管道，最后统一通过楼顶的排气口以无组织形式排放。理化实验室废气经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放，未被收集的废气以无组织形式排放 |  |
|  |  | 污水处理站恶臭 |  | 污水处理装置为一体化装置，污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放，加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运 |  |
|  | 噪声防治 |  |  | 空调风机、排风机、泵机、污水处理设备选用低噪声设备，并安装减振垫和建筑物隔声等措施 |  |
|  | 固体废物 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后由市政部门统一处理 |  |
|  |  |  | 一般固体废物 | 废包装物主要为装有药品、原辅料等的废纸盒（不与药品、原辅料直接接触），集中收集后外售 |  |

续表3.2-1 本项目主要建设内容一览表

| 环保工程 | 固体废物 | 危险废物 | 微生物实验室废物采用“单独分类收集+灭菌器消毒灭活+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；理化实验室废物采用“单独分类收集+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；对高效过滤器每年开展泄漏检测并及时更换，废过滤器由专业公司进行更换，经高压灭菌器高温高压灭活处理后委托有资质单位处理；实验室废活性炭、污水处理站废活性炭暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理；废紫外灯管每3年更换一次，更换后的废紫外灯管暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理；污水处理站污泥先用泵抽入污泥浓缩罐，在污泥浓缩罐内投加石灰粉进行消毒后通过叠螺污泥脱水机脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置 | 新建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物泄漏风险防范措施 |  |  | 危险废物贮存库按照GB18597进行设计、建造和管理；危险废物由有资质单位进行收集、运输与处置；如泄漏按照应急方案，对发生危险废物泄漏、扩散的现场进行处理 | 新建 |
| 微生物实验室致病微生物的传播风险防范措施 |  |  | 实验室内设置高压消毒设备，实验室废弃物在实验室内部消毒；未经消毒的物品不得从实验室拿出；如实验室发生泄漏或者扩散，应当立即采取应急措施，封锁污染地区，切断传播途径，对现场进行严格消毒 |  |
| 地下水污染防治措施 |  |  | 危险废物贮存库、污水处理间为重点防渗区，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）环境管理要求执行；防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；理化实验室、微生物实验室采取一般防渗措施，疾控中心办公区、库房及其他区域和道路为简单防渗措施，应做一般地面硬化；厂区地下水流向下游设置跟踪监测井，井深15m，监测层位为潜水含水层，监测项目为COD、氨氮，监测频次为一次/年 |  |
| 太平、文昌污水处理厂 |  |  | 太平、文昌污水处理厂目前正常运行，处理能力为70万t/d，采用“格栅+A2/O+曝气生物滤池+消毒”工艺进行处理，设计进水水质指标为，COD380mg/L，BOD5180mg/L，SS280mg/L，氨氮38mg/L，总磷5mg/L，总氮45mg/L，处理的废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准后排放至松花江；目前污水处理厂收水量约57.5万t/d。本项目废水产生量较小，废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及太平、文昌污水处理厂进水指标后排至市政排水管网，满足污水处理厂入水水质，依托可行 | 依托 |

### 3.2.2总平面布局

项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号。本项目用地面积2110m2，总建筑面积4988.2m2，包括理化实验楼、微生物实验楼、污水处理间及库房等。本项目微生物实验室为二级生物安全（P2）实验室，不涉及三级生物安全（P3）实验室、四级生物安全（P4）实验室、呼吸道病毒实验室、HIV 确认实验室等特殊实验室。本项目只对送检样品进行检测，不保存传染病菌种，不设发热门诊、不收治病人；不饲养实验动物，不做动物性 实验。本次评价不含辐射环境影响评价内容，如投入使用涉及产生辐射的设备时， 应按有关规定另行办理辐射环境影响评价审批手续。理化实验楼位于厂区东侧，微生物实验楼位于厂区南侧，污水处理间位于厂区西侧，厂区建筑物较少，布置合理。

### 3.2.3主要设备及参数

本工程设备配置详见下表。

表3.2-2主要设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | / | 台 | 1 |
| 2 | 非色散原子荧光光度计 | PF6-2 | 台 | 1 |
| 3 | 微分测汞仪 | WCG-208 | 台 | 1 |
| 4 | 红外分光测油仪 | JLBG-121U型 | 台 | 1 |
| 5 | 离子色谱仪 | ICS-900 | 台 | 1 |
| 6 | 气相色谱仪 | GC-7900 | 台 | 1 |
| 7 | 气相色谱仪 | GC-7900 | 台 | 1 |
| 8 | 空气发生器 | LA-2L | 台 | 1 |
| 9 | 氢气发生器 | LH-300 | 台 | 1 |
| 10 | 无油空气压缩机 | AC-1Y型 | 台 | 1 |
| 11 | 自动控温冷却循环水装置 | CW-1Y | 台 | 1 |
| 12 | 热解析进样器 | TD-1 | 台 | 1 |
| 13 | 数显型电热板 | DB-1 | 台 | 1 |
| 14 | 台式离心机 | LD-5 | 台 | 1 |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800D | 台 | 1 |
| 16 | 电子天平 | AUY220 | 台 | 1 |
| 17 | 电子天平 | AUW120D | 台 | 1 |
| 18 | 实验室pH计 | FE20 | 台 | 1 |
| 19 | 实验室电导率仪 | DDS-307 | 台 | 1 |
| 20 | 实验室浊度计 | ET1180C | 台 | 1 |
| 21 | 快速COD测定仪 | ET1151M型 | 台 | 1 |

续表3.2-2主要设备清单

| 22 | 可见分光光度计（水质快速测定仪） | DR2700 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 恒温干燥箱 | 101-3B | 台 | 1 |
| 24 | 生化培养箱 | SPX-150B | 台 | 1 |
| 25 | 恒温培养箱 | 303-3B | 台 | 1 |
| 26 | 恒温培养箱 | 303-3B | 台 | 1 |
| 27 | 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10 | 台 | 1 |
| 28 | 双人单面垂直送风净化工作台 | SW-CJ-2D | 台 | 1 |
| 29 | 恒温恒湿称重系统 | JC-AWS9-2 | 台 | 1 |
| 30 | 电热恒温水浴锅 | HH-6孔 | 台 | 1 |
| 31 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-75S11 | 台 | 1 |
| 32 | 生物显微镜 | 2XA | 台 | 1 |
| 33 | 多功能消解仪 | ET3150B | 台 | 1 |
| 34 | 水质快速消解仪 | DRB200 | 台 | 1 |
| 35 | 回旋振荡器 | HY-5B | 台 | 1 |
| 36 | 防火安全柜 | / | 台 | 1 |
| 38 | 药品储存柜 | / | 台 | 1 |
| 39 | 药品储存柜 | / | 台 | 1 |
| 40 | 药品阴凉柜 | FL-400 | 台 | 1 |
| 41 | 传递窗 | / | 台 | 1 |
| 42 | 传递窗 | / | 台 | 1 |
| 43 | 冷藏冷冻箱 | BCD-156D | 台 | 1 |
| 44 | 多功能粉碎机 | / | 台 | 1 |
| 45 | 移动式空调机 | NFS-20CR18 | 台 | 1 |
| 46 | 洗眼器 | / | 台 | 1 |
| 47 | 洗眼器 | / | 台 | 1 |
| 49 | 酸式滴定管 | 50mL、25mL | 台 | 1 |
| 50 | 碱式滴定管 | 50mL | 台 | 1 |
| 51 | 刻度移液管 | 0.5mL、1mL、2mL、5mL、10mL、25mL、50mL | 套 | 1 |
| 52 | 单刻度移液管 | 1mL、2mL、5mL、10mL、20mL、25mL、50mL、100mL | 套 | 1 |
| 53 | 容量瓶 | 10mL、25mL、50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL | 套 | 1 |
| 54 | 比色管 | 10mL、25mL、50mL、100mL | 套 | 1 |
| 55 | 耐热式玻璃纤维电热套（六联电热套） | / | 台 | 1 |
| 56 | 无油隔膜真空泵 | HP-ZB-10A | 台 | 1 |
| 57 | 超声波清洗器 | F-040 | 台 | 1 |
| 58 | 电子天平 | LSP-10002 | 台 | 1 |
| 59 | 液相色谱仪 | UV1260 | 台 | 1 |
| 60 | 立式透明门冷藏柜 | SC-281 | 台 | 1 |
| 60 | 立式透明门冷藏柜 | SC-288 | 台 | 1 |
| 62 | 紫外可见分光光度计 | 752N | 台 | 1 |
| 65 | 循环水多用真空泵 | SHB-III | 台 | 1 |
| 66 | 六联分配器（无油气泵） | OL550A | 台 | 1 |

续表3.2-2主要设备清单

| 67 | 磁力加热搅拌器 | 78-1 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 酒精计 | / | 台 | 1 |
| 69 | 新飞冷藏冷冻箱 | BCD-58A118L | 台 | 1 |
| 70 | 恒温干燥箱 | 101-DB | 台 | 1 |
| 71 | COD回流消解器 | HL8 | 台 | 1 |
| 微生物实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 恒温培养箱 | INCUCELL | 台 | 1 |
| 2 | 恒温培养箱 | INCUCELL | 台 | 1 |
| 3 | 恒温培养箱 | INCUCELL | 台 | 1 |
| 4 | 高压灭菌器 | MLS-3020 | 台 | 1 |
| 5 | 高压灭菌器 | MLS-3781L-PC | 台 | 1 |
| 6 | 灭菌干燥箱 | STERICELL404 | 台 | 1 |
| 7 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 台 | 1 |
| 8 | 离心机 | ST16 | 台 | 1 |
| 9 | 电子分析天平 | BS210S | 台 | 1 |
| 10 | 全自动生化分析仪 | FC-800 | 台 | 1 |
| 11 | 全自动血细胞分析仪 | K-4500 | 台 | 1 |
| 12 | 排击式均质器 | BagMixer-400 | 台 | 1 |
| 13 | 全自动酶标仪洗板机 | ELX800 ELX50 | 台 | 1 |
| 14 | 超低温冷冻储存箱 | DW-HL398 | 台 | 1 |
| 15 | 超低温冰箱 | MDF-U33V | 台 | 1 |
| 16 | 生物安全柜 | ClassⅡBSC | 台 | 1 |
| 17 | 医用洁净工作台 | BBS-DDC | 台 | 1 |
| 18 | 立式灭菌器 | LMQ.C | 台 | 2 |
| 19 | 全自动核酸提取仪 | GeneRotex96 | 台 | 1 |
| 20 | 生物安全柜 | HFsafe-1500LCB2 | 台 | 1 |
| 21 | 生物安全柜 | HFsafe-1500LCB2 | 台 | 1 |
| 22 | 全自动医用PCR分析系统 | Centier 96E | 台 | 1 |
| 23 | 全自动核酸提取仪 | Libex 96 | 台 | 1 |
| 24 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 台 | 1 |
| 25 | 程控定量封口机 | SEA PLUS | 台 | 1 |
| 26 | 离心机 | STIR PLUS | 台 | 1 |
| 27 | 药品保藏箱 | MPR-514-PC | 台 | 2 |
| 28 | 电热恒温水浴锅 | HHS-21-4 | 台 | 1 |
| 29 | 台式高速冷冻型微量离心机 | D3024R | 台 | 1 |
| 30 | 医用低温箱-25度 | DW-YC270 | 台 | 1 |
| 31 | 全自动酶免工作站 | BIOBASE4001 | 台 | 1 |

### 3.2.4主要原辅材料消耗

项目所需原辅材料消耗情况见表3.2-3。

表3.2-3  项目主要原辅材料及能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 用量（瓶/年） | 最大存储量 （瓶） | 存储 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磷酸氢二钾（三水） | 500g | 2 | 2 | 药品库 |
| 2 | 磷酸二氢钾（无水） | 500g | 2 | 2 |  |
| 3 | 磷酸二氢钾（无水） | 500g | 2 | 2 |  |
| 4 | 酒石酸锑钾 | 500g | 1 | 1 |  |
| 5 | 氢氧化钾 | 500g | 5 | 2 |  |
| 6 | 氯化钾 | 500g | 2 | 2 |  |
| 7 | 过硫酸钾 | 500g | 10 | 2 |  |
| 8 | 碘化钾 | 500g | 2 | 2 |  |
| 9 | 溴化钾 | 500g | 1 | 1 |  |
| 10 | 乳糖蛋白胨培养基 | 500g | 20 | 2 |  |
| 11 | 营养琼脂 | 500g | 10 | 2 |  |
| 12 | EC培养基 | 500g | 20 | 2 |  |
| 13 | 氯化钾 | 500g | 2 | 2 |  |
| 14 | 无水碳酸钾 | 500g | 1 | 1 |  |
| 15 | 硼酸 | 500g | 1 | 1 |  |
| 16 | 草酸 | 500g | 1 | 1 |  |
| 17 | 酒石酸 | 500g | 1 | 1 |  |
| 18 | 硅酸镁吸附剂（60目-100目） | 500g | 5 | 2 |  |
| 19 | 可溶性淀粉 | 500g | 1 | 1 |  |
| 20 | 尿素 | 500g | 1 | 1 |  |
| 21 | 硫脲 | 500g | 2 | 2 |  |
| 22 | 硫酸亚铁铵 | 500g | 2 | 2 |  |
| 23 | 氯化钡 | 500g | 2 | 2 |  |
| 24 | 磷酸氢二铵 | 500g | 1 | 1 |  |
| 25 | 四水合钼酸铵 | 500g | 2 | 2 |  |
| 26 | 二氯异氰尿酸钠 | 500g | 1 | 1 |  |
| 27 | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g | 2 | 2 |  |
| 28 | 碘（粒） | 500g | 1 | 1 |  |
| 29 | 高碘酸钾 | 500g | 1 | 1 |  |
| 30 | 聚乙烯醇磷酸铵 | 500g | 1 | 1 |  |
| 31 | 氨基磺酸 | 500g | 1 | 1 |  |
| 32 | 0.2%盐酸副玫瑰苯胺 | 500ml | 2 | 2 |  |
| 33 | 碘酸钾 | 500g | 1 | 1 |  |
| 34 | 靛蓝二磺酸钠 | 500g | 1 | 1 |  |
| 35 | 4-氨基安替吡啉 | 500g | 1 | 1 |  |
| 36 | 对二甲氨基亚苄基罗丹宁（玫瑰红银试剂） | 500g | 1 | 1 |  |
| 37 | 溴百里香酚蓝 | 50g | 1 | 1 |  |
| 38 | 溴甲酚紫 | 50g | 1 | 1 |  |
| 39 | 1,10-菲啰啉 | 50g | 1 | 1 |  |
| 40 | 三水合亚甲基蓝（次甲基蓝） | 50g | 1 | 1 |  |
| 41 | 酚酞 | 50g | 1 | 1 |  |

续表3.2-2项目主要原辅材料及能源消耗情况表

| 42 | 甲基橙 | 50g | 1 | 1 | 药品库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 甲基红 | 50g | 1 | 1 |  |
| 44 | 无水对氨基苯磺酸 | 50g | 1 | 1 |  |
| 45 | 二苯基碳酰二肼 | 50g | 1 | 1 |  |
| 46 | 1,2-环已二胺四乙酸 | 50g | 1 | 1 |  |
| 47 | 溴甲酚绿 | 50g | 1 | 1 |  |
| 48 | 六水合硝酸镧 | 50g | 1 | 1 |  |
| 49 | 茜素络合指示剂（氟试剂） | 50g | 1 | 1 |  |
| 50 | 硫酸肼 | 50g | 1 | 1 |  |
| 51 | 氨水 | 500ml | 5 | 2 |  |
| 52 | 硅藻土 | 500g | 2 | 2 |  |
| 53 | 变色硅胶 | 500g | 10 | 10 |  |
| 54 | 95%酒精 | 500ml | 20 | 10 |  |
| 55 | 氢氟酸 | 500ml | 2 | 1 |  |
| 56 | 次氯酸钠 | 500ml | 2 | 1 |  |
| 57 | 冰乙酸 | 500ml | 2 | 1 |  |
| 58 | 磷酸 | 500ml | 2 | 1 |  |
| 59 | 甲基磺酸 | 100ml | 1 | 1 |  |
| 60 | 三乙醇胺 | 500ml | 1 | 1 |  |
| 61 | 磷酸二氢钠（二水） | 500g | 1 | 1 |  |
| 62 | 氯化钠 | 500g | 2 | 1 |  |
| 63 | 柠檬酸三钠（二水） | 500g | 5 | 2 |  |
| 64 | 无水硫酸钠 | 500g | 10 | 2 |  |
| 65 | 氢氧化钠 | 500g | 10 | 2 |  |
| 66 | 碳酸氢钠 | 500g | 1 | 1 |  |
| 67 | 三水合乙酸钠 | 500g | 3 | 2 |  |
| 68 | 酒石酸钾钠 | 500g | 5 | 2 |  |
| 69 | 亚硝酸钠 | 500g | 1 | 1 |  |
| 70 | 硫酸铁铵 | 500g | 1 | 1 |  |
| 71 | 铁氰化钾 | 500g | 2 | 2 |  |
| 72 | 硫酸铜 | 500g | 2 | 2 |  |
| 73 | 乙酸铵 | 500g | 1 | 1 |  |
| 74 | 五水合硫代硫酸钠 | 500g | 2 | 2 |  |
| 75 | 十水合四硼酸钠 | 500g | 2 | 2 |  |
| 76 | 二水合乙酸锌 | 500g | 1 | 1 |  |
| 77 | 七水合硫酸亚铁 | 500g | 1 | 1 |  |
| 78 | 三水合乙酸铅 | 500g | 1 | 1 |  |
| 79 | 氯化亚锡 | 500g | 2 | 2 |  |
| 80 | 氢氧化铝 | 500g | 1 | 1 |  |
| 81 | 六水合三氯化铁 | 500g | 2 | 2 |  |
| 82 | 氯化钙（二水） | 500g | 1 | 1 |  |
| 83 | 氯化铵 | 500g | 2 | 2 |  |
| 84 | 亚硫酸钠 | 500g | 1 | 1 |  |
| 85 | 硫酸镁（七水） | 500g | 1 | 1 |  |
| 86 | 硫酸锌（七水） | 500g | 2 | 2 |  |
| 87 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 2 | 2 |  |
| 88 | 氯胺T | 500g | 1 | 1 |  |

续表3.2-2项目主要原辅材料及能源消耗情况表

| 89 | 无水亚硫酸钠 | 500g | 1 | 1 | 药品库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 草酸钠 | 500g | 1 | 1 |  |
| 91 | 碳酸钙 | 500g | 1 | 1 |  |
| 92 | 磷酸氢二钠（七水） | 500g | 1 | 1 |  |
| 93 | 无水碳酸钠 | 500g | 1 | 1 |  |
| 94 | 抗坏血酸 | 100g | 10 | 5 |  |
| 95 | 碘酸钾 | 100g | 1 | 1 |  |
| 96 | 盐酸羟胺 | 100g | 1 | 1 |  |
| 97 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | 50g | 10 | 2 |  |
| 98 | 异烟酸 | 50g | 10 | 2 |  |
| 99 | 乙二胺四乙酸二钠镁盐 | 500g | 1 | 1 |  |
| 100 | N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐 | 500g | 1 | 1 |  |
| 110 | 对氨基苯磺酰胺（别名磺胺） | 500g | 1 | 1 |  |
| 111 | 硫酸银 | 100g | 10 | 5 |  |
| 112 | 氟化钠 | 500g | 1 | 1 |  |
| 113 | 硫酸镉 | 500g | 1 | 1 |  |
| 114 | 六氨基氯化钴 | 500g | 1 | 1 |  |
| 115 | 对氨基二甲基苯胺盐酸盐 | 500g | 1 | 1 |  |
| 116 | N.N-二乙基对苯二胺硫酸盐（DPD） | 500g | 1 | 1 |  |
| 117 | 硫代乙酰胺 | 500g | 1 | 1 |  |
| 118 | 溴酸钾 | 500g | 1 | 1 |  |
| 119 | 亚硝基铁氰化钠 | 50g | 1 | 1 |  |
| 120 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 1 | 1 |  |
| 121 | 四氯乙烯 | 500ml | 50 | 10 |  |
| 122 | 甲醇 | 500ml | 10 | 2 |  |
| 123 | 正己烷 | 500ml | 30 | 5 |  |
| 124 | 异丙醇 | 500ml | 1 | 1 |  |
| 125 | 二硫化碳（无苯峰） | 500ml | 1 | 1 |  |
| 126 | N,N-2甲基甲酰胺 | 500ml | 1 | 1 |  |
| 127 | 乙酸乙酯 | 500ml | 1 | 1 |  |
| 128 | 丙三醇 | 500ml | 1 | 1 |  |
| 129 | 吡啶 | 500ml | 1 | 1 |  |
| 130 | OP乳化剂 | 500ml | 1 | 1 |  |
| 131 | 无水乙醇 | 500ml | 10 | 5 |  |
| 132 | 吐温80 | 500ml | 1 | 1 |  |
| 133 | 丙酮 | 500ml | 1 | 1 |  |
| 134 | 甲磺酸 | 500ml | 1 | 1 |  |
| 135 | 硫酸 | 500ml | 100 | 20 |  |
| 136 | 盐酸 | 500ml | 20 | 20 |  |
| 137 | 硝酸 | 500ml | 50 | 20 |  |
| 138 | 高锰酸钾 | 500g | 2 | 2 |  |
| 139 | 硼氢化钾 | 100g | 10 | 2 |  |

续表3.2-2项目主要原辅材料及能源消耗情况表

| 微生物实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性口罩 | / | 1000个 | 1000个 | 三楼库房 |
| 2 | 酒精湿巾 | / | 100包 | 100包 |  |
| 3 | PVC手套 | / | 20盒 | 20盒 |  |
| 4 | 无水乙醇 | 500ml | 20 | 20 |  |
| 5 | 擦手纸 | / | 3箱 | 3箱 |  |
| 6 | 2019ncov核酸检测试剂盒 | / | 5盒 | 5盒 | PCR实验室 |
| 7 | 提取或纯化试剂核酸 | / | 12盒 | 12盒 |  |
| 8 | 丙氨酸氨基转移酶ALT | / | 2盒 | 2盒 | 一楼生化室 |
| 9 | 生化分析用清洗液 | / | 2 | 2 |  |
| 10 | 常规生化复合校准品 | / | 1支 | 1支 |  |
| 11 | 生化复合定值质控品 | / | 5支 | 5支 |  |
| 12 | 丙氨酸氨基转氨酶 | / | 7盒 | 7盒 |  |
| 13 | 移液器吸头 | / | 6箱 | 6箱 | 三楼库房 |
| 14 | 核酸提取或纯化试剂 | / | 10盒 | 10盒 | PCR实验室 |
| 15 | 甲型肝炎病毒Igm抗体诊断试剂盒 | / | 100盒 | 40盒 | 一楼免疫室 |
| 16 | 戊型肝炎病毒Igm抗体诊断试剂盒 | / | 100盒 | 40盒 |  |
| 17 | 甲型肝炎病毒Igm抗体 | / | 10盒 | 10盒 |  |
| 18 | 戊型肝炎病毒Igm抗体 | / | 10盒 | 10盒 |  |
| 19 | 乙肝五项检测卡 | / | 2盒 | 2盒 |  |
| 20 | 伊红美蓝培养基(颗粒型) | / | 1 | 1 | 三楼培养基室 |
| 21 | 生理盐水 | 9ml | 1盒 | 1盒 | 三楼库房 |
| 22 | 一次性使用培养皿 | / | 1箱 | 1箱 | 三楼培养基室 |
| 23 | 培养皿 | / | 2箱 | 2箱 |  |
| 24 | HE琼脂平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 25 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | / | 1盒 | 1盒 | 二楼药品保藏柜 |
| 26 | 志贺氏菌干制生化鉴定试剂盒 | / | 1盒 | 1盒 | 二楼药品保藏柜 |
| 27 | 致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 28 | 3%NaCl胰蛋白胨大豆琼脂平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 29 | 副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 30 | CIN-1培养基平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 31 | 改良克氏双糖铁琼脂 | / | 1 | 1 |  |
| 32 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 33 | Bolton肉汤 | / | 1盒 | 1盒 |  |

续表3.2-2项目主要原辅材料及能源消耗情况表

| 34 | (改良）Skirrow琼脂平板 | / | 1盒 | 1盒 | 二楼药品保藏柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 改良CCDA平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 36 | 马尿酸弯曲杆菌生化鉴定试剂 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 37 | 茚三酮 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 38 | 吲哚乙酸酯纸片 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 39 | 3%H2O2 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 40 | 哥伦比亚血琼脂平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 41 | 哥伦比亚CNA血琼脂平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 42 | 液体硫乙醇酸盐培养基（FTG）颗粒型 | / | 1 | 1 |  |
| 43 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础（TSC) | / | 1 | 1 |  |
| 44 | D-环丝氨酸 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 45 | 缓冲动力-硝酸盐培养基 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 46 | 硝酸盐还原甲、乙液 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 47 | 乳糖-明胶培养基 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 48 | 含铁牛奶培养基 | / | 1 | 1 |  |
| 49 | 蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 50 | PALCAM琼脂平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 51 | TSB-YE含6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 52 | 单增李斯特氏菌菌干制生化鉴定试剂盒 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 53 | SIM培养管 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 54 | 阪崎显色培养基平板(DFI) | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 55 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨万古霉素肉汤 | / | 1 | 1 |  |
| 56 | TSA胰蛋白胨大豆琼脂平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 57 | 克罗诺杆菌属干制生化鉴定试剂盒 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 58 | 乙酰胺液体培养基 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 59 | 氧化酶试纸 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 60 | KF链球菌琼脂基础 | / | 1 | 1 |  |
| 61 | 1%TTC溶液 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 62 | 脑心浸液液态培养基 | / | 1 | 1 |  |
| 63 | 胆汁液态培养基 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 64 | CN琼脂平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 65 | 金氏B培养基斜面 | / | 1 | 1 |  |
| 66 | 绿脓菌素测定培养基 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 67 | 钠氏试剂 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 68 | 厌氧产气袋 | / | 1盒 | 1盒 |  |

续表3.2-2项目主要原辅材料及能源消耗情况表

| 69 | API20e肠杆菌科G-杆菌检定试剂盒 | / | 1盒 | 1盒 | 二楼药品保藏柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 酶底物法试剂、定量盘、定量瓶 | / | 600套 | 400套 | 三楼库房 |
| 71 | 免洗手消毒凝胶 | / | 15 | 15 |  |
| 72 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | / | 20盒 | 20盒 |  |
| 73 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒A版 | / | 1盒 | 1盒 | 二楼药品保藏柜 |
| 74 | 食源性致病菌（14种）多重核酸检测预分装试剂盒 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 75 | 血液分析仪用质控品 | / | 1 | 1 | 一楼血常规室 |
| 76 | 血细胞分析用溶血剂 | / | 1箱 | 1箱 |  |
| 77 | 血细胞分析用溶血剂 | / | 1箱 | 1箱 |  |
| 78 | 血细胞分析用稀释液CPK-304A | / | 1桶 | 1桶 |  |
| 79 | 磷酸盐缓冲液 | / | 20盒 | 20盒 | 三楼库房 |
| 80 | 0.85%生理盐水 | 9ml | 20盒 | 20盒 |  |
| 81 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）单料 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 82 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）双料 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 83 | 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB) | / | 1盒 | 1盒 | 二楼药品保藏柜 |
| 84 | 缓冲蛋白胨水（BPW ） | / | 20盒 | 20盒 | 三楼库房 |
| 85 | RVS增菌液 | / | 5盒 | 5盒 | 二楼药品保藏柜 |
| 86 | TTB增菌液 | / | 5盒 | 5盒 |  |
| 87 | 亚硫酸铋琼脂（BS）平板 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 88 | XLD平板(沙门氏菌筛查） | / | 7盒 | 7盒 |  |
| 89 | 麦康凯琼脂（MAC)平板 | / | 5盒 | 5盒 |  |
| 90 | 营养肉汤 | 225ml | 5盒 | 5盒 |  |
| 91 | 肠道增菌肉汤（EE) | / | 5盒 | 5盒 |  |
| 92 | 营养琼脂（NA）颗粒剂型 | / | 2 | 2 |  |
| 93 | 三糖铁琼脂斜面 | / | 1盒 | 1盒 |  |
| 94 | BP平板 | / | 5盒 | 5盒 |  |
| 95 | 血琼脂平板 | / | 5盒 | 5盒 |  |
| 96 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板（MYP） | / | 5盒 | 5盒 |  |
| 97 | EC肉汤-单料 | / | 2盒 | 2盒 |  |
| 98 | 李氏菌增菌肉汤1（LB1) | / | 5盒 | 5盒 |  |
| 99 | 李氏菌增菌肉汤2( LB2) | / | 5盒 | 5盒 |  |
| 100 | 单增李斯特氏菌显色培养基 | / | 4盒 | 4盒 |  |
| 101 | PALCAM琼脂平板 | / | 4盒 | 4盒 |  |
| 102 | 沙门氏菌测试片 | / | 5包 | 5包 |  |
| 103 | 金黄色葡萄球菌测试片 | / | 5包 | 5包 |  |

续表3.2-2主要设备清单

| 104 | 酵母菌/霉菌测试片 | / | 4包 | 4包 | 二楼药品保藏柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 大肠杆菌测试片 | / | 2包 | 2包 |  |
| 106 | 一次性涂布棒 | / | 5包 | 5包 | 三楼库房 |
| 107 | 一次性手套（丁腈/乳胶） | / | 5包 | 5包 |  |
| 108 | 一次性手套（PVE） | / | 6包 | 6包 |  |
| 109 | 医用垃圾袋 | / | 200个 | 200个 |  |
| 110 | 耐高温束口条 | / | 200根 | 200根 |  |
| 111 | 菌种保存管 | / | 1盒 | 1盒 | 二楼药品保藏柜 |
| 污水处理间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠溶液 | / | 2t | 0.02t | 污水处理间 |
| 2 | PAC | / | 0.3t | 0.01t |  |

表3.2-4 主要原辅材料理化、毒理特性

| 名称 | 作用 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- |
| 盐酸（HCl） | 无色液体，具有刺激性气味，与水、乙醇任意混溶，不可燃，具有腐蚀性，会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损 伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等 | / |
| 硝酸（HNO3） | 无色透明发烟液体，有酸味，熔点（℃）：-42；沸点（℃）：86；属于 强氧化剂，能助燃，具有强腐蚀性、 强刺激性，可致人体灼伤 | / |
| 硫酸（H2SO4） | 无色透明油状液体，无臭。熔点（℃）：10.5；沸点（℃）：330；与水混溶。能助燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | LD50 2140mg/kg（大鼠经口）； LC50 510mg/m3（大鼠吸入） |
| 乙醇（C2H6O） | 无色液体，具有特殊香味，熔点（℃）：-114.1；沸点（℃）：78.3；易挥发，与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。易燃，具刺激性 | LD50 7060mg/kg（大鼠经口）； LC50 6758.10ppm/10h（大鼠吸入） |
| 氨水（NH3·H2O） | 氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。工业氨水是含氨25%～28%的水溶液，熔点-58℃，沸点 38℃，溶于水、乙醇 | LD50 350mg/kg（大鼠经口） |
| 冰乙酸 | 冰乙酸为无色澄清液体，有刺激性气味。溶于水乙醇和乙醚。无水乙酸在低温时凝固成冰状，俗称冰乙酸。 凝固时体积膨胀可能导致容器破裂。闪点39℃，爆炸极限4.0%～16.0%，空气中最大允许浓度不超过25mg/m3 | LD504.96g/kg(小鼠，经口) |
| 次氯酸钠 | 仅存在于溶液中，浓溶液呈黄色，稀溶液无色，有非常刺鼻的气味，极不稳定，是很弱的酸，比碳酸弱，和氢 硫酸相当。有很强的氧化性和漂白作 用，它的盐类可用做漂白剂和消毒剂，次氯酸盐中最重要的是钙盐，它是漂白粉(次氯酸钙和碱式氯化钙的混合 物)的有效成分 | 急性毒性： LD50：8500 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料 |

续表3.2-4 主要原辅材料理化、毒理特性

| 氢氟酸 | 氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。氢氟酸是一种弱酸，具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。如吸入蒸气或接触皮肤会造成难以治愈的灼伤 | 急性毒性：无资料 LC50：126mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | 俗称烧碱、火碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体，具有高腐蚀性、潮解性；密度2.130、熔点318.4℃、沸点1390℃ | 无资料 |
| 乙二胺四乙酸二钠 | 乙二胺四乙酸二钠为无味无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉末，无臭、无味。它能溶于水，极难溶于乙醇。它是一种重要的螯合剂，能螯合溶液中的金属离子。防止金属引起的变色、变质、变浊和维生素C的氧化损失，还能提高油脂的抗氧化性（油脂中的微量金属如铁、铜等有促进油脂氧化的作用） | 无资料 |
| 氯化铵 | 无色晶体或白色颗粒性粉末，是一种强电解质，溶于水电离出铵根离子和氯离子，氨气和氯化氢化合生成氯化铵时会有白烟。无气味。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚 | 无资料 |
| 甲醇 | 甲醇是无色有酒精气味易挥发的液体，成品通常由一氧化碳与氢气反应制得，可用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等 | 大鼠经口最低中毒浓度：7500mg/kg（孕7～19天）； |
| 硼酸 | 为白色粉末状结晶或三斜轴面的鳞片状带光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性 | 半数致死量(大鼠，经口)5.14G/kG。有刺激性。有毒，内服严重时导致死亡，致死最低量：成人口服640mg/kg |
| 丙酮 | 香气味，极易挥发。熔点-94.6℃，沸点56.5℃，密度0.79，相对蒸汽密度1.59，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。爆炸上限13.0%（V/V），爆炸下限2.5%（V/V），闪点-20℃ | LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)；LC50：无资料 |
| 异丙醇 | 种有机化合物，别名二甲基甲醇、2-丙醇，行业中也作IPA无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等 | 大鼠LD50:5840毫克/公斤；口服-小鼠LC50:3600毫克/公斤 |

续表3.2-4 主要原辅材料理化、毒理特性

| 四氯乙烯 | 无色液体，有氯仿样气味。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。熔点：-22.2ºC，沸点：121.2ºC | （LD50）：（大鼠，经口）13g/kg；（小鼠，经口）8.4g/kg。 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 无色液体，有酒香。主要用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂等。熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，饱和蒸汽压：5.8KPa/20℃；相对密度（水=1）：0.79；溶解性：溶于水，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。危险性类别：第3.2中闪点易燃液体。爆炸上限[%（V/V）]：19% | LD50：7060 mg/kg(兔经口)； LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入) |
| 对氨基苯磺酰胺 | 是一种具有药用价值的有机化合物。常用于医药工业，是合成磺胺类药物的主要原料 | 狗经口LD50：2000mg/kg |

### 3.2.5检测项目

本项目涉及的理化实验主要是水和废水检测、环境空气和废气检测、噪声、土壤和沉积物及固废等常规检测项目，设计年检测样品数量2000批次；微生物实验主要为生活饮用水、食品、环境、病毒型肝炎抗原抗体、新冠病毒核酸检测等检验项目，设计年检测样品数量21400份。实验内容较为简单。仅服务铁路内部。

表3.2-5 理化实验室检测项目

| 类别 | 项目 |
| --- | --- |
| 水、废水 | 总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、阴阳离子、金属元素等项目 |
| 环境空气、废气 | 臭氧、氨、甲醛、硫化氢、烟尘、金属元素等项目 |
| 土壤、沉积物 | 有机质、全磷及有效磷、挥发酚、金属元素等项目 |
| 固体废物 | 总氮、总磷、矿物油、氟化物、金属元素等项目 |
| 噪声监测 | 建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声、工业企业厂界环境噪声 |

表3.2-6 微生物实验室检测项目

| 序号 | 检验项目 | 实验类别 | 年检测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐具（件） | 环境微生物实验 | 1500份/年 |
| 2 | 空气（件） | 环境微生物实验 | 800份 |
| 3 | 公共用具（件） | 环境微生物实验 | 1000份/年 |
| 4 | 水质（件） | 环境微生物实验 | 1000份/年 |
| 5 | 从业人员体检（人） | 甲戊肝检验 | 15000份/年 |
| 6 | 机车乘务员体检（人） | 健康体检 | 200份/年 |
| 7 | 饭卡 | 甲肝检验 | 500份/年 |
| 8 | 食品 | 食品检测 | 600份/年 |
| 9 | 铁路内部产品 | 环境微生物实验 | 200份/年 |
| 10 | 核酸 | PCR检测 | 600份/年 |

### 3.2.6公用工程

1.供水工程

供水水源来自市政给水管网及外购纯水，主要为生活用水和实验用水。

（1）生活用水

本项目劳动定员113人，根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）表6.2.2，办公人员生活用水取40L/人·班，则生活用水量为4.52t/d，994.4t/a。

本项目不设住院床位，不进行手术，前来疾控中心咨询或办事人员以20人/天计，参考《黑龙江省用水定额》（DB23/T727-2025）基层医疗卫生服务用水，外来人员生活用水量按15L/人·d计，则生活用水量为0.3t/d，66t/a。

综上所述，本项目生活用水量为4.82t/d，1060.4t/a。

（2）实验室用水

实验用水：包括理化实验室用水、微生物实验室用水，根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）表6.2.2，其中理化实验室用水量为460L/（人·班），每天每班实验室工作人数为1人，则理化实验用水量为0.46t/d，101.2t/a；微生物实验室用水量为310L/（人·班），每天每班实验室工作人数为2人，则微生物实验室用水量为0.62t/d，136.4t/a。

因此，实验室总用水量为1.08t/d，237.6t/a。其中项目配制溶液和实验过程用水使用纯水，用水量约为0.01t/d，纯水为外购。检验器皿一次、二次清洗用水为自来水，用水量分别为0.02t/d、1.0t/d，检验器皿三次清洗用水使用纯水，用水量约为0.05t/d。

综上所述，本项目总用水量为5.9t/d，1298t/a。

2.排水工程

（1）排水去向

本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口直接排入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江。

（2）排水量

生活用水排水量按用水量的80%计，则本项目生活污水排水量为3.86t/d，848.32t/a；配制溶液产生的废水及检验器皿一次清洗废水全部进入实验废液中，废水量为0.03m3/d（6.6m3/a），作为危险废物（废物代码：900-047-49）收集后暂存危险废物贮存点，定期交由资质单位处置。检验器皿二次清洗和三次清洗水废水按用水量的90%计，则本项目实验废水排水量为0.95t/d，209t/a。

故本项目总排水量为4.81t/d，1057.32t/a。

0.05

3.86

0.95

4.81

0.02

0.01

0.01

0.06

1.02

4.82

5.84

损耗0.96

损耗0.1

4.9

图3.2-1 运营期水平衡图

3.供热工程

采用集中供热方式。

4.供电工程

供电电源由市政电网供给。

5.消毒

实验室台面、地面等采用喷洒消毒液、消毒液擦拭等进行消毒。实验室器材、用品及废弃物等采用消毒液浸泡、喷洒消毒液、消毒液擦拭、高压灭菌器等进行消毒。根据病原微生物的不同选择使用化学消毒剂。污水处理站消毒采用次氯酸钠溶液消毒。

### 3.2.7劳动定员及工作天数

本项目劳动定员113人，一班白班工作制，每班8h，年工作220天（1760h/a）

### 3.2.8项目实施进度

本项目施工期仅为部分设备的安装和调试、楼内墙面装修等工程。施工期为2026年3月至2026年5月。

## 3.3工程分析及产污环节

### 3.3.1 施工期

本项目主要建设内容包括楼室内屋面装饰及设备（活性炭吸附装置、污水一体化设备、实验设备等）的安装。

（1）装饰工程

对建筑物的室内外进行装修（如墙面粉刷、油漆、镶贴装饰等），此过程将产生装修废气。

（2）设备安装

根据设计要求进行设备安装，此过程将产生安装噪声。

根据施工期主要产污节点来看，本项目施工期主要以装修废气、施工人员生活污水、施工噪声、建筑废物、其它固体废物、生活垃圾等为主要环境影响因素，上述环境影响随施工期的结束而结束。

### 3.3.2运营期

3.3.2.1检测流程

本项目不设门诊部、住院部，不进行手术。主要进行实验室检验、试验等工作，不进行疫苗接种。

图3.3-1 运营期产污环节图

实验室的检验、试验（二级生物安全实验室）：开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、检定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制等提供技术支撑。一是微生物检验，涉及的生物样品主要是血样和体液样本；二是理化检验，涉及的强腐蚀化学品主要是盐酸、硝酸、硫酸等，另外有部分挥发性的化学品等有专门的房间保存，使用有记录。运营期产污节点及产污环节如下图所示。

3.3.2.2工艺流程及产污环节

1、微生物实验室工艺流程

主要包括二级生物安全实验室、PCR实验室。PCR实验室是用来进行新型冠状病毒核酸检测，二级生物安全实验室主要用于承担各种细菌、真菌微生物的检验。具体工艺流程如下：

图3.3-2 项目微生物实验室工作流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

细菌检测流程：

将样品进行培养基制备，接种后再进行细菌分离培养，最后通过设备对细菌含量进行鉴定，出具结果后将实验过程中的实验器皿、实验台进行清洗、消毒，并对废培养基等废弃物放置在特定容器中，灭菌消毒后送至危险废物贮存库。

2、核酸（PCR）检测流程

根据检测项目配制试剂，制备样品，对样品扩增后，对产物进行分析，出具结果后将实验器皿、试验台进行清洗、消毒。并对废培养基等废弃物放置在特定容器中，灭菌消毒后送至危险废物贮存库。

微生物实验室产生的废气主要包括病原微生物气溶胶，固体废物主要包括废培养基、废样品、废一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、废实验用药包装物，废水主要包括器皿清洗废水。

世界卫生组织（WHO）根据致病能力和传染的危险程度等，将传染性微生物划分为4类，根据设备和技术条件，将微生物实验室也分为4级（一般称为P1、P2、P3、P4实验室），1级最低，4级最高。P1实验室一般适用于对健康成年人无致病作用的微生物；P2实验室适用于对人和环境有中等潜在危害的微生物；P3实验室适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物或其毒素；P4实验室适用于对人体具有高度危险性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明、尚无有效疫苗或治疗方法的致病微生物或其毒素。

本项目疾控中心微生物实验室等级定位P2级实验室。P2实验室主要用于初级卫生服务、诊断和研究，其实验对象的危害等级为II级（中等个体危害，有限群体危害），具体定义为“能引起人类或动物发病，但一般情况下对健康工作者、群体、家畜或环境不会引起严重危害的病原体。实验室感染不导致严重疾病，具备有效治疗和预防措施，并且传播风险有限”。

3、理化实验室工艺流程

理化实验室开展的实验内容包括水质检测、环境空气检测、土壤及固废检测等检测内容。

（1）液态样品检测工艺

图3.3-3 理化实验室液态样品检测工艺流程及产污环节图

实验流程简述：

对水样等液态样品，用温度计、pH计等测定其物理指标，再根据不同检测要求，将样品进行消解（采用盐酸、硝酸、硫酸等酸性试剂）、萃取、过滤稀释、蒸馏等前处理，最后利用原子吸收分光光度计、离子色谱仪等仪器测定相应指标。微生物如粪大肠杆菌、总大肠杆菌、细菌总数等检测则需将水样充分混匀后根据其污染程度确定水样接种量，将水样分别接种到培养液（采用牛肉膏、蛋白胨等试剂）中恒温培养，然后进行微生物计数得出检测数据。最后对使用过的仪器、器皿和试验台进行清洁。理化实验室配置样品、配置标准溶液及仪器清洗过程中均采用外购纯水。

（2）气态样品检测工艺

图3.3-4 理化实验室气态样品检测工艺流程及产污环节图

实验流程简述：

对于气态样品，利用气袋、滤膜、滤筒、吸附剂和吸收液等方式进行采集，运回实验室后，进行消解（硝酸、硫酸等酸性试剂）、溶剂提取、样品吸收（盐酸、硫酸、乙酸等酸性试剂）、热解析等前处理或直接进样检测，利用分光光度计、气相色谱仪、液相色谱仪等测定相应指标。

气态样品检测过程中产生的污染物主要为酸性试剂在样品前处理（样品吸收、消解）过程中挥发的酸性气体，有机溶剂在样品前处理（提取）过程中挥发的有机废气，以及清洗废水、实验废液等。

（3）固态样品检测工艺

图3.3-5 理化实验室固态样品检测工艺流程及产污环节图

实验流程简述：

对于土壤等固态样品，先进行破碎、研磨，再根据测量要求进行不同前处理工序，主要为浸提（采用丙酮等有机试剂）、消解（采用盐酸、硝酸、氢氟酸等酸性试剂）及样品处理（采用盐酸、硫酸、氢氧化钠等试剂），最后利用气相色谱、原子吸收、离子色谱等进行相关指标测定。

固态样品检测过程中产生的污染物主要为酸性试剂在样品前处理（样品处理、消解）过程中挥发的酸性气体，有机溶剂在样品前处理（浸提）过程中挥发的有机废气，以及清洗废水、实验废液、样品采集产生的固废等。

理化实验室产生的废气主要包括无机酸雾及有机废气，固体废物主要包括实验室使用废酸消解、有机试剂萃取等过程中产生有机试剂废液、酸碱废液、含重金属废液等实验室废液，废水主要包括器皿清洗用水。

4、其他辅助工程产污环节分析

除以上环节产生的污染物外，其他辅助工程还产生污染物，如污水处理站恶臭气体、污水处理站污泥、辅助设备噪声、废紫外灯管、实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、废过滤器、废包装物、生活污水、生活垃圾等。

表3.3-1 项目产污节点及处理措施一览表

| 分类 | 工序/设备 |  | 主要污染物 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 实验室废水（理化实验室、微生物实验室废水）、生活污水 |  | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、总磷、总氮、总余氯 | 本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江 |
| 废气 | 理化实验室废气 | 有机废气 | 非甲烷总烃、甲醇 | 通风橱收集后分别经三套一级活性炭吸附装置吸附，通过楼顶三根15m高排气筒排放；未被收集的废气无组织排放 |
|  |  | 无机废气 | 盐酸、硝酸、硫酸、氢氟酸、氨气 |  |
|  | 微生物实验室废气 | 生物废气 | 含有病原微生物的气溶胶 | 经过生物安全柜上部排风口安装的高效过滤器处理后引至楼顶排气筒排放 |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放。加强管理，污泥及时外运 |
| 噪声 | 空调风机、排风机、泵机、污水处理设备运行噪声 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，安装减振垫和建筑物隔声等措施 |

续表3.3-1 项目产污节点及处理措施一览表

| 固体废物 | 微生物实验室、理化实验室 | 废培养基、废样品、废一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、废实验用药包装物、实验室废液 | 微生物实验室废物采用“单独分类收集+灭菌器消毒灭活+密封”的方式，感染性医疗废物都要先进行消毒、灭活等预处理后，暂存于危险废物贮存库，定期由有资质的单位处理。理化实验室采用“单独分类收集+密封”的方式，用专用容器桶进行收集暂存于危险废物贮存库，定期由有资质的单位处理 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装有药品、原辅料等的废纸盒（不与药品、原辅料直接接触） | 集中收集后外售综合利用 |
|  |  | 废紫外灯管 | 废紫外灯管每3年更换一次，更换后的废紫外灯管暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理。 |
|  | 生物安全柜、理化试验室、污水处理站废气处理设施 | 废过滤器、实验室废活性炭、污水处理站废活性炭 | 废过滤器由专业公司进行更换，经高压灭菌器高温高压灭活处理后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处理；实验室废活性炭、污水处理站废活性炭暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站污泥 | 污水处理站污泥先用泵抽入污泥浓缩罐，在污泥浓缩罐内投加石灰粉进行消毒后通过叠螺污泥脱水机脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集后由市政部门统一处理 |

## 3.4工程污染源强分析

### 3.4.1 施工期污染源及源强分析

施工活动的工程内容主要为：装饰施工、设备安装，主要影响范围为项目区域，施工过程将产生施工扬尘、生活污水、施工噪声、施工固废及生活垃圾等污染物，主要环境影响因子包括环境空气、水环境、声环境等。

#### 3.4.1.1 施工期废水污染源分析

项目施工期对水环境造成的影响主要为施工生活污水。施工现场高峰期人数约为10人，施工人员人均用水量约40L/人·天，废水排放系数按0.8计算，每天排放生活污水约0.32t/d，污染物产生情况见下表3.4-1。施工人员生活污水排入市政排水管网。

表 3.4-1 施工期生活污水排放情况表

| 废水量（t/d） | 水质 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.32 | 产生浓度（mg/L） | 300 | 200 | 200 | 25 |
|  | 产生量（kg/d） | 0.096 | 0.064 | 0.064 | 0.008 |

#### 3.4.1.2 施工期大气污染源分析

施工期大气污染物主要为装修废气。装修废气主要来源于无机非金属建筑材料和装修材料。根据有关调查，装修初期甲醛浓度预计为1.6mg/m3。室内空气污染物在项目建设、装修过程中以及投入使用后逐渐向周围环境释放而对室内外环境产生不同程度的污染。随着时间推移，污染物逐渐得到稀释扩散。由于选用的装修材料、装修时间持续等存在不确定性，废气源强难以确定，本次评价不做定量分析。

#### 3.4.1.3 施工期噪声污染源分析

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输车辆。噪声源强主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员活动噪声。施工过程发生的噪声与其他噪声有一定的区别：一是施工噪声由许多不同类别的设备发出的；二是施工机械设备的运作是间歇性的，因此建筑施工中的某些噪声具有突发性、冲击性、不连续性等特点，会对周围环境产生一定影响。

根据噪声源分析可知，施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，各施工阶段均有设备交互作业，这些设备在施工场地内的位置、使用率有较大变化。各施工阶段物料运输时不同运输车辆噪声及噪声源详见表3-4-2。《环境噪声与振动控制工程设计导则》(HJ2034-2013)附录A中列出了常用施工机械所产生的噪声值，各施工阶段的主要噪声源及噪声源强详见下表。

表 3.4-2 各施工阶段主要噪声源强

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必要设备 | 轻型载重卡车 | 80 |

表 3-4-3 各施工阶段的主要噪声源强一览表 单位：dB（A）

| 施工设备名称 | 距声源 5m | 距声源 10m | 施工设备名称 | 距声源 5m | 距声源 10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式发电机 | 95～102 | 90～98 | 木工电锯 | 93～99 | 90～95 |
| 运输车 | 82～90 | 78～86 | 电锤 | 100～105 | 95～99 |
| 角磨机 | 90～96 | 84～90 | 空压机 | 88～92 | 83～88 |

#### 3.4.1.4 施工期固废污染源分析

项目施工期的固体废物主要为装修工程产生的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

项目设备安装及装饰工程过程中产生的废弃物，主要为装饰装修产生的废料、各种包装材料和其他废弃物等。根据项目设计情况，建筑垃圾产生总量约为0.35t。项目施工期产生的建筑垃圾，应按相关管理部门的要求，由符合规定的运输单位运往指定的堆放地点集中处理，不得随意倾倒、堆置。

（2）生活垃圾

项目施工期间工人数10人，工地生活垃圾按0.4kg/人·d计，则施工期生活垃圾产生量为0.004t/d。生活垃圾暂存于垃圾桶内，由环卫部门统一清运处理。

3.4.1.5 施工期生态环境影响

本项目施工期仅涉及设备安装调试及现有建筑装饰工程，不涉及土方开挖等土建工程，对周围生态环境影响较小。

### 3.4.2 运营期污染源及源强分析

本项目产生的废气主要为实验室废气（包括可能含有病原微生物的气溶胶、挥发性有机废气和无机废气）、污水处理站恶臭。本项目不涉及动物实验，不存在动物饲养过程，因此不会产生动物饲养产出的恶臭气体。本项目设置危险废物贮存库，分类收集密闭封存，贮存库密闭，定期交由有资质单位处理后基本不会有废气产生。

#### 3.4.2.1废气

1.实验室废气

结合疾控中心检测、试验的主要功能，产生的废气分析如下：一是微生物检测、实验，涉及的生物样品主要是血样和体液样本等，产生含菌气体。二是针对疾控中心的不同检测、实验，化学用品检测、实验，比如酸解、提取等操作，会产生硝酸、盐酸、硫酸等雾状气体，提取实验中使用乙醇等挥发的有机气体。

（1）可能含有病原微生物的气溶胶

可能含有病原微生物的气溶胶主要来源于在生物安全柜或生物安全实验室中进行的生物实验，生物安全实验室进行的实验均在生物安全柜中进行。生物安全柜是专门为生物实验设计的专用实验器材，在其设计功能上充分考虑到生物实验过程中可能产生的生物逃逸，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经过滤后外排，高效过滤器对粒径0.5μm以上的气溶胶去除效率达99.99%，排气中的病原微生物可被彻底去除，从而在结构设计上切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全。根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）中7.3.2条规定：“通风系统排风口至少高出屋面2m，排风口宜向上并有防雨措施。”本项目微生物实验均在各自的生物安全柜内进行，可能含有病原微生物的气溶胶经过各自生物安全柜内置的高效过滤器处理后汇入排风管道，最后统一通过楼顶的排气口以无组织形式排放，满足规范要求。此外，实验室内部还设置辅助消毒装置，通过化学消毒剂等切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体不含病原微生物，不会对周围环境空气产生不利影响。

因此，在正常运行情况下，可能带有病原微生物气溶胶的废气经消毒灭菌、过滤后，将病原微生物完全捕集，排气不会对周围环境空气产生不利影响。

（2）挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）

理化实验室虽然使用多种无机、有机试剂，但用量较少且试剂装在密闭试剂瓶内，只在试剂使用短暂敞开，所以存储的试剂基本无挥发。

挥发性有机废气主要来源于实验中所使用的挥发性试剂所产生的废气。实验过程中使用的挥发性有机试剂包括冰乙酸、甲醇、无水乙醇、95%乙醇、对氨基苯磺酰胺、丙酮、四氯乙烯、正己烷、异丙醇、乙酸乙酯。根据建设单位提供的资料，实验试剂使用量见表3.4-4。

本项目有机试剂总用量为65.208kg/a。根据美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》第四章“蒸发损失源”中有机液体储存等相关资料，实验室所用的有机试剂挥发量基本在原料量的1%-5%之间，本次取5%。除去实验前的准备（组装仪器并检查气密性、取药品等）和实验后的处理（如清洗仪器、整理实验台等）的时间，理化实验操作时间每天按4h计算，年工作220天计。

表3.4-4 挥发性有机废气挥发量计算

| 试剂 | 密度g/mL | 年用量mL/a | 年用量kg/a | 挥发量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冰乙酸 | 1.049 | 1000 | 1.049 | 0.052 |
| 无水乙醇 | 0.789 | 5000 | 3.945 | 0.197 |
| 95%乙醇 | 0.816 | 5000 | 3.876 | 0.194 |
| 四氯乙烯 | 1.63 | 25000 | 40.75 | 2.038 |
| 正己烷 | 0.66 | 15000 | 9.9 | 0.495 |
| 异丙醇 | 0.786 | 500 | 0.393 | 0.020 |
| 乙酸乙酯 | 0.902 | 500 | 0.451 | 0.023 |
| 甲醇 | 0.79 | 5000 | 3.95 | 0.198 |
| 丙酮 | 0.7888 | 500 | 0.3944 | 0.020 |
| 对氨基苯磺酰胺 | / | / | 0.5 | 0.025 |
| 合计 |  |  | 65.208 | 3.26 |

根据《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020）：“有机溶剂年使用量小于0.1吨的实验室单元，可选用内置过滤器的无管道通风柜。有机溶剂年使用量大于0.1吨，小于1吨的实验室单元，宜选用有管道的通风柜。有机溶剂年使用量大于1吨的实验室单元，整体应安装废气收集装置，并保持微负压，避免无组织废气逸散。”本项目有机试剂用量小于0.1吨，保守考虑项目距离周边敏感目标相对较近，因此本项目设置通风柜，加强废气收集，减少实验废气逸散，降低对周围环境敏感目标影响，理化实验室废气经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放，未被收集的废气无组织排放。参考《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》（环办综合函〔2022〕350号）中“表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数”的“半密闭集气罩（含排气柜）”，通风橱收集效率取65%。粤环函〔2023〕538号《关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》在活性炭吸附工艺和吸附效率部分明确：建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取值15%）作为废气处理设施VOCs削减量；此外，《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）表2-3中一次活性炭吸附、不再生的吸附效率为15%，考虑到本项目挥发性有机物进口浓度较低，因此，一次活性炭吸附效率按15%计，风机风量均为5000m3/h。

则理化实验室三根有组织排气筒非甲烷总烃排放量均为0.0006kg/h，0.0006t/a，排放浓度均为0.13mg/m3。有组织甲醇排放量均为0.00004kg/h，0.00004t/a，排放浓度均为0.008mg/m3。无组织非甲烷总烃排放量为0.001kg/h，0.001t/a。无组织甲醇排放量为0.00007kg/h，0.00007t/a。

（3）无机废气

本项目在理化检验过程中，会使用硝酸、盐酸、氢氟酸、浓硫酸、氨水等易挥发性试剂。对于上述挥发性物质，需在通风橱内实验，以便酸雾能够及时的排出实验室，避免对人体健康造成危害。硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、氨水储存在封闭试剂瓶内，仅在试剂瓶打开时挥发出无机废气，实验室所用的器具瓶口面积比较小，在实验条件下，挥发损失量按使用量的5%计算。

表3.4-5 无机废气挥发量计算

| 试剂 | 密度g/mL | 年用量mL/a | 年用量kg/a | 挥发量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸 | 1.42 | 25000 | 35.5 | 1.775 |
| 盐酸 | 1.2 | 10000 | 12 | 0.600 |
| 氢氟酸 | 1.083 | 1000 | 1.083 | 0.054 |
| 浓硫酸 | 1.84 | 50000 | 92 | 4.600 |
| 氨水 | 0.91 | 2500 | 2.275 | 0.114 |
| 合计 |  |  |  | 7.143 |

项目年工作220天，使用以上试剂的时间约为每天2h，因此有效工作时间按照440h/a核算。对于上述挥发性物质，废气经通风橱、万向集气罩收集后经三套活性炭吸附装置吸附后，分别通过楼顶三根15m高排气筒排放，未被收集的废气无组织排放。收集效率65%，活性炭吸附效率按15%计，风机风量为5000m3/h。则理化实验室三根有组织排气筒硫酸雾、盐酸雾、硝酸雾（以NOx计）、氢氟酸、氨气有组织排放速率均分别为0.002kg/h、0.0003kg/h、0.0007kg/h、0.00003kg/h、0.00005kg/h，排放浓度均分别为0.39mg/m3、0.05mg/m3、0.15mg/m3、0.005mg/m3、0.01mg/m3。

未被收集的废气以无组织形式排放。则硫酸雾、盐酸雾、硝酸雾（以NOx计）、氢氟酸、氨气无组织排放速率分别为0.004kg/h、0.0005kg/h、0.001kg/h、0.00004kg/h、0.00009kg/h。

2、污水处理站恶臭

污水处理站产生的恶臭主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质。项目自建污水处理站设计处理规模为10m3/d，采用“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”的工艺进行处理。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目污水处理站进口BOD5为227mg/L，出口BOD5为91mg/L，进入污水处理站的水量1057.32t/a。经计算污水处理站污染物NH3产生量为0.0002kg/h、0.0004t/a，H2S产生量为0.00001kg/h、0.00002t/a。

污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，收集效率为90%，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放。活性炭除臭效率参考《湖北省污水处理厂常见恶臭气体治理技术的综述》（程小红 武汉练达检测技术有限公司），活性炭吸附法处理恶臭气体的效率通常在85%以上，本项目取80%，故无组织NH3排放量为0.00007kg/h、0.0001t/a，无组织H2S排放量为0.000003kg/h、0.000005t/a。

通过类比《哈尔滨鸿澳医院（普通合伙）建设项目竣工环境保护验收监测报告》，污水处理站处理规模为15m3/d，采用“一级强化处理（絮凝沉淀）+消毒”处理工艺；《望奎县社区卫生服务中心建设项目竣工环境保护验收监测报告》，污水处理站处理规模为30m3/d，采用“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”处理工艺；《双鸭山民生中西医结合医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》，污水处理站处理规模为40m3/d，采用“格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯消毒”处理工艺，多家综合医院污水处理设备周边臭气浓度情况，臭气浓度均小于10（无量纲），因此本次评价臭气浓度无组织排放仅进行定性类比分析，臭气浓度小于10（无量纲）。

加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运。无组织排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中“污水处理间周边大气污染物允许浓度标准”限制要求。

3、非正常工况

本项目非正常工况主要为未及时更换活性炭，导致活性炭吸附饱和，有机、无机废气的吸附效率下降至0%；则非正常工况下，废气源强见下表。

表 3-4-5 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(μg/m3) | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间 /h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 未及时更换活性炭，导致活性炭吸附饱和，有机废气的吸附效率下降至0% | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.0008 | 1 | 2 | 及时维修，加强维护 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.001 | 0.00005 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硝酸雾（以NOx计） | 0.02 | 0.0009 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 盐酸雾 | 0.006 | 0.0003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氢氟酸 | 0.0005 | 0.00003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 0.05 | 0.002 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.001 | 0.00006 | 1 | 2 |  |
| 2 | DA002 | 未及时更换活性炭，导致活性炭吸附饱和，有机废气的吸附效率下降至0% | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.0008 | 1 | 2 | 及时维修，加强维护 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.001 | 0.00005 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硝酸雾（以NOx计） | 0.02 | 0.0009 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 盐酸雾 | 0.006 | 0.0003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氢氟酸 | 0.0005 | 0.00003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 0.05 | 0.002 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.001 | 0.00006 | 1 | 2 |  |
| 3 | DA003 | 未及时更换活性炭，导致活性炭吸附饱和，有机废气的吸附效率下降至0% | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.0008 | 1 | 2 | 及时维修，加强维护 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.001 | 0.00005 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硝酸雾（以NOx计） | 0.02 | 0.0009 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 盐酸雾 | 0.006 | 0.0003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氢氟酸 | 0.0005 | 0.00003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 0.05 | 0.002 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.001 | 0.00006 | 1 | 2 |  |

表3.4-6 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 |  | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 废气量 (m3/h) | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 收集效率% | 处理效率% | 废气量 (m3/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/h） |  |
| 实验过程 | 生物安全柜 | 无组织 | 可能含有病原微生物的气溶胶 |  | / | / | / | / | 可能含有病原微生物的气溶胶经过各自生物安全柜内置的高效过滤器处理后汇入排风管道，最后统一通过楼顶的排气口以无组织形式排放 | 100 | 99.99 | / | 0cfu/m3 | / | 1760 |
|  | 通风橱、万向集气罩 | 有组织（DA001、DA002、DA003分别） | 非甲烷总烃 |  | 物料衡算法 | 5000 | 0.02 | 0.0008 | 理化实验室无机废气和挥发性有机废气经通风橱、万向集气罩收集后经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放 | 65 | 15 | 5000 | 0.13 | 0.0065 | 880 |
|  |  |  | 甲醇 |  |  |  | 0.001 | 0.00005 |  |  |  |  | 0.008 | 0.00004 |  |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 |  |  | / | / | 0.001 |  |  | / | / | / | 0.001 |  |
|  |  |  | 甲醇 |  |  | / | / | 0.00007 |  |  | / | / | / | 0.00007 |  |
|  |  | 有组织（DA001、DA002、DA003分别） | 无机废气 | 硝酸雾（以NOx计） |  | 5000 | 0.02 | 0.0009 |  | 65 | 15 | 5000 | 0.15 | 0.0007 | 440 |
|  |  |  |  | 盐酸雾 |  |  | 0.006 | 0.0003 |  |  |  |  | 0.05 | 0.0003 |  |
|  |  |  |  | 氢氟酸 |  |  | 0.0005 | 0.00003 |  |  |  |  | 0.005 | 0.00003 |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.05 | 0.002 |  |  |  |  | 0.39 | 0.002 |  |
|  |  |  |  | 氨气 |  |  | 0.001 | 0.00006 |  |  |  |  | 0.01 | 0.00005 |  |

续表3.4-6 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 实验过程 | 通风橱、万向集气罩 | 无组织 | 无机废气无组织 | 硝酸雾（以NOx计） | 物料衡算法 | / | / | 0.001 | 理化实验室无机废气和挥发性有机废气经通风橱、万向集气罩收集后经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放 | / | / | / | / | 0.001 | 440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 盐酸雾 |  | / | / | 0.0005 |  |  |  | / | / | 0.0005 |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 |  | / | / | 0.004 |  |  |  | / | / | 0.004 |  |
|  |  |  |  | 氢氟酸 |  | / | / | 0.00004 |  |  |  | / | / | 0.00004 |  |
|  |  |  |  | 氨气 |  | / | / | 0.00009 |  |  |  | / | / | 0.00009 |  |
| 污水处理过程 | 污水处理站 | 无组织 | NH3 |  | 物料衡算法 | / | / | 0.0002 | 污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放 | 90 | 80 | / | / | 0.00007 | 1760 |
|  |  |  | H2S |  |  |  | / | 0.00001 |  |  |  |  | / | 0.000003 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 类比法 |  | ＜10（无量纲） | / |  |  |  |  | ＜10（无量纲） | / |  |

#### 3.4.2.2废水

本项目废水主要包括生活污水和实验室废水（理化实验室、微生物实验室）。

（1）生活污水

本项目生活污水产生量按用水量的80%计，排放量为3.86t/d，848.32t/a。

根据《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，并结合项目特点，本项目生活污水水质参数详见下表。

表3.4-7 生活污水水质

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共建筑（mg/L） | 350~450 | 180~250 | 200~300 | 35~40 | 6.5~7.5 |
| 本项目生活污水（mg/L） | 450 | 250 | 250 | 40 | 6.5~7.5 |

（2）实验室废水

1）微生物实验室废水

微生物实验室废水主要是实验结束后清理器皿的洗刷废水等。实验室在实验结束后的第一次清洗废水的浓度较高，废液和药剂倒入指定容器作为危险废物处理，后期仍需对仪器部件及试管进行冲洗。实验室配有高压蒸汽灭菌器，对有感染性的器具先进行灭菌消毒，后进行洗刷。灭菌时采用高压蒸汽灭菌处理，有效灭活病原微生物，高压蒸汽灭菌不仅可杀死一般的细菌、真菌等微生物，对芽孢、孢子也有杀灭效果，是最可靠、应用最普遍的物理灭菌法，因此废水不具有传染性。由于该实验室内器具主要受微生物培养过程的营养物质污染，废水中的污染物质主要为有机物和病原微生物。

2）理化实验室废水

理化实验室废水主要为检验分析过程产生少量的含酸碱废水以及清洗废水等，属于无机类废水，主要含硫酸、硝酸、盐酸、烧碱等酸、碱、盐等。

理化实验室内实验检验分析过程使用废酸消解、有机试剂萃取等过程产生的有机试剂废液、废酸、废碱等，以及含酸、碱的初期洗涤水等，均属于实验废液；项目不使用含重金属的试剂，仅部分标准样品中含有铅、汞、砷等重金属，均属于实验废液。含氰废液主要来源于标准物质溶液，含氰废水非常微量，均属于实验废液，按危险废物管理，在理化实验室产生特殊废液的区域设置有防渗、防腐专用收集桶，收集后作为医疗废物暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的单位处理。本项目理化实验室产生的高浓度特殊污水纳入危险废物，不计入项目污水。

本项目实验室排水量为0.95t/d，209t/a，进入污水处理站处理。

实验室废水源强类比硕士学位论文《物化+生化+消毒工艺处理疾病预防控制中心废水的研究》（王榕，朱乐辉、南昌大学）中对景德镇疾病预防控制中心2、3、4、5月份实验室废水的研究结果，景德镇疾病预防控制中心其实验室设置与本项目大部分相同，分为微生物实验室和理化实验室，主要有PCR室、理化实验室、地方病实验室等，具有可类比性，参考可行。景德镇疾病预防控制中心废水中进水主要污染物浓度为：pH为5~7、COD400mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N45mg/L、总氮50mg/L、总磷6mg/L、SS150mg/L、粪大肠菌群1.8×107个/L、总余氯3mg/L，本项目类比其进水水质。

实验室废水、生活污水进入污水处理站进行处理，设计处理能力为10t/d，废水处理工艺为为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，对实验室内产生的有机、无机、生物废水进行综合处理。污水处理站处理效率参照《哈尔滨鸿澳医院（普通合伙）建设项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目污水处理站处理规模为15m3/d，采用“一级强化处理（絮凝沉淀）+消毒”处理工艺，与本项目基本相同，根据该项目2024年5月21日-5月22日的监测报告可知，COD处理效率为67.2%，BOD5处理效率为66.8%，悬浮物处理效率为75%，氨氮处理效率为68.1%。本项目保守取COD处理效率为60%，BOD5处理效率为60%，悬浮物处理效率为75%，氨氮处理效率为60%。

病毒及细菌等病原微生物经次氯酸钠消毒后，能够达标排放；项目不使用含重金属的试剂，仅部分标准样品中含有铅、汞、砷等重金属，含重金属废水均属于实验废液，作为危险废物处理，因此污水处理站废水不含重金属；项目营运期不产生放射性废水。

本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见下表。

表3.4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 污染 源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废 水量 （t/a） | 产生浓 度mg/L | 产生量t/a | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 排放废 水量 （t/a） | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a |
| 实验过程 | 实验器材 | 实 验 室 废 水 | pH(无量纲) | 类比法 | 147.4 | 5-7 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | COD |  |  | 400 | 0.08 |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 150 | 0.03 |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 45 | 0.009 |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 50 | 0.01 |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 6 | 0.0012 |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | SS |  |  | 150 | 0.03 |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | 粪大肠菌群数（个/L） |  |  | 1.8×107 | 3.76×1012 |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | 总余氯 |  |  | 3 | 0.0006 |  | / |  |  | / | / |
| 生活 | 生活 | 生活污水 | COD | 类比法 | 862.4 | 450 | 0.38 |  | / | / | / | / | / |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 250 | 0.21 |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 40 | 0.03 |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | SS |  |  | 250 | 0.21 |  | / |  |  | / | / |
|  |  |  | pH(无量纲) |  |  | 6.5~7.5 |  |  | / |  |  | / | / |

续表3.4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 全厂 | 全厂 | 混合废水 | pH(无量纲) | 物料衡算法 | 1057.32 | 6.5~7.5 |  | 本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江 | / | 物料衡算法 | 1057.32 | 6.5~7.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD |  |  | 435 | 0.46 |  | 60 |  |  | 174 | 0.18 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 227 | 0.24 |  | 60 |  |  | 91 | 0.1 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 37 | 0.039 |  | 60 |  |  | 15 | 0.02 |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 9.5 | 0.01 |  | / |  |  | 9.5 | 0.01 |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 1.99 | 0.0012 |  | / |  |  | 1.99 | 0.0012 |
|  |  |  | SS |  |  | 227 | 0.24 |  | 75 |  |  | 56.7 | 0.06 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数（个/L） |  |  | 3.6×106 | 3.76×1012 |  | 99.9 |  |  | 3556 | 3.8×109 |
|  |  |  | 总余氯 |  |  | 0.57 | 0.0006 |  | / |  |  | 0.57 | 0.0006 |

#### 3.4.2.3噪声

拟建项目主要噪声为空调风机、排风机、泵机、污水处理设备等噪声。本项目噪声源噪声水平主要由类比同类工程得出，各噪声源的主要源强见下表。

表3.4-9 主要设备噪声源强调查清单

| 工序/生产线 | 噪声源 | 数量 | 声源类型 | 噪声产生量 |  |  | 降噪措施 |  | 噪声排放量 |  | 持续时间(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 监测位置 | 声级水平 (dB(A)) | 工艺 | 降噪效果 (dB(A)) | 核算方法 | 声级水平 (dB(A)) |  |
| 污水处理间、水泵房 | 水泵 | 5 | 连续 | 类比法 | 设备外1m | 80 | 建筑物隔声、基础减振 | 20 | 类比法 | 60 | 1760 |
|  | 一体化设备 | 1 |  |  | 设备外1m | 75 |  | 20 |  | 55 |  |
|  | 风机 | 1 |  |  | 设备外1m | 75 |  | 20 |  | 55 |  |
| 实验室 | 实验室风机 | 3 | 连续 |  | 设备外1m | 75 | 基础减振 | 10 |  | 65 |  |
|  | 空调风机 | 8 |  |  | 设备外1m | 75 |  | 10 |  | 65 |  |

#### 3.4.2.4固体废物

本项目所产生的固废分为生活垃圾、一般固废、危险废物。实验室试剂和助剂定量购买，不存在过期问题。固废产生情况如下：

1、生活垃圾

项目运营期职工人数为113人，疾控中心内不设置住宿，前来疾控中心咨询或办事人员以20人/天计，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，年工作天数为220天，则每日产生的生活垃圾为66.5kg，14.63t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），固体废物分类代码为“SW62可回收物”中的“废纸900-001-S62”和“废塑料900-002-S62”、“SW64其他垃圾”中的“清扫垃圾900-002-S64”等。

2、一般固体废弃物

（1）废包装物

本项目运营过程中产生的废包装物主要为装有药品、原辅料等的废纸盒（不与药品、原辅料直接接触），废包装材料产生量约为0.15t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），固体废物分类代码为“SW92实验室固体废物”中的“实验室固体废物900-001-S92”，经收集后全部外售综合利用。

3、危险废物

（1）医疗废物

本项目不设置住院床位，不进行手术，不开展个人体检等检查项目，只对致病源等进行取样检测，实验室药品依需定量采购，不存在过期药品。本项目实验过程中产生的废培养基、废样品（主要是血样和体液样本）、废一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、废实验用药包装物等，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其中，废培养基、废一次性用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、废样品属于“HW01医疗废物”中的“感染性废物（废物代码：841-001-01）”，废实验用药包装物属于“HW01医疗废物”中的“药物性废物（废物代码：841-005-01）”，医疗废物产生量共约为0.2t/a，感染性废物都要先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

（2）废弃过滤器

微生物实验室内生物安全柜安装高效过滤器，安装的空气过滤介质需要定期更换，为了保证过滤效果，过滤介质更换时间约每年一次，实验室定期更换的废弃过滤器产生量约0.03t/a，含有病原微生物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于“HW01医疗废物”中的“感染性废物（废物代码：841-001-01）”。感染性废物都要先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

（3）实验室废液

理化实验室实验时将产生一定量的废液，主要为实验结束后的第一次清洗废水、废酸消解、有机试剂萃取等过程产生的有机试剂废液、废酸、废碱、含重金属和氰的标准样品等，实验室废液产生量为0.03t/d，6.6t/a。属于危险废物（HW49，废物代码900-047-49：研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物）。根据黑龙江省《实验室危险废物污染防治技术指南》（DB23/T3588-2023）的相关规定，实验室废液用专用容器桶进行收集，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。

（4）实验室废活性炭

项目理化实验室废气处理装置运行过程中会产生废活性炭，废活性炭产生量约为0.03t/a。项目设有3套活性炭装置，由于本项目使用的有机试剂很少，活性炭使用周期较长，每半年更换一次。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于“HW49其他废物”中的“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，废物代码：900-039-49，废活性炭收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

（5）污水处理站废活性炭

污水处理站产生的恶臭气体采用活性炭吸附，活性炭的更换周期为1次/季度，填充量为0.005t，废活性炭产生量约为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），污水处理站产生的废活性炭为危险废物（HW49-900-041-49），废活性炭收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

（6）污泥

本项目污水处理站废水量为1057.32t/a，SS产生浓度为227mg/L，SS排放浓度为56.7mg/L，SS浓度降低了170.3mg/L，根据质量守恒原理，悬浮物减少的质量几乎为污泥增加的质量，SS减少量为0.18t/a，污水处理站污泥含水率约为70%，混凝剂的投加量按一吨水投加300g混凝剂PAC计，则本项目投加的混凝剂PAC的量为0.3t/a。污水处理站的污泥=（SS减少量+混凝剂PAC用量）/（1-含水率）=1.66t/a。

污水处理站污泥为《国家危险废物名录（2025年版）》“HW49其他废物”中的“采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）”，废物代码：772-006-49。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥控制与处置的规定：污水处理站污泥应按照危险废物处理，污水处理站污泥先用泵抽入污泥浓缩罐，在污泥浓缩罐内投加石灰粉进行消毒后通过叠螺污泥脱水机脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置。

（7）废紫外灯管

实验室仪器中汞灯类的紫外线灯管有效使用寿命一般不超过1000小时，因此每3年更换一次，将产生废紫外灯管，产生量0.001t/3a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于“HW29含汞废物”中的“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥（废物代码：900-023-29）”。分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

表3.4-10 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 固废名称 | 产生装置或工艺单元 | 固废属性 | 代码 | 产生情况 |  | 处理措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量t/a | 工艺 | 处置量t/a |  |
| 生活垃圾 | 办公、外来办事 | 生活垃圾 | 900-001-S62、900-002-S62、900-002-S64等 | 类比法 | 14.63 | 生活垃圾箱集中收集 | 14.63 | 由环卫部门统一处理 |
| 废包装物 | 实验过程 | 一般固废 | 900-001-S92 | 类比法 | 0.15 | 经收集后全部外售 | 0.15 | 经收集后全部外售 |
| 废培养基、废一次性用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、废样品 | 实验过程 | 危险废物 | 841-001-01 | 类比法 | 0.2 | 先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 | 0.2 | 交由有资质单位处理 |
| 废实验用药包装物 | 实验过程 | 危险废物 | 841-005-01 | 类比法 |  | 分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 |  |  |
| 废弃过滤器 | 实验过程 | 危险废物 | 841-001-01 | 类比法 | 0.03 | 由专业公司进行更换，先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 | 0.03 |  |
| 实验室废液 | 实验过程 | 危险废物 | 900-047-49 | 类比法 | 6.6 | 用专用容器桶进行收集，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。 | 6.6 |  |
| 实验室废活性炭 | 有机、无机废气吸附 | 危险废物 | 900-039-49 | 类比法 | 0.03 | 收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 | 0.03 |  |

续表3.4-10 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污水处理站废活性炭 | 异味吸附 | 危险废物 | 900-041-49 | 类比法 | 0.02 | 收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 | 0.02 | 交由有资质单位处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 污水处理 | 危险废物 | 772-006-49 | 类比法 | 1.66 | 投加石灰粉进行消毒后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置 | 1.66 |  |
| 废紫外灯管 | 实验过程 | 危险废物 | 900-023-29 | 类比法 | 0.001t/3a | 分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 | 0.001t/3a |  |

表3.4-11 危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废培养基、废一次性用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、废样品 | HW01 | 841-001-01 | 0.2 | 实验过程 | 固态 | 废样品、培养基、废一次性用品等 | 病原体 | 每天 | In | 先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 |
| 2 | 废实验用药包装物 | HW01 | 841-005-01 |  | 实验过程 | 固态 | 实验药品、塑料、玻璃 | 病原体 | 每天 | T | 分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 |
| 3 | 废弃过滤器 | HW01 | 841-001-01 | 0.03 | 实验过程 | 固态 | 可能含病原体的废弃过滤器 | 病原体 | 每年 | In | 由专业公司进行更换，先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 |
| 4 | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 6.6 | 实验过程 | 液态 | 实验结束后的第一次清洗废水、废液、废酸 | 重金属、氰、废酸、废碱、有机废液 | 每天 | T/C/I/R | 用专用容器桶进行收集，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理 |
| 5 | 实验室废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0.03 | 有机、无机废气吸附 | 固态 | 有机、无机废气、炭 | 有机、无机废气 | 每半年 | T |  |
| 6 | 污水处理站废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 异味吸附 | 固态 | 病原体、恶臭、炭 | 病原体、恶臭 | 每季度 | T/ In |  |
| 7 | 污泥 | HW49 | 772-006-49 | 1.66 | 污水处理 | 半固体 | 病原体、恶臭、有机物、无机物 | 病原体、恶臭 | 每天 | T/ In | 投加石灰粉进行消毒后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置 |
| 8 | 废紫外灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.001t/3a | 实验过程 | 固态 | 石英玻璃管、汞 | 汞 | 每三年 | T | 分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 |

#### 3.4.2.5地下水污染源分析

1、正常状况下

对地下水的污染主要是由于污水处理设施中污水发生渗漏时污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。实验室及危险废物贮存库采用重点防渗措施，实验室废水、生活污水均排入污水处理站，不直接排放，因此基本不会对地下水造成影响，危险废物贮存库、污水处理间等达到相应防渗要求，同时建设单位应加强污水处理设施的日常运营管理，及时发现其渗漏现象并采取相关措施，加强防护，杜绝可能污染地下水的途径。本项目对危险废物贮存库、污水处理间、实验室等采取了分区防渗措施，因此从污染途径、污染物种类以及对应措施分析可知，项目正常情况下不会对区域地下水环境产生明显不利影响。

2、非正常状况下

本项目化粪池、格栅池、污水处理一体化设备、危险废物贮存库如发生渗漏均会对地下水产生影响，主要为防渗膜破裂等非正常状况下造成污水渗漏，结合项目的特点，一体化设备采用碳钢防腐材质，本项目格栅池如渗漏对地下水影响最大，根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》，水池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构水池渗漏量不得超过2L/（m2·d）。在正常状况下，格栅池渗漏面积为：池底面积+池壁面积=L×B+2×B×H+2×L×H=1.2×1.2+2×1.2×1.5+2×1.2×1.5=8.64m2，收集池每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m2·d）×8.64m2=17.3L/d，本次非正常状况下的污染源强按正常状态下的10倍计算，即173L/d，则非正常状况下源强如下表所示：

表 3.4-12 非正常状况下地下水源强一览表

| 工况 | 预测因 子 | 渗漏面积 （m2） | 渗漏强度 （L/m2·d） | 渗漏量（L/d） | 浓度 （mg/L） | 污染物质量 （kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常 工况 | COD | 8.64 | 2 | 173 | 435 | 0.08 |
|  | BOD5 | 8.64 | 2 | 173 | 227 | 0.04 |
|  | 氨氮 | 8.64 | 2 | 173 | 37 | 0.006 |
|  | 总氮 | 8.64 | 2 | 173 | 9.5 | 0.0016 |
|  | 总磷 | 8.64 | 2 | 173 | 1.99 | 0.0003 |
|  | SS | 8.64 | 2 | 173 | 227 | 0.04 |

#### 3.4.2.6环境风险

根据项目的运行过程可知，运营过程中发生环境风险事故的可能环节主要为危险化学品和危险废物泄漏、病原微生物放散、污水处理间废水泄漏。

1、物质风险识别

a.物质风险识别

本项目的危险物质主要包括实验室存放的实验试剂。如果发生遗撒、泄漏，有可能对周围环境造成污染，威胁人类生命安全。

本项目涉及危险物质主要为乙酸、盐酸（浓度≥37%）、硝酸、硫酸、氨水（浓度≥20%）、氢氟酸、乙醇、磷酸、甲醇、四氯乙烯、正己烷、异丙醇、丙酮，来源于实验室用试剂和气体，除此之外，次氯酸钠来源于污水处理间。

表3.4-13 主要风险物质理化性质与危险特征表

| 序号 | 物质名称 | 理化性质 | 危险特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰乙酸 | 熔点：16.2°C(lit.)、沸点：117-118°C(lit.)、密度：1.049g/mLat25°C(lit.) 蒸气密度：2.07(vsair)、蒸气压：11.4mmHg(20°C)、闪点：104°F 比重：1.0492(20℃)、pH值：2.5(50g/l，H2O，20℃)、爆炸极限值(explosivelimit)：4-19.9%(V)。乙酸为一元弱羧酸，具有羧酸的典型性质，与某些金属、金属氧化物和氢氧化物反应，生成盐，许多乙酸盐有重要用途，例如，四乙酸铅是一种重要的氧化剂，碱式乙酸铁和乙酸铅用作媒染剂，乙酸亚铁用于印刷。乙酸与醇进行酯化反应；与不饱和烃在催化剂作用下，也能进行酯化反应；α-氢可被卤素取代；与甲醛在催化剂作用下，进行醇醛缩合；硝酸在乙酸中进行硝化反应时，可提高硝化速度；与苯甲酰氯反应，可生成乙酰氯和苯甲酸。乙酸可生成各种有重要用途的衍生物，如乙酸甲酯、乙酯、丙酯、丁酯等，是涂料和油漆工业的极好溶剂。乙酸酐与纤维素作用生成的醋酸纤维素可用于制造胶片、喷漆以及各种塑料制品。一氯乙酸可制备羧甲基纤维素等。乙酸与乙炔生成的乙酸乙烯酯酸是合成药物、染料、香料的重要原料，也是处理橡胶的重要溶剂，乙酸在工业生产和有机合成中具有重要地位。 | 有害影响和症状：乙酸有腐蚀性，对眼、呼吸道、食道、胃有刺激作用，误服后能引起呕吐、腹泻、循环系统的麻痹，甚至酸中毒、尿毒症和血尿，最终导致死亡。乙酸对类脂物具有溶解性，故可经皮肤吸收，对细胞的渗透也因人体对乙酸几乎可全部吸收，故能明显看出乙酸对眼粘膜和牙齿的损伤。蒸气能刺激眼、鼻、咽喉和肺。浓蒸气的吸入能引起鼻、咽喉和肺覆膜严重损伤。接触浓乙酸能引起皮肤和眼严重损害，甚至造成眼失明。反复或长时间暴露于乙酸中，刺激皮肤，引起变黑，腐蚀前牙，并可能引起鼻、咽喉和支气管慢性炎症。急性过量暴露后，能引起支气管肺炎和肺水肿。慢性暴露能引起咽炎和卡他性支气管炎。摄入虽然在工业生产中不大可能，但如误服，可能引起食管穿孔、吐血、腹泻、休克、溶血以及尿毒症，如不及时治疗，会导致死亡。 毒性：ADI不作限制性规定(FAO/WHO，2001)。LD504.96g/kg(小鼠，经口)。GRAS(FDA， §184．1005，2000)。 |

续表3.4-13 主要风险物质理化性质与危险特征表

| 2 | 盐酸（HCl） | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点（℃）：-114.8（纯）、沸点（℃）：108.6（20%）分子式：HCl、分子量：36.46、相对密度(水=1)：1.2、相对蒸气密度(空气=1)：1.26主要成分：含量：工业级36%。饱和蒸气压(kPa)：30.66(21°C)溶解性：与水混溶，溶于碱液。 用途重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 硝酸（HNO3） | 外观与性状：纯品为无色透明发烟液体，有酸味。熔点(C̊)：-42(无水) 沸点(C̊)：86(无水)分子式：HNO3分子量：63.01相对密度(水=1)：1.5（无水）相对蒸气密度(空气=1)：2.17主要成分：含量：工业级一级≥98.2%；二级≥97.2% 饱和蒸气压(kPa)：4.4(20°C)溶解性：与水混溶。 用途：用途极广。主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。 | 健康危害：其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及室息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
| 4 | 硫酸（H2SO4） | 外观与性状：纯品为无色透明液体，无臭。 熔点(C̊)：10.5 沸点(C̊)：330.0 分子式：H2SO4 分子量：98.08 | 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。 |

续表3.4-13 主要风险物质理化性质与危险特征表

| 5 | 氨水（NH3·H2O） | 外观与性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 分子式：NH3·H2O 分子量：35.05 主要成分：氨含量：10%~35% | 健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服伤消化道。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 次氯酸钠 | 固态次氯酸钠为白色粉末。一般工业品是无色或淡黄色液体。具有刺激气味。易溶于水生成烧碱和次氯酸。密度：1.25g/cm3熔点：-16℃、沸点：111℃ 外观：浅黄色液体、溶解性：可溶于水。次氯酸钠是强碱弱酸盐，溶液显碱性。 | 危险性类别：腐蚀品 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 |
| 7 | 氢氟酸 | 无色透明有刺激性气味的透明臭味液体。密度：1.15g/cm3、熔点：-83.1℃ 沸点：120℃、外观：无色透明液体、溶解性：可溶于水 | 危险性类别：腐蚀品。健康危害：对皮肤有强烈的腐蚀作用，灼伤初期皮肤潮红、干燥，创面苍白坏死，继而成紫灰色和灰黑色，灼伤疼痛剧烈。危险特性：遇H发泡机立即燃烧，能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物 |
| 8 | 磷酸 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 相对密度(水=1)：1.87 饱和蒸气压（kPa）：0.67/25℃ 与水混溶，不燃。 | LD50：1530mg/kg(大鼠经口) 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤， 甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响： 牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |

续表3.4-13 主要风险物质理化性质与危险特征表

| 9 | 乙醇 | 中文名：乙醇[无水]；无水酒精。无色液体，有酒香。相对密度(水=1)：0.79、饱和蒸气压（kPa）：5.33/19℃。引燃温度(℃)：363。 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 | LD50：7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)； LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 四氯乙烯 | 外观与性状：为无色透明液体，具有类似乙醚的气味。 能溶解多种物质（如橡胶、树脂、脂肪、三氯化铝、硫、碘、氯化汞）。能与乙醇、乙醚、氯仿、苯混溶。溶于约10000倍体积的水。 | 半数致死量（LD50）：（大鼠，经口）3.005g/kg；（小鼠，经口）8.4g/kg。 |
| 11 | 正己烷 | 性状：高度挥发性无色液体，有汽油味。熔点（℃）：-95、沸点（℃）：69、相对密度（水=1）：0.66、闪点（℃）：-22、引燃温度（℃）：225。几乎不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂。 | 1.急性毒性LD50：25g/kg（大鼠经口）LC50：48000ppm（大鼠吸入，4h）2.刺激性[1]家兔经眼：10mg，轻度刺激。3.亚急性与慢性毒性[1]大鼠吸入2.76g/m3/天，持续143天，夜间活动减少，网状内皮系统轻度异常反应，末梢神经有髓鞘退行性变，轴突轻度变化，腓肠肌肌纤维轻度萎缩。 |
| 12 | 异丙醇 | 性状：无色透明具有乙醇气味的可燃性液体。沸点：82.45、熔点：-87.9、闪点（℃）：12、燃点（atm;℃）：460 | 毒性分级：微毒类。急性毒性：口服- 大鼠 LD50: 5840 毫克/ 公斤；口服- 小鼠 LC50: 3600 毫克/ 公斤，家兔经皮LD50为16.4m。接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡以及眼、鼻、喉刺激症状。食入或吸入大量的蒸汽可引起面红、头疼、精神抑郁、恶心、昏迷等。 |
| 13 | 丙酮 | 又称丙酮、二甲基酮，是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。其易溶于水、甲醇、乙醇等有机溶剂，易燃、易挥发，化学性质较活泼。引燃温度(℃)：465。溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 | 急性毒性：LD50: 5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)。急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。燃爆危险：该品极度易燃，具刺激性。 |

危险物质环境风险的影响途径为：

（1）实验室危险化学品在使用过程中未了解其化学特性可能导致化学物质之间剧烈反应从而发生爆炸；

（2）实验室危险化学品在存储过程中未按照要求进行分类存储和管理，导致化学品发生爆炸、火灾。

b.生物风险因子识别生物安全实验室风险因子为病原微生物，在一般情况下，病原微生物在液体中可以独立存在，但在空气中不能独立存在，必须依附空气中的尘粒或微粒形成气溶胶，气溶胶的直径一般为0.5μm以上。因此要封闭实验室内病原微生物污染环境的主要载体，包括：水、空气中的气溶胶、固体物质。

生物安全实验室涉及致病性病原微生物，整个微生物实验室处于负压状态，气、水、固体物质、人流具有严格的、规定的、安全的流程，实验过程必须遵循技术规范，其目的就是保护工作人员，保护实验室外环境不受实验病原微生物的污染。生物风险事故主要发生在病原微生物逃逸到外部环境，造成周边环境生物受到病原微生物侵害，发生事故性流行病疫情。

2、危险物质向环境转移的途径识别

（1）病原微生物向环境转移的途径

一旦检测检验对象泄漏到实验室外部环境，在环境及人群中传播将会造成难以挽回的事故风险。存在的风险因素包括人为因素、设备因素及环境因素。环境风险的发生一般是多种风险因素相互关联、共同作用的结果。

①人为途径

操作人员在工作中违规操作、不使用安全防护装置、实验中盛装标本的容器破损均会直接导致实验操作人员的健康受损；实验操作人员意外染毒及安全管理的疏忽使实验室遭遇偷盗行为，可能会发生毒株、菌株的失窃，流落到社会上引起恐慌和危害。

近年来陆续发生的几起实验室感染事件主要是由于管理不完善、工作人员未能遵守安全操作规则、程序，操作疏忽所致。

②设备因素

设备非正常运转、停水停电、火灾或管道质量等事故造成的泄漏均可导致实验室安全防护措施的失灵，使实验室防护措施不能发挥作用，导致各类废物(废气、废水、固体废物)未经处理直接外排，对周围环境质量构成危害，同时细菌、病毒的扩散也会威胁到周围人群的身体健康。

需要有针对性制订事故预案，防止危险物质泄漏，并在事故发生时采取及时有效的挽救和应对措施。

（2）危险化学品、危险废物等向环境转移的途径

表 3.4-14 项目风险物质向环境转移的途径一览表

| 序号 | 事故类型 | 风险物质 | 转移途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输、贮存及使用过程中发生失误，导致实验室试剂泄漏 | 乙酸、盐酸（≥37%）、硝酸、硫酸、氨水（浓度≥20%）等 | 实验室试剂泄漏，通过挥发影响大气环境 |
| 2 | 污水处理系统管道、池体破裂等，导致污水泄漏 | COD、氨氮 | 污水泄漏，通过下渗影响地下水、土壤环境 |
| 3 | 实验室试剂管理不当，发生泄漏，并遇明火发生火灾 | CO、烟尘、氮氧化物等 | 火灾后引起的伴生/次生污染物影响大气环境 |
| 4 | 危险废物贮存、管理不当，发生泄漏 | 废酸、废碱、感染性废物等 | 危险废物泄漏，通过下渗影响地下水、土壤环境；通过挥发影响大气环境 |

3、风险环节

本项目运营过程中可能发生风险的环节可以分为四个方面：危险物质的储存运输、危险物质的误操作、实验室关键设备的故障、实验室含病原微生物废物的处理、污水处理设备故障。

a.危险物质的运输储存

各种化学品和病原微生物样本从外部运送到实验室以及在实验室内储存的过程中均存在风险隐患。

其次，实验样本的收集、转移、接受和启封等操作不当是导致工作人员被感染的另一个危险因素。

b.危险物质的操作

各种化学品和病原微生物样本在使用和操作过程中出现误操作、违规操作及人为破坏等事件，可能造成危险物质泄漏。同时，实验室操作均可能形成含病原微生物的气溶胶，通过气流扩散到外界，造成病原微生物的散逸。

c.实验室关键设备的故障

可能带来生物安全风险的实验室设备故障包括：实验室突然停电、生物安全柜出现正压、排风过滤器有针孔或缝隙、检测系统或自动报警系统故障、自动连锁关闭系统故障等。

本项目污水处理系统配有完整的安全报警体系，一旦出现任何异常，废水排放阀将自动关闭，系统自动停止运行，防止未达标的废水外排；因此，不会出现废水未经处理直接排入太平、文昌污水处理厂的情况。

实验室运行过程中对高效过滤器运行效果自动监控，保证其在失效以前报警，提醒工作人员及时更换。实验室内的排风过滤器的内外两侧均设有压力传感器，通过中控室可以监测高效过滤器内外两侧的压差值。防护区的操作间与室外大气压相差-40Pa以上，一旦发生细微的泄漏，压差将会发生明显的变化，监控系统将产生明确的报警信号。根据《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《实验室生物安全认可准则》（CNAS-CL05：2009）、《实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明》（CNAS-CL53）要求，对排风高效过滤器每年开展泄漏检测，及时发现潜在风险。综上，含有病原微生物的气溶胶不会逸散到空气中。

## 3.5清洁生产分析

清洁生产强调解决资源环境问题的战略和过程控制，与传统的末端污染治理方法不同之处在于清洁生产要求把污染物消除在它产生之前，通过节约原材料和能源、淘汰有毒有害的原材料，在废物离开生产过程以前，尽最大可能减少它们的排放量和毒性，并要求在整个生命周期过程中尽量减少对人类和环境的影响。

1、无毒无害的清洁原材料：本项目相关的设计按照疾控中心的规格和要求，尽量采用先进的实验设备和技术，进行建设。建设过程中不使用落后、淘汰工艺生产的建筑材料，如粘土砖、小水泥厂水泥、劣质钢材等，严禁使用具有放射性、污染物含量超标的建筑材料和装饰材料。营运中涉及的药品均属中国药品管理部门规定品种，所有原材料进货种类和品质均有较严格的保障，渠道正规，所有药品类制品必须经国家药品监督管理局批准、不含有毒有害物质并检验合格，各项毒理检验指标符合相关规定要求，对环境危害性较小，影响程度已经明确或已得到权威部门公认，保证了疾控中心使用药品、材料的进货关。严禁使用生产证照不全、未经检验或检验不合格产品。

2、合理布置工艺平面：本项目平面设计布局合理，满足实验要求。在考虑实验功能的同时，充分考虑了外观与周围环境的协调、交通、采光及其相互关联等因素，设计上要求符合国家相关标准(如有关的安全、消防、建筑设计规范等)，选用优质环保建筑材料、装饰装修材料和相关设备，设置通风系统和空气过滤系统，保证室内空气质量，做到废气达标排放。

3、先进的施工工艺应选择具有资质的专业设计单位进行建筑设计和施工，保证工艺成熟、技术可靠；在施工过程中对人力、机械、用材等因素应科学计算，合理确定开挖长度；采用先进的施工工艺及施工方式，选用环保达标的施工设备和工程机械；《关于有效防治城市扬尘污染的通知》进行，做到“精心组织、文明施工”，尤其加强施工管理，提高建筑材料的利用率，降低物耗、能耗、水耗，减少污染物的排放，禁止使用有害有毒物质。

清洁生产结论：本项目仪器设备先进，通过采取有效的节能措施后，能有效地减少能源的浪费，通过采取有效的环保措施，减低了污染物的产生和排放量，符合清洁生产的要求。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

哈尔滨市地处我国东北部地区，黑龙江省西南部，松嫩平原东端。是黑龙江省省会，中国东北部的政治、文化、科技和交通中心。地理位置北纬45°09′-46°45′，东经125°42′-130°10′之间，西北与肇东、兰西、绥化接壤，东南与巴彦、宾县、尚志市相连，西南与五常毗邻。辖区总面积5.3×104km2。

本项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号。厂区东侧为民益街，隔路为博物馆，南侧为历史建筑，西侧为龙江时尚快捷酒店，北侧为颐园街（城市主干路），隔路为颐园街23号院居民。项目地理位置见下图。

图4.1-1 本项目地理位置图

### 4.1.2地形地貌

哈尔滨地区地质构造形态和新构造运动特点决定了本地区构造地貌的基本格局，流水、风力、冻融等外营力及人类活动的影响对现代地貌的最后形成起了明显的雕塑和改造作用。根据地貌形态和成因，哈尔滨地区地貌可分为三种基本类型：河谷冲积平原、洪积-冲积台地、剥蚀丘陵。依据上述地形特征，将区内地貌成因类型在河流冲积平原基础上划分出松花江二级阶地及阿什河高漫滩这两个次级地貌成因类型。

松花江二级阶地：松花江河流阶地呈不规则条带状分布于江南岸，市区阶地一般宽2.5～9.0km，海拔高度为128.0～150.0m，相对高度15.0～25.0m。阶地上部的组成物质为河床相冲积砂砾石、砂、粉土、粉质黏土、次生黄土等。区内受信义沟、曹家沟切割，阶地上形成许多较深沟谷。

阿什河高漫滩：分布在工作区东北角，河漫滩南北不对称，组成物质主要是全新统沉积物。河漫滩平坦宽阔，一般海拔高度120.0～125.0m，其上微地貌复杂，有许多河岸沙堤、沙丘、漫岗、湖泡和低湿地发育。阿什河河漫滩多牛轭湖和湖沼洼地，东岸宽5～7km，起伏较大，西岸较为低洼平坦。

上述微地貌形成与区域内第四纪上更新世以来的新构造上升导致河流垂直侵蚀与溯源侵蚀的加强深切相关，由于阿什河的溯源侵蚀，形成了若干微地貌。

### 4.1.3地表水系

哈尔滨市最大水系为松花江，是黑龙江右岸一大支流，为本区一级河流，自白头山天池至三江口，跨黑、吉两省，全长1927km，境内长度达135.0km左右，由南西向北东流经工作区。河道弯曲，河谷广阔，河床宽度0.5～1.5km，水深4.0～7.0m。多年平均径流量376×108m3，年最大径流量846.7×108m3，年最小径流量122.5×108m3，年变差724.2×108m3。多年平均水位114.40m，年最高水位120.67m（哈尔滨段，1998年8月19日），年最低水位110.63m（哈尔滨段，2003年5月5日），变差10.04m，松花江近百年有十次大洪水。平均封冻日134d，封冻日期为11月下旬，解冻日期在翌年4月初，平均最大冰厚0.96m。支流较多在哈尔滨市区内主要支流有拉林河、阿什河、呼兰河、运粮河、蜚克图河、少陵河及马家沟、何家沟、信义沟，属区内二级河流。

### 4.1.4水文地质条件

1、地下水形成条件

评价区位于黑龙江省松嫩平原东南部，属于松嫩平原沉降带的东南隆起带的边缘。白垩系早期沉积了巨厚的碎屑岩，缺失上白垩系和第三系，第四系则覆盖全区，不整合于白垩系下统之上，沉积有下更新统白土山组、中更新统荒山组地层。晚更新世后期全区处于以上升为主的震荡运动，在高平原顶部沉积了哈尔滨组，河谷地带堆积了全新统冲积层。区内第四系厚40～60m左右，构成了区内主要含水系统。

根据本区地下水赋存条件、水力特征可将评价区地下水划分为第四系松散岩类孔隙潜水和第四系孔隙承压水两种类型。评价范围水文地质图见下图。

项目位置

图4.1-2 项目区水文地质图

2、主要含水层

①第四系松散岩类孔隙潜水

阿什河漫滩孔隙潜水：整个漫滩微向河床倾斜。表层覆盖有2～3m灰黄色或灰黑色粉质粘土或粉砂，个别地段砂层直接裸露地表，含水层由全新统及下更新统猞猁组砂、砂砾石构成，全新统以黄褐色细砂、中砂为主，下更新统猞猁组以灰白色中粗砂、粗砂、砂砾石为主。两个含水层之间夹0.5～4.0m厚的下更新统东深井组粉质粘土透镜体，为统一含水层。地下水位埋深2～3m，由于受基底构造影响，在水平分布上，含水层厚度也有所差异，在曲坊屯一带隆起区，厚度为1～5m，局部地方缺失。含水层渗透性、富水性较好，渗透系数为12.19～25.87m/d，水力性质属潜水，局部地区上覆粘土层变厚形成微承压水，含水层厚度5～10m。单井涌水量一般为20～40m3/h，个别地方可大于80m3/h，水位年变幅为1～4m，年水温为2～10°C。

大气降雨渗入是全区主要补给来源，其次为高平原的侧向补给，再者洪水期河水位高于地下水水位，河水反渗补给地下水，砂层直接裸露地表外和表层粉质粘土较薄部位亦接受洪水下渗补给，由于地下水埋藏较浅，蒸发是排泄途径之一。枯、丰水期，地下水位高于河水位，地下水排向河水。本区水化学类型以重碳酸钙为主，矿化度一般在0.2～0.5g/L。

②第四系孔隙承压水

分布于评价区西南部高平原上，上覆5～30m黄土状粉质粘土、淤泥质粉质粘土，含水层由中更新统下荒山组灰黄色细砂、中粗砂和下更新统猞猁组灰白色中粗砂、粗砂、砂砾石构成。两层含水层之间夹2.0～4.0m厚的下更新统东深井组粉质粘土，大部分缺失。含水层累计厚度在25～35m之间。下荒山组含水层在平面上分布不均匀，赵坊屯一带受基底隆起影响，含水层缺失。猞猁组含水层由南西向北东逐步变厚，垂直方向也有由上至下颗粒逐步变粗的趋势。导水系数1500～2000m2/d，地下水位埋深在10-45m之间，单井涌水量一般为1500～3000m3/h。含水层透水性较好，渗透系数30～45m/d。富水性丰富，推断降深7m，井径12寸时，单井涌水量3000～5000m3/h。承压水头高出顶板5～8m，水力坡度1.5～2.5‰，水位年变幅大部分地区为1.0～2.5m，局部可达3.5m。水温年变化在5～6°C之间。

补给来源主要是直接或间接地接受大气降水渗入和上游区侧向径流补给，该区水化学类型以重碳酸钙型为主，局部地方零星可见重碳酸钙钠和重碳酸钠钙型水。矿化度大部分地区小于0.2g/L，只是在西南部矿化度逐渐升高，个别地方可大于0.5g/L。

（3）地下水补给、径流、排泄条件

①补给条件

本区内地下水补给来源主要靠上游地下水侧向径流补给、大气降水渗入补给、河流侧向补给。

区内地层粉质砂土厚度较薄，又十分松散，有利于大气降水渗入补给提供条件；本区属地下水系统径流区，水循环条件较好，能够快速接受区外地下水的侧向径流补给；本区分布有地表河流及湖泊，在丰水期和汛期，河水流量大、水位高，对工作区地下水形成侧向回灌补给。

②径流、排泄

评价区地下水向阿什河径流，地下水接受上游侧向补给后，本区区域径流方向为自西南向东北方向径流，地下水除一部分以蒸发和人工开采方式排泄外，绝大部分以地下径流方式排入地表河及区外。

综上所述，评价区河谷漫滩区地下水埋藏浅，覆盖层较薄，主要接受大气降水和汛期洪水下渗补给，同时接受高平原区的侧向补给，排泄主要以蒸发及向河流排泄为主。高平原区的地下水补给主要为大气降水及上游的侧向补给，排泄主要为蒸发及向漫滩区排泄。

（4）地下水动态变化

根据已有区域地质资料，在天然状态下，本区地下水位具有明显季节性变化规律，同时也会受到地表河流影响。本区地下水位枯水期最低，然后逐渐上升，到丰水期上升到最高值后，水位再下降，夏季河流附近水位会比远离河流的水位上升幅度大，主要由于在此期间地表河流水位抬高而产生对地下水回灌。

阿什河漫滩区地下水水位主要受水文和气象因素影响，其规律性明显。多年来表现为以一年为周期的变化特征，年内地下水水位变化过程曲线均呈单峰型。年内7～9月阿什河水位高于地下水水位，同时河水补给地下水，其他时段都是地下水排泄于河水，地下水水位埋深为1～5m。

高平原区地下水动态类型为降水渗入径流型。年内地下水变化呈单峰型，高水位滞后雨季，低水位滞后于径流强烈期，地下水位最高月份为9月，最低月份为5～6月。受地下水控制开采影响，近年来地下水呈逐年上升态势。

### 4.1.5气象、气候

哈尔滨市属于半湿润中温带大陆性季风气候，冬季受蒙古西北气流控制，同时也受东部鄂霍次克寒流影响，因此冬季漫长、寒冷而干燥。夏季多受太平洋西伸北跃西南气流的影响，炎热多雨。春秋两季短促，多风且干燥。一年中寒暑温差较大。年平均气温5.3℃，极端最高温度为35℃，极端最低温度为-30.1℃；年平均风速为2.5m/s，年最大风速为26.0m/s，出现风向为西南西（WSW）风，年主导风向为S-SSW-SW的风向范围；最大冻土深度为1.99m；结冰期150天左右，采暖期180天；年平均降水量为539.2mm；年平均蒸发量1622.0mm；年平均气压997.2Pa；最大积雪深度41cm；年日照时长2474.4h；年平均相对湿度约64.1%。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1环境空气质量现状监测与评价

#### 4.2.1.1达标区判定

根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2024年有效监测天数366天，优良天数312天，达标率85.2%，其中优158天，同比增加12天；良154天，同比减少4天。超标天数54天，其中轻度污染32天，同比减少12天；中度污染12天，同比增加6天；重度污染8天，同比增加1天；严重污染2天，同比减少2天。哈尔滨市2024年度空气质量综合指数3.94，同比上升0.16。

2024年，六项污染物中细颗粒物日均值浓度范围3-425微克/立方米，日均值达标率88.0%，年均浓度40微克/立方米，超年二级标准0.14倍；可吸入颗粒物浓度日均值浓度范围8-480微克/立方米，日均值达标率94.0%，年均浓度62微克/立方米，达到二级标准；二氧化氮日均值浓度范围9-94微克/立方米，日均值达标率99.5%，年均浓度29微克/立方米，达到年二级标准，总体评价超标；二氧化硫日均值浓度范围5-25微克/立方米，日均值达标率100%，年均浓度10微克/立方米，达到二级标准；一氧化碳日均值浓度范围0.3-2.0微克/立方米，日均值达标率100%；臭氧日最大8小时平均值浓度24-198微克/立方米，日均值达标率97.5%。哈尔滨市PM2.5、PM10评价超标，其他均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。本项目所在区域为不达标区。

4.2.1.3 环境空气评价结论

根据现状监测报告，H2S、NH3、氯化氢、硫酸雾、甲醇浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D中相应标准要求，氟化物浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，非甲烷总烃1小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》。

### 4.2.2 地下水质量现状监测与评价

#### 4.2.2.1 地下水环境现状监测

（1）监测布点

本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中8.3.3.3现状监测点的布设原则，本项目共布设潜水含水层水质监测点3个，承压层含水层水质监测点1个。

表4.2-1 水位监测点布置

| 编号 | 名称 | 用途 | 井深（m） | 水位（m） | 含水层 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 上游监测孔☆01 | 监测孔 | 15 | 123.5 | 潜水含水层 | 水质、水位 |
| 2# | 下游监测孔☆02 | 监测孔 | 10 | 120.3 | 潜水含水层 | 水质、水位 |
| 3# | 下游监测孔☆03 | 监测孔 | 30 | 110.0 | 承压层含水层 | 水质、水位 |
| 4# | 右侧监测孔☆04 | 监测孔 | 15 | 121.1 | 潜水含水层 | 水质、水位 |
| 5# | 厂区内水位监测孔☆05 | 监测井 | 15 | 121.5 | 潜水含水层 | 水位 |
| 6# | 下游水位监测孔☆06 | 监测孔 | 13 | 119.8 | 潜水含水层 | 水位 |
| 7# | 左侧水位监测孔☆07 | 监测孔 | 15 | 121.4 | 潜水含水层 | 水位 |
| 8# | 上游水位监测孔☆08 | 监测孔 | 15 | 123.8 | 潜水含水层 | 水位 |

图4.2-1 地下水环境监测布点图

2、监测时间与频次

监测时间为2025年12月9日，采样1天。

3、监测项目及分析方法

监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发酚、COD、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、六价铬、氟化物、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、铁、锰、砷、汞、铅、镉共21项基本水质因子和K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项离子。

表4-2-2 监测分析方法一览表

| 分析项目 | 分析方法及标准号 | 仪器名称 | 仪器型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 | 便携式pH计 | PHBJ-260/XJYQ-097-2017 |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB7477-87 | 滴定管 | 25ml /-- |
| 溶解性 总固体 | 地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.09-2021 | 分析天平 | AUW120D/XJYQ-046-2017 |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007 | 紫外/可见分光光度计 | T6新世纪/XJYQ-090-2017 |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB11896-89 | 滴定管 | 25ml/-- |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 紫外/可见分光光度计 | T6新世纪/XJYQ-090-2017 |
| 耗氧量 | 地下水质分析方法第68部分：耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021 | 滴定管 电热恒温水浴锅 | 25ml/-- HHS-21-4/XJYQ-056-2017 |
| 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB7480-87 | 紫外/可见分光光度计 | T6新世纪/XJYQ-090-2017 |
| 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB7493-87 | 紫外/可见分光光度计 | T6新世纪/XJYQ-090-2017 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 紫外/可见分光光度计 | T6新世纪/XJYQ-090-2017 |
| 六价铬 | 地下水质分析方法 第17部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法DZ/T 0064.17-2021 | 紫外/可见分光光度计 | T6新世纪/XJYQ-090-2017 |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ488-2009 | 紫外/可见分光光度计 | T6新世纪/XJYQ-090-2017 |

续表4-2-2 监测分析方法一览表

| 氰化物 | 地下水质分析方法第52部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法DZ/T0064.52-2021 | 紫外/可见分光光度计 | T6新世纪/XJYQ-090-2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 （5.1多管发酵法）GB/T5750.12-2023 | 电热恒温培养箱 立式压力蒸汽灭菌器 | BPX-82/XJYQ-087-2017 BXM-30R/XJYQ-058-2017 |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(4.1 平皿计数法) GB/T 5750.12-2023 | 电热恒温培养箱 立式压力蒸汽灭菌器 | BPX-52/XJYQ-098-2017 BXM-30R/XJYQ-058-2017 |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-89 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F/XJYQ-039-2017 |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-89 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F/XJYQ-039-2017 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | 原子荧光光谱仪 | AF-610E/XJYQ-080-2017 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | 原子荧光光谱仪 | AF-610E/XJYQ-080-2017 |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 | SP-3590AA/XJYQ-081-2017 |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 | SP-3590AA/XJYQ-081-2017 |
| 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11904-89 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F/XJYQ-039-2017 |
| 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11904-89 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F/XJYQ-039-2017 |
| 钙 | 水质 钙的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11905-89 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F/XJYQ-039-2017 |
| 镁 | 水质 镁的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11905-89 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990F/XJYQ-039-2017 |
| 碳酸根 离子 | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定DZ/T0064.49-2021 | 滴定管 | 25ml /-- |
| 碳酸氢根离子 | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定DZ/T0064.49-2021 | 滴定管 | 25ml /-- |
| 氯离子 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪 | CIC-D100/XJYQ-084-2017 |

续表4-2-2 监测分析方法一览表

| 硫酸根 离子 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪 | CIC-D100/XJYQ-084-2017 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 4.2.2.2 地下水水质现状评价

1、地下水水质监测结果

地下水水质监测结果见下表。

表4.2-3 各监测点地下水水质监测结果

| 检测 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025.12.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上游监测点☆1 | 下游监测点☆2 | 下游监测点☆3 | 右侧监测点☆4 | / |
| 钾 | mg/L | 3.30 | 2.12 | 2.01 | 3.12 | / |
| 钠 | mg/L | 2.32 | 1.39 | 1.13 | 3.76 | 200 |
| 钙 | mg/L | 220.7 | 188.0 | 209.8 | 188.0 | / |
| 镁 | mg/L | 6.35 | 5.55 | 7.65 | 6.70 | / |
| 碳酸根离子 | mg/L | 5L | 5L | 5L | 5L | / |
| 碳酸氢根离子 | mg/L | 200 | 195 | 464 | 555 | / |
| 氯离子 | mg/L | 126 | 92.6 | 68.2 | 34.5 | / |
| 硫酸根离子 | mg/L | 241 | 186 | 74.2 | 18.2 | / |
| pH | 无量纲 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | mg/L | 424 | 415 | 363 | 326 | 450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 820 | 799 | 715 | 736 | 1000 |
| 硫酸盐 | mg/L | 231 | 184 | 72 | 17 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 123 | 92 | 71 | 36 | 250 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.8 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 3.0 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.16 | 10.9 | 0.19 | 0.19 | 20.0 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 1.00 |
| 氨氮 | mg/L | 0.441 | 0.084 | 0.216 | 0.406 | 0.50 |
| 六价铬 | mg/L | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.05 |
| 氟化物 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 1.0 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.05 |
| 总大肠菌群数 | MPN/100mL | ﹤2 | ﹤2 | ﹤2 | ﹤2 | 3.0 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 90 | 70 | 90 | 50 | 100 |
| 铁 | mg/L | 0.10 | 0.04 | 0.03L | 0.07 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.88 | 0.12 | 0.31 | 1.75 | 0.10 |

续表4.2-3 各监测点地下水水质监测结果

| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
| 铅 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 |
| 镉 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 |

2、评价标准

根据评价区地下水水质状况和使用功能，地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体指标的评价标准见下表。

表4.2-4 地下水环境质量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 | 标准名称及级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |
| 2 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.50 |  |
| 3 | 硝酸盐（以N计） |  | ≤20.0 |  |
| 4 | 亚硝酸盐（以N计） |  | ≤1.00 |  |
| 5 | 挥发性酚类（以苯酚计） |  | ≤0.002 |  |
| 6 | 氰化物 |  | ≤0.05 |  |
| 7 | 砷 |  | ≤0.01 |  |
| 8 | 汞 |  | ≤0.001 |  |
| 9 | 铬（六价） |  | ≤0.05 |  |
| 10 | 总硬度（以CaCO3计） |  | ≤450 |  |
| 11 | 铅 |  | ≤0.20 |  |
| 12 | 氟化物 |  | ≤1.0 |  |
| 13 | 镉 |  | ≤0.005 |  |
| 14 | 铁 |  | ≤0.3 |  |
| 15 | 锰 |  | ≤0.10 |  |
| 16 | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |  |
| 17 | 耗氧量(CODMn法，以O2计) |  | ≤3.0 |  |
| 18 | 硫酸盐 |  | ≤250 |  |
| 19 | 氯化物 |  | ≤250 |  |
| 20 | 总大肠菌群 |  | ≤3.0 |  |
| 21 | 菌落总数 |  | ≤100 |  |
| 22 | 钠 |  | ≤200 |  |

3、评价方法

①水质现状评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中8.4.1.2规定：地下水水质现状评价采用标注指数法进行评价。标准指数＞1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。评价模式如下：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，量纲为1；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

式中：SpH，j——pH的标准指数，量纲为1；

pHj——pH的监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

当标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

表4-2-5 地下水水质现状评价因子统计结果

| 检测项目 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 3.3 | 2.01 | 2.64 | 0.58 | 100% | 0% |
| Na+ | 3.76 | 1.13 | 2.15 | 1.03 | 100% | 0% |  |
| Ca2+ | 220.7 | 188 | 201.63 | 14.16 | 100% | 0% |  |
| Mg2+ | 7.65 | 5.55 | 6.56 | 0.75 | 100% | 0% |  |
| CO32- | 2.5 | 2.5 | 2.50 | - | 0% | 0% |  |
| HCO3- | 555 | 195 | 353.50 | 159.29 | 100% | 0% |  |
| Cl- | 126 | 34.5 | 80.33 | 33.48 | 100% | 0% |  |
| SO42- | 241 | 18.2 | 129.85 | 88.13 | 100% | 0% |  |
| pH（无量纲） | 7.8 | 6.9 | 7.33 | 0.35 | 100% | 0% |  |
| 氨氮 | 0.441 | 0.084 | 0.29 | 0.15 | 100% | 0% |  |
| 挥发酚 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | - | 0% | 0% |  |
| 硝酸盐 | 10.9 | 0.16 | 2.86 | 4.64 | 100% | 0% |  |
| 亚硝酸盐 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | - | 0% | 0% |  |
| 氰化物 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0% | 0% |  |
| 砷 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | - | 0% | 0% |  |
| 汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | - | 0% | 0% |  |
| 六价铬 | 0.015 | 0.007 | 0.01 | 0.004 | 100% | 0% |  |
| 总硬度 | 424 | 326 | 382.00 | 39.84 | 100% | 0% |  |
| 铅 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | - | 0% | 0% |  |
| 氟化物 | 0.93 | 0.72 | 0.84 | 0.09 | 100% | 0% |  |
| 镉 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | - | 0% | 0% |  |
| 溶解性总固体 | 820 | 715 | 767.50 | 43.29 | 100% | 0% |  |
| 硫酸盐 | 231 | 17 | 126.00 | 85.42 | 100% | 0% |  |
| 氯化物 | 123 | 36 | 80.50 | 31.66 | 100% | 0% |  |
| 总大肠菌群数 | ﹤2 | ﹤2 | ﹤2 | - | 0% | 0% |  |
| 菌落总数 | 90 | 50 | 75.00 | 16.58 | 100% | 0% |  |
| 铁 | 0.1 | 0.015 | 0.06 | 0.03 | 75% | 0% |  |
| 锰 | 1.75 | 0.12 | 0.77 | 0.63 | 100% | 100% |  |
| 耗氧量 | 2.9 | 1.6 | 2.48 | 0.52 | 100% | 0% |  |

表4-2-6 地下水水质现状评价结果

| 序号 | 监测项目 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi | Pi | Pi | Pi |
| 1 | pH值 | 0.33 | 0.53 | 0.07 | 0.2 |
| 2 | 总硬度 | 0.94 | 0.92 | 0.81 | 0.72 |
| 3 | 溶解性总固体 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.74 |
| 4 | 硫酸盐 | 0.92 | 0.74 | 0.29 | 0.07 |
| 5 | 氯化物 | 0.49 | 0.37 | 0.28 | 0.14 |
| 6 | 挥发酚 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 7 | 耗氧量 | 0.93 | 0.53 | 0.97 | 0.87 |
| 8 | 硝酸盐 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | 亚硝酸盐 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 10 | 氨氮 | 0.88 | 0.17 | 0.43 | 0.81 |
| 11 | 六价铬 | 0.30 | 0.14 | 0.14 | 0.30 |
| 12 | 氟化物 | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 0.91 |
| 13 | 氰化物 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | 总大肠菌群 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 15 | 菌落总数 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.50 |
| 16 | 铁 | 0.33 | 0.13 | 0.05 | 0.23 |
| 17 | 锰 | 8.80 | 1.20 | 3.10 | 17.50 |
| 18 | 砷 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 19 | 汞 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 20 | 铅 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 21 | 镉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 22 | 钠 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

②地下水化学类型

用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价。地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）。具体步骤如下：

将6种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，见下表。

表4-2-7 舒卡列夫分类表

| 超过25%毫克当量的离子 | HCO3- | HCO3-- SO42- | HCO3-- SO42-- Cl- | HCO3-- Cl- | SO42- | SO42-- Cl- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca2+-Mg2+ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg2+ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+-Ca2+ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+-Ca2+-Mg2+ | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+-Mg2 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na+ | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

③矿化度

按矿化度（M）的大小划分为4组。

A组——M≤1.5g/L；B组——1.5＜M≤10g/L；

C组——10＜M≤40g/L；D组——M＞40g/L

矿化度的计算采用《用主要阴离子含量计算水的矿化度》（高仁先.山东省水利科学研究院），计算方法如下：

矿化度（g/L）=C（∑A）×MS

SB=C（12SO42-）C(∑A)或C∑H-C(Cl-)C(∑A)

HCB=C(HCO3-)C12CO32-+C(Cl-)

注：Ms是在计算出SB值和HCB值后查表4-2-8中查得。

表4-2-8 SB、HCB、Ms关系表

第三步，将地下水化学类型用阿拉伯数字（1～49）与字母（A、B、C或D）组合在一起的表达式表示。

（2）地下水化学类型评价结果

首先对水文资料进行整理，换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数；知道了离子在水中的毫克当量数以后，根据计算公式计算其毫克当量百分数。

本次监测换算结果见下表。

表4-2-9 监测换算结果表

| ☆01监测点 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子 | K++Na+ | 5.62 | 0.19 | 1.58 |
|  | Ca2+ | 220.7 | 11.04 | 93.92 |
|  | Mg2+ | 6.35 | 0.53 | 4.50 |
|  | 总计 | 232.67 | 11.75 | 100.00 |
| 阴离子 | HCO3- | 200 | 3.28 | 27.67 |
|  | Cl- | 126 | 3.55 | 29.95 |
|  | SO42- | 241 | 5.02 | 42.37 |
|  | 总计 | 567 | 11.85 | 100.00 |
| ☆02监测点 |  | mg/L | mg/L | meq/L |
| 阳离子 | K++Na+ | 3.51 | 0.11 | 1.15 |
|  | Ca2+ | 188 | 9.40 | 94.21 |
|  | Mg2+ | 5.55 | 0.46 | 4.64 |
|  | 总计 | 197.06 | 9.98 | 100.00 |
| 阴离子 | HCO3- | 195 | 3.20 | 33.02 |
|  | Cl- | 92.6 | 2.61 | 26.95 |
|  | SO42- | 186 | 3.88 | 40.03 |
|  | 总计 | 473.6 | 9.68 | 100.00 |
| ☆03监测点 |  | mg/L | mg/L | meq/L |
| 阳离子 | K++Na+ | 3.14 | 0.10 | 0.90 |
|  | Ca2+ | 209.8 | 10.49 | 93.43 |
|  | Mg2+ | 7.65 | 0.64 | 5.68 |
|  | 总计 | 220.59 | 11.23 | 100.00 |
| 阴离子 | HCO3- | 464 | 7.61 | 68.69 |
|  | Cl- | 68.2 | 1.92 | 17.35 |
|  | SO42- | 74.2 | 1.55 | 13.96 |
|  | 总计 | 606.4 | 11.07 | 100.00 |
| ☆04监测点 |  | mg/L | mg/L | meq/L |
| 阳离子 | K++Na+ | 6.88 | 0.24 | 2.39 |
|  | Ca2+ | 188 | 9.40 | 92.14 |
|  | Mg2+ | 6.7 | 0.56 | 5.47 |
|  | 总计 | 201.58 | 10.20 | 100.00 |
| 阴离子 | HCO3- | 555 | 9.10 | 87.07 |
|  | Cl- | 34.5 | 0.97 | 9.30 |
|  | SO42- | 18.2 | 0.38 | 3.63 |
|  | 总计 | 607.7 | 10.45 | 100.00 |

☆01水质矿化度计算过程：

应先将阴离子的mg/L数换算成mmol/L数。它们的摩尔质量—mg/mmol数分别采用：M（12CO32-）是30，M（HCO3-）是61，M（Cl-）是35.5，M（12HSO42-）是48。

所以，C（HCO3-）=2006123161=3.28

C（Cl-）=12635.5=3.55

C（12SO42-）=24148=5.02

则：C（∑A）=3.28+3.55+5.02=11.85

SB=5.0211.85=0.424

HCB=3.283.55=0.92

经查表4-2-9得Ms为0.067。

矿化度（g/L）=11.85×0.067=0.79，所以☆1矿化度处于A组，其它监测点位参考以上方法计算，水质矿化度计算结果见下表。

表4-2-10 水质矿化度

| 编号 项目 | ☆01 | ☆02 | ☆03 | ☆04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿化度（M） | 0.79 | 0.66 | 0.82 | 0.82 |
| 矿化度分组 | A | A | A | A |

综上所述，项目区矿化度小于1.5g/L。

（3）现状评价结论

☆01、☆02、☆03、☆04监测点监测因子中存在锰超标，由于原生地质条件导致，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。1☆、2☆处地下水为15-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3-- SO42-- Cl-- Ca2+型水，3☆、4☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3-- Ca2+型水。

### 4.2.3地表水环境质量现状评价

根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2024年松花江哈尔滨段水质总体状况为优，监测的10个断面中均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

松花江干流哈尔滨段水质沿程变化特征：松花江干流哈尔滨段综合污染指数(综合污染指数采用高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷和溶解氧等5项指标计算)介于2.70~3.08之间，其中上游朱顺屯断面最低为2.70，下游牡丹江口下断面最高为3.08，从上游至下游整体呈波动性上升趋势。

### 4.2.4 声环境质量现状监测与评价

#### 4.2.4.1 监测点布设

根据项目厂址的周边环境状况，本次噪声监测共布设11个监测点。监测布点情况详见下表。

表4.2-11 声环境监测布点一览表

| 监测点位 | 监测点位置 | 监测因子 | 点位功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区东侧边界外1m | 等效连续A声级 | 厂界噪声 |
| 2# | 厂区南侧边界外1m |  | 厂界噪声 |
| 3# | 厂区西侧边界外1m |  | 厂界噪声 |
| 4# | 厂区北侧边界外1m |  | 厂界噪声 |
| 5# | 颐园街23号院居民楼1层 |  | 敏感点噪声 |
| 6# | 颐园街23号院居民楼3层 |  | 敏感点噪声 |
| 7# | 颐园街23号院居民楼5层 |  | 敏感点噪声 |
| 8# | 市第十七中学 |  | 敏感点噪声 |
| 9# | 黑龙江省药品监督管理局 |  | 敏感点噪声 |
| 10# | 黑龙江省人民政府参议室 |  | 敏感点噪声 |
| 11# | 黑龙江省教育厅信访接待室 |  | 敏感点噪声 |

8

9

10

11

图4.2-2 声环境监测布点图

#### 4.2.4.2 监测方法及频率

本次声环境质量现状监测由哈尔滨新巨环保有限公司于2025年12月9至10日对项目厂界及敏感点噪声现状进行连续监测2天，每天昼夜各监测1次。

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求进行。

#### 4.2.4.3 监测结果与评价

（1）评价方法

根据监测结果，用各监测点的等效声级值LAeq与评价标准相比较，得出声环境质量现状评价结果。

（2）监测结果及评价

本次声环境质量现状监测结果见下表。

表4.2-12 声环境质量现状监测结果统计表

| 检测日期 | 检测地点 | 昼Leq |  |  | 夜Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | 结果 | 标准 限值 | 时间 | 结果 | 标准 限值 |
| 2025.12.09 | ▲1厂界东侧 | 08:00 | 55 | 60 | 22:00 | 45 | 50 |
|  | ▲2厂界南侧 | 08:20 | 53 | 60 | 22:20 | 43 | 50 |
|  | ▲3厂界西侧 | 08:40 | 52 | 60 | 22:40 | 42 | 50 |
|  | ▲4厂界北侧 | 09:00 | 57 | 70 | 23:00 | 48 | 55 |
|  | △5颐园街23号院居民楼1层 | 09:20 | 56 | 60 | 23:20 | 45 | 50 |
|  | △6颐园街23号院居民楼3层 | 09:40 | 54 | 60 | 23:40 | 43 | 50 |
|  | △7颐园街23号院居民楼5层 | 10:00 | 51 | 60 | 次日00:00 | 42 | 50 |
|  | △8市第十七中学 | 10:20 | 53 | 60 | 次日00:20 | 42 | 50 |
|  | △9黑龙江省药品监督管理局 | 10:40 | 52 | 60 | 次日00:40 | 40 | 50 |
|  | △10黑龙江省人民政府参议室 | 11:00 | 53 | 60 | 次日01:00 | 42 | 50 |
|  | △11黑龙江省教育厅信访接待室 | 11:20 | 54 | 60 | 次日01:20 | 42 | 50 |
| 2025.12.10 | ▲1厂界东侧 | 08:00 | 54 | 60 | 22:00 | 44 | 50 |
|  | ▲2厂界南侧 | 08:20 | 53 | 60 | 22:20 | 43 | 50 |
|  | ▲3厂界西侧 | 08:40 | 53 | 60 | 22:40 | 43 | 50 |
|  | ▲4厂界北侧 | 09:00 | 56 | 70 | 23:00 | 47 | 55 |
|  | △5颐园街23号院居民楼1层 | 09:20 | 55 | 60 | 23:20 | 44 | 50 |
|  | △6颐园街23号院居民楼3层 | 09:40 | 54 | 60 | 23:40 | 42 | 50 |
|  | △7颐园街23号院居民楼5层 | 10:00 | 52 | 60 | 次日00:00 | 41 | 50 |
|  | △8市第十七中学 | 10:20 | 54 | 60 | 次日00:20 | 43 | 50 |
|  | △9黑龙江省药品监督管理局 | 10:40 | 53 | 60 | 次日00:40 | 42 | 50 |
|  | △10黑龙江省人民政府参议室 | 11:00 | 54 | 60 | 次日01:00 | 41 | 50 |
|  | △11黑龙江省教育厅信访接待室 | 11:20 | 55 | 60 | 次日01:20 | 40 | 50 |

由上表可知，项目厂界东侧、西侧及南侧噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，厂界北侧噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，敏感点噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 4.2.5生态环境调查与评价

项目所在地评价范围内主要用地现状为办公用地、城镇村道路用地、公用设施用地、公园与绿地、机关团体用地、科研用地、零售商业用地、文化设施用地等。

## 4.3区域污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价无需调查评价范围内与评价项目排放有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响三级B评价，可不开展区域污染源调查；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），一、二、三级评价均应调查分析拟建项目的主要噪声源，因此无需进行区域污染源调查。

## 4.4环境保护目标调查

调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。调查过程如下：

本评价区内无国家、省级、市级自然保护区，风景名胜区、名胜古迹，以及重要人文设施等保护目标。

本项目环境保护目标见下表。

表4.4-1 环境保护目标调查表

| 名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 服务功能 | 四至范围 | 保护对象 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颐园街23号院居民 | N | 20 | 居住区 | 四周为道路及居民等 | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准 |
| 市第十七中学校 | N | 50 | 文化区 | 四周为道路及居民等 | 师生 |  |
| 中国银行哈尔滨邮政街支行 | EN | 100 | 行政办公区 | 四周为道路及居民等 | 人群 |  |
| 黑龙江省财政厅 | EN | 174 | 行政办公区 | 四周为道路及居民等 | 人群 |  |
| 黑龙江省教育厅信访接待室 | ES | 50 | 行政办公区 | 四周为道路及居民等 | 人群 |  |
| 哈尔滨铁路运输法院 | SW | 130 | 行政办公区 | 四周为道路及居民等 | 人群 |  |
| 黑龙江省人民政府参事室 | S | 50 | 行政办公区 | 四周为道路及居民等 | 人群 |  |
| 黑龙江省药品监督管理局 | SW | 25 | 行政办公区 | 四周为道路及居民等 | 人群 |  |

续表4.4-1 环境保护目标调查表

| 龙门大厦 | W | 170 | 行政办公区 | 四周为道路及居民等 | 人群 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨铁路职工单身公寓 | S | 130 | 居住区 | 四周为道路及居民等 | 居民 |  |
| 颐园府邸居民 | W | 30 |  | 四周为道路及居民等 |  |  |
| 民益街小区居民 | SW | 143 |  | 四周为道路及居民等 |  |  |

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

施工内容主要包括楼内屋面装饰及设备（活性炭吸附装置、排气筒、污水一体化设备、实验设备等）的安装。施工期间对环境的影响主要是装修废气、废水、施工噪声及建筑垃圾等。

### 5.1.1施工期大气影响分析

施工期废气主要为装修废气，目前我国市场上的上千种装饰材料中，化学建材占的比重相当大，油漆、乳胶漆、喷塑剂、黏合剂、墙纸、屋顶石膏板等，一般都含有对人体有害的物质。这些物质一般是甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃、铅和铅的化合物、吗啉等。装饰建材中的有机化合物在不同的室温下挥发为气体，对室内空气造成污染。轻者可以引起慢性中毒，重者就会影响人体的造血机能、呼吸系统、神经系统、免疫系统。严重超标时，还会引起鼻炎、咽喉炎、喉咙痉挛、肺炎、肺水肿等。在室内有害物质中，甲醛所造成的污染应引起足够重视，它是导致人类鼻咽癌的“元凶”。因此，需采取系列有效措施，包括选用绿色材料及绿色施工，降低装修废气对人体及周围环境的影响。

### 5.1.2施工期水环境影响分析

本项目施工期施工人员生活污水排入市政排水管网，对周围地表水体影响小。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

（1）噪声源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工器械噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如运输车辆、电锯、电锤、发电机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。

在施工机械中，噪声值最高可达100dB（A），主要施工机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB（A），一般不会超过10dB（A）。项目施工各阶段的噪声源在工程分析中已有详尽阐述。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，下面主要考虑噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。

（2）噪声值计算

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），

Adiv=20lg（r/ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB(A)，在此取值为0；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB（A），

Aatm=α(r－ro)/100；

Aexc——附加A声级衰减量dB（A），Aexc=5lg(r/ro)。

施工场地噪声预测结果见表5.1-2。

表5.1-2 距声源不同距离预测出的噪声值  单位：dB（A）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式发电机、空压机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 运输车 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| 角磨机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 木工电锯、电锤 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |

从表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的情况出现在距声源35m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内。施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响是较大的。

（3）施工噪声影响防治措施

上述计算结果表明，施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围环境的影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响。

①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工时间：施工单位应严格遵守环境噪声污染防治有关管理规定，合理安排好施工时间，夜间不施工。

③施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

采取上述措施后可以降低或消除施工期噪声的影响。

### 5.1.4施工期固体废物影响分析

施工现场产生的建筑垃圾应随时外运，及时利用和清理，降低对周围环境影响。

施工期的生活垃圾量很少，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目采取集中收集的方式，由市政环卫部门统一处置，可以消除其影响。

### 5.1.5生态环境影响评价

本项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号，其生态环境以城市生态环境为主要特征。根据现场勘查，由于人为活动频繁，已不存在原生植被，目前本项目已规划为医疗卫生用地。区域内无大型野生动物及古大珍稀植物。

在施工过程中，应加强管理，规范施工机械行走路线以及破坏建设场地周围原有植被，控制施工期的噪声污染，以减轻对周围生态环境的影响。对施工车辆运输路线进行优化设计，尽量选择远离保护区的路线，行驶至保护区附近时注意控制车速，减少鸣笛，减少对动物的干扰。通过采取以上措施，能够最大限度减少施工期对周围生态环境的影响。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1营运期大气环境影响分析

#### 5.2.1.1废气影响分析

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算，由估算模式计算结果可知，本项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax＜1%。因此，本项目大气环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价。

#### 5.2.1.2非正常工况废气影响分析

本项目非正常工况主要为未及时更换活性炭，导致活性炭吸附饱和，有机、无机废气的吸附效率下降至0%；则非正常工况下，废气源强见下表。

表5.1-3 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(μg/m3) | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间 /h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 未及时更换活性炭，导致活性炭吸附饱和，有机废气的吸附效率下降至0% | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.0008 | 1 | 2 | 及时维修，加强维护 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.001 | 0.00005 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硝酸雾（以NOx计） | 0.02 | 0.0009 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 盐酸雾 | 0.006 | 0.0003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氢氟酸 | 0.0005 | 0.00003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 0.05 | 0.002 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氨气 | 0.001 | 0.00006 | 1 | 2 |  |
| 2 | DA002 | 未及时更换活性炭，导致活性炭吸附饱和，有机废气的吸附效率下降至0% | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.0008 | 1 | 2 | 及时维修，加强维护 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.001 | 0.00005 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硝酸雾（以NOx计） | 0.02 | 0.0009 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 盐酸雾 | 0.006 | 0.0003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氢氟酸 | 0.0005 | 0.00003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 0.05 | 0.002 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氨气 | 0.001 | 0.00006 | 1 | 2 |  |
| 3 | DA003 | 未及时更换活性炭，导致活性炭吸附饱和，有机废气的吸附效率下降至0% | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.0008 | 1 | 2 | 及时维修，加强维护 |
|  |  |  | 甲醇 | 0.001 | 0.00005 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硝酸雾（以NOx计） | 0.02 | 0.0009 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 盐酸雾 | 0.006 | 0.0003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氢氟酸 | 0.0005 | 0.00003 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 0.05 | 0.002 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 氨气 | 0.001 | 0.00006 | 1 | 2 |  |

#### 5.2.1.3大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的一般性要求，本项目大气评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价，厂界外污染物短期贡献浓度值未超过环境质量短期浓度标准值，项目不设置大气环境防护距离。

#### 5.2.1.4大气环境影响分析

1、可能产生含病原微生物的气溶胶的影响分析

在实验室中检测感染性疾病患者的标本或是处理携带病原微生物的标本时，许多操作过程可产生微生物气溶胶，如达到一定浓度并随空气扩散而污染实验室环境，当工作人员吸入污染空气，便会引起实验室相关感染。从事病原微生物检测的实验室人员，尤其是接触高致病性经呼吸道传染途径的病毒，发生实验室感染的风险会增高。

通过对3921例实验室相关感染的分析结果显示，已知原因的实验室感染只占全部感染的18%，高达82%的实验室感染均原因不明。有文献报道实验室感染中>65%的感染是由微生物气溶胶引起的。多数研究认为，不明原因感染主要是由实验室内病原微生物形成的感染性气溶胶在空气扩散，工作人员吸入污染空气而感染发病引起的。研究发现，在生物安全柜内及其操作窗口外10cm 以内的范围、负压罩内和实验室排风口中央位置释放的气溶胶，在实验室其他地方均未检测到；但是在实验室其他地方释放的气溶胶，却能在实验室内不同的区域检测到。由此可见，在生物安全柜外一旦发生溢洒或泄漏，所产生的微生物气溶胶可扩散到实验室其他地方而导致整个实验室被污染。

本项目微生物实验室内设置生物安全柜，所有涉及病原微生物、可能产生病原微生物气溶胶的操作均在生物安全柜中进行。生物安全柜相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内实现"侧进上排"，杜绝实验过程产生的气溶胶从操作窗口外逸。生物安全柜排风系统的排风通过一段独立的排风管道后汇入实验室主排风管道。

实验室排风系统设置高效过滤器。过滤器在生物医学领域主要用于滤除空气中的细菌和病毒等有机体，因而，可以预防和控制细菌和病毒等有机体造成的相关疾病的传染传播。高效过滤器对粒径 0.5μm 以上的气溶胶去除效率达 99.99%，实验室排风经过高效过滤器的过滤后，排气中的病原微生物可被彻底除去，少量挥发性有机废气得到过滤净化，排风经专用的排风管道排出，排风口高于屋顶 2m，符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）中7.3.2 条相关要求。

以上排气净化措施是国际上生物安全实验室通用的生物性废气净化装置，在国外八十年代初开始使用，至今尚无病毒扩散事故的记录，我国自八十年代中期引进，迄今亦未出现对环境造成影响的事故。因此，本项目实施后，不会对周围环境空气产生明显不良影响。

2、化学试剂影响分析

实验过程中，乙醇使用浓度为 75%乙醇溶液对实验人员皮肤和实验用品表面进行消毒，同时，它还在实验过程作为有机试剂使用。乙醇溶液具有较强的挥发性，但是实验过程中使用的量和使用频次非常有限，不会对周围环境空气产生不利影响。冰乙酸、盐酸、硫酸等实验试剂在实验过程使用的量和使用频次非常有限，且挥发量很小，为间歇性排放，每次排放时间很短，对周围环境空气影响较小。

理化实验室废气经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放。废气中硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求（速率严格50%），氨气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值；未被收集的理化实验室无机废气和挥发性有机废气无组织排放，厂界无组织硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂界无组织氨气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建厂界标准。

3、污水处理站恶臭影响分析

本项目污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放，加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运等措施，恶臭无组织排放后对周边环境空气影响较小。污水处理站周边 H2S、NH3、臭气浓度无组织排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 中“污水处理间周边大气污染物允许浓度标准”。

综上所述，项目采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，项目废气对外界环境影响很小，大气环境影响可接受。

### 5.2.2 地表水环境影响分析

#### 5.2.2.1污水产生及排放情况

本项目废水主要包括生活污水和实验室废水。

1、生活污水

生活污水主要污染物为 COD、BOD5、氨氮、SS等。

2、实验室废水

实验室废水主要包括实验人员理化实验室及微生物实验室废水。理化实验室废水：多数实验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、硫酸等酸性物质，这些物质不仅对排水管有腐蚀作用，而且与金属反应生成氢气，浓度高的废液与水接触能产生放热反应，与氧化性的盐类物质接触可发生爆炸。另外，由于废水中的pH值发生变化，也会引起和促成其它化学物质的变化。本项目对酸碱废水采用中和方法处理，用NaOH或酸作为中和剂，投加到废水中搅拌达到中和目的，使废水中pH值达到6-9。中和预处理后的废水进入污水处理间进一步处理。理化实验过程产生的少量废液（含重金属废液及其第一次清洗水、有机溶剂废液、废酸碱以及含酸、碱的初期洗涤水等）和含氰废水属于固体废物中的危废，排放周期不定，经分类收集后用密封容器储存，定期送往有资质单位进行处置。

微生物实验室废水：微生物实验室的废水主要产生于实验结束后的清洗冲刷过程，实验室配有高压蒸汽灭菌器，对有感染性的器具先进行灭菌消毒，后进行洗刷，高压蒸汽灭菌，不仅可杀死一般的细菌、真菌等微生物，对芽孢、孢子也有杀灭效果，是最可靠、应用最普遍的物理灭菌法，因此废水不具有传染性。

本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江。

#### 5.2.2.2污水处理工艺

本项目污水主要污染物为 SS、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、总氮、总磷等，理化实验室废水占比较多，属于无机废水，根据污水水量及水质，建议采用“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”工艺。

疾控中心污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后纳入污水管网，排入太平、文昌污水处理厂统一处理。污水处理采用“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”工艺，处理规模为10t/d。污水中其他悬浮物和水在沉淀池中通过絮凝剂的作用实现分离。最后进入消毒系统，采用次氯酸钠消毒，除去微生物、细菌、病毒。污泥定期消毒、脱水后外运。参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，污水处理工程宜采用重力流排放，采取防腐、防渗漏、防冻等措施，构筑物宜加盖密闭。污水处理工程位于室内，有效地防腐、防冻，按照要求做好防渗工程，满足规范要求，故污水处理工程设置在一层合理，事故储罐位于污水处理间内，便于收集事故废水。

#### 5.2.2.3依托太平、文昌污水处理厂可行性分析

本项目属于太平、文昌污水处理厂截污范围，太平、文昌污水处理厂目前正常运行，处理能力为70万t/d，采用“格栅+A2/O+曝气生物滤池+消毒”工艺进行处理，设计进水水质指标为，COD380mg/L，BOD5180mg/L，SS280mg/L，氨氮38mg/L，总磷5mg/L，总氮45mg/L，处理的废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准后排放至松花江；目前污水处理厂收水量约57.5万t/d。本项目废水产生量较小，废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排至市政排水管网，满足污水处理厂纳管标准，从水质角度，依托是可行的。本工程排放的废水水质、水量、收水范围均满足太平、文昌污水处理厂的要求，故本项目废水排入太平、文昌污水处理厂是可行的。

综上所述，从地表水环境角度而言，项目的建设是可行的。

#### 5.2.2.4非正常状况下地表水影响分析

本项目污水处理系统配有报警系统，一旦出现任何异常，废水排放阀将自动关闭，系统自动停止运行，防止未达标的废水外排，废水不会直接排入市政管网；本项目产生的污水事故状态下排放将对太平、文昌污水处理厂产生影响，在污水处理站发生事故不能正常运行时，应立即停止实验，事故废水暂存至事故储罐内，并应立即进行检修，尽快恢复运行，杜绝污水事故排放。因此，不会对地表水造成影响。

表5.2-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 实验室废水、生活污水 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、 总磷、总余氯、粪大肠菌群数 | 污水处理站 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 污水处理站 | 化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒） | DW001 | 是☑ 否□ | ☑企业总排 □雨水总排 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |

表5.2-5废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 |  | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 污水总排口 | pH(无量纲) | / | / | / |
|  |  |  | COD | 174 | 0.0008 | 0.18 |
|  |  |  | BOD5 | 91 | 0.0005 | 0.1 |
|  |  |  | 氨氮 | 15 | 0.0001 | 0.02 |
|  |  |  | 总氮 | 9.5 | 0.00003 | 0.01 |
|  |  |  | 总磷 | 1.99 | 0.000005 | 0.0012 |
|  |  |  | SS | 56.7 | 0.0003 | 0.06 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 （个/L） | 3556 | 1.7×107 | 3.8×109 |
|  |  |  | 总余氯 | 0.57 | 0.000003 | 0.0006 |
| 全场排放口合计 |  |  | pH(无量纲) |  |  | / |
|  |  |  | COD |  |  | 0.18 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 0.1 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 0.02 |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 0.01 |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 0.0012 |
|  |  |  | SS |  |  | 0.06 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 （个/L） |  |  | 3.8×109 |
|  |  |  | 总余氯 |  |  | 0.0006 |

表5.2-6 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 126.6327747 | 45.758686 | 0.1005732 | 市政管网 | 间断排放，流量稳定 | / | 太平、文昌污水处理厂 | pH | 6~9无量纲 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5（8） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 1000L/个 |

### 5.2.3运营期地下水环境影响分析与评价

1、地下水的污染途径

地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，有机污染物可以通过生物作用降解，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。无机物在自然界不能降解，在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中。废水中的主要有机污染物在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中，在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染取决于包气带以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

本项目具有如下特点：

（1）项目建成投产后，实验室废水产生量很小，进入污水处理站处理。

（2）实验室内产生的少量实验废液，实验室废液用专用容器桶进行收集，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。因此，本项目液态危险废物采用专业暂存设施在危险废物贮存库内暂存，且危险废物贮存库采用重点防渗措施，故采取以上措施后，不会产生废液意外渗漏对地下水水质可能造成影响的情况。

2、正常状况下环境影响分析

对地下水的污染主要是由于污水处理设施中污水发生渗漏时污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。危险废物贮存库、污水处理间等达到相应防渗要求，同时建设单位应加强污水处理设施的日常运营管理，及时发现其渗漏现象并采取相关措施，加强防护，杜绝可能污染地下水的途径。本项目对危险废物贮存库、污水处理间、实验室等采取了分区防渗措施，因此从污染途径、污染物种类以及对应措施分析可知，项目正常情况下不会对区域地下水环境产生明显不利影响。

3、非正常状况下环境影响分析

（1）预测情景

本项目化粪池、格栅池、污水一体化处理设备、危险废物贮存库渗漏均会对地下水产生影响，主要为防渗膜破裂等非正常状况下造成污水渗漏，结合项目的特点，本项目格栅池如渗漏对地下水影响最大，因此，预测格栅池防渗膜破裂等非正常状况对地下水的影响。

（2）预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致。预测层位为地下水的潜水含水层。

（3）预测时段

选取可能产生地下水污染的关键时段，预测时段设定为发生污水泄漏后的100天、1000天、反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。

（4）预测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。本项目不涉及重金属、持久性有机污染物，因此仅在其他类别中选取标准指数最大的因子作为预测因子。

表 5.2-7 废水污染特征因子源强表

| 废水名称 | 污染物 | 浓度（mg/L） | 标准值（mg/L） | 标准指数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废水 | COD | 435 | 15 | 29 | 其他污染物 |
|  | 氨氮 | 37 | 0.5 | 74 | 其他污染物 |
|  | BOD5 | 227 | / | / | 其他污染物 |
|  | 总氮 | 9.5 | / | / | 其他污染物 |
|  | 总磷 | 1.99 | / | / | 其他污染物 |
|  | SS | 227 | / | / | 其他污染物 |

综上，本项目预测因子选取 COD 和氨氮。

氨氮评价标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准（氨氮≤0.5mg/L），COD在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无标准，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定可参照国家（行业、地方）相关标准的水质标准值（如GB3838、GB5749等）进行评价。《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体“地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”，对应《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体“主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等”。故本项目COD评价标准均参照《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体标准限值（COD≤15mg/L）。

（5）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”预测模型，公式如下。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余差数函数。

模式中参数的确定：

水流速度（u）：根据达西定律u=含水层渗透系数×地下水水力坡度，本项目所在区域含水层的渗透系数（K）取25m/d，水力坡度I= 2‰，则u=0.005m/d；有效孔隙度（n）：根据经验值选取，0.2。弥散系数：根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，本项目参考《海岸工程》第17卷第3期-地下水弥散系数的测定中表5-2-5弥散系数参考表，取DL=0.2m2/d。

（6）预测结果

COD、氨氮污染物的泄漏情况见下表。

表5-2-8 地下预测结果

| COD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100天 |  | 1000天 |  |
| 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| 0 | 435 | 0 | 435 |
| 5 | 202.5677 | 5 | 377.2308 |
| 10 | 57.15746 | 10 | 307.3763 |
| 13 | 20.75724 | 30 | 84.56202 |
| 14 | 14.17046 | 46 | 16.51357 |
| 15 | 9.45928 | 47 | 14.63338 |
| 30 | 0.001355285 | 50 | 10.04551 |
| 50 | 2.387422E-12 | 100 | 0.0008643133 |
| 53 | 2.464695E-14 | 172 | 2.464695E-14 |
| 54 | 0 | 173 | 0 |
| 105 | 0 | 1000 | 0 |

根据上表可知，本项目发生泄漏情况下，COD：100d，在下游14m处达到标准值，影响范围为53m；1000d，在下游47m处达到标准值，影响范围为172m。COD执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体标准限值（COD≤15mg/L）。在此范围内无地下水保护目标。故非正常工况下，污水渗漏不会对地下水流向下游居民地下饮用水造成影响。项目建设对区域地下水环境影响较小。

表5-2-9 地下预测结果

| 氨氮 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100天 |  | 1000天 |  |
| 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| 0 | 37 | 0 | 37 |
| 5 | 18.24935 | 5 | 33.98475 |
| 10 | 5.149321 | 10 | 27.69156 |
| 15 | 0.8521874 | 20 | 16.03258 |
| 16 | 0.5561409 | 30 | 7.6182 |
| 17 | 0.3547598 | 54 | 0.530881 |
| 40 | 1.677262E-08 | 55 | 0.4619562 |
| 50 | 2.150831E-13 | 100 | 7.786606E-05 |
| 53 | 2.220446E-15 | 172 | 2.220446E-15 |
| 54 | 0 | 173 | 0 |
| 100 | 0 | 1000 | 0 |

根据上表可知，本项目发生泄漏情况下，氨氮：100d，在下游17m处达到标准值，影响范围为53m；1000d，在下游55m处达到标准值，影响范围为173m。氨氮执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准（氨氮≤0.5mg/L）。在此范围内无地下水保护目标。故非正常工况下，污水渗漏不会对地下水流向下游居民地下饮用水造成影响。项目建设对区域地下水环境影响较小。

图5-2-1 100天COD预测结果图

图5-2-2 1000天COD预测结果图

图5-2-3 100天氨氮预测结果图

图5-2-4 1000天氨氮预测结果图

反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点：考虑污染物泄漏出厂界外，对厂界外的影响时间作为节点，本项目污水处理站格栅池距离厂界约3m，污染物达到厂区边界计算结果见下表。

表5-2-10 地下水预测计算结果

| COD |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 3m | 距离 | 3m |
| X（d） | C（mg/L） | X（d） | C（mg/L） |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0.0009611032 | 1 | 8.737302E-05 |
| 2 | 0.3637588 | 2 | 0.03306898 |
| 3 | 2.818323 | 3 | 0.2562112 |
| 4 | 8.087552 | 4 | 0.7352321 |
| 5 | 15.48172 | 5 | 1.407429 |
| 10 | 61.02431 | 6 | 2.192707 |

图5-2-5 COD到达厂界预测结果图

图5-2-6 氨氮到达厂界预测结果图

综上，本项目发生泄漏情况下， COD到达厂界时出现超标时间点为5d，氨氮到达厂界时出现超标时间点为4d。

综上，在项目建设和运行过程中，对污水处置装置和管线采取有效的防渗措施，生产运行采取有效的管理和监控措施，可以最大程度的避免对地下水的影响。

### 5.2.4 声环境质量影响分析

#### 5.2.4.1预测源强

本项目噪声主要来源于厂内的空调风机、风机、水泵、污水处理设备等噪声。噪声源强见下表。

表5.2-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 声功率级/dB(A) |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 污水处理间 | 水泵 | 80 | 设备外1m | 建筑物隔声、基础减振 | 15 | 12 | 1.0 | 2 | 80 | 连续 | 20 | 54 | 1 |
|  | 水泵 | 80 |  |  | 16 | 11 | 1.2 | 5 | 68 | 连续 | 20 | 42 | 1 |
|  | 一体化设备 | 75 |  |  | 15 | 13 | 0.5 | 2 | 75 | 连续 | 20 | 49 | 1 |
| 水泵房 | 水泵 | 80 |  |  | 14 | 10 | 1.0 | 3 | 74 | 连续 | 20 | 48 | 1 |
|  | 水泵 | 80 |  |  | 12 | 12 | 1.5 | 2 | 80 | 连续 | 20 | 54 | 1 |
|  | 水泵 | 80 |  |  | 13 | 13 | 1.0 | 3 | 74 | 连续 | 20 | 48 | 1 |
| 污水处理间 | 风机 | 75 |  |  | 15 | 16 | 1.0 | 3 | 69 | 连续 | 20 | 43 | 1 |

表5.2-12工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 实验室风机 | 42 | 0 | 13 | 75 | 基础减振 | 连续 |
| 2 | 实验室风机 | 43 | 1 | 13 | 75 | 基础减振 | 连续 |
| 3 | 实验室风机 | 45 | 4 | 13 | 75 | 基础减振 | 连续 |
| 4 | 空调风机 | 15 | 0 | 10 | 75 | 基础减振 | 连续 |
| 5 | 空调风机 | 15 | 0 | 6 | 75 | 基础减振 | 连续 |
| 6 | 空调风机 | 15 | 0 | 3 | 75 | 基础减振 | 连续 |
| 7 | 空调风机 | 50 | 1 | 3 | 75 | 基础减振 | 连续 |
| 8 | 空调风机 | 48 | 3 | 6 | 75 | 基础减振 | 连续 |
| 9 | 空调风机 | 47 | 5 | 9 | 75 | 基础减振 | 连续 |
| 10 | 空调风机 | 45 | 7 | 11 | 75 | 基础减振 | 连续 |
| 11 | 空调风机 | 50 | 9 | 13 | 75 | 基础减振 | 连续 |

注：以总平面布置图中的西南侧厂界点为坐标系（0，0，0）原点

#### 5.2.4.2 噪声衰减预测模式

选择《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的声级计算模型，具体模式如下：

（1）由建设项目自身声源在预测点产生的声级计算公式：

式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

（2）预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级计算公式：

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB。

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

（3）室内声源等效室外声源功率级计算

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：L2pi（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

（4）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

（5）拟建工程声源对预测点产生的贡献值计算

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

#### 5.2.4.3 噪声预测结果

噪声预测结果见下表。

表5.2-13 噪声预测结果表  单位：dB（A）

| 预测方位 | 时段 | 现状值 | 贡献值 | 预测值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界 | 昼间 | / | 51 | 51 | 60 | 达标 |
| 南侧厂界 | 昼间 | / | 49 | 49 | 60 | 达标 |
| 西侧厂界 | 昼间 | / | 53 | 53 | 60 | 达标 |
| 北侧厂界 | 昼间 | / | 52 | 52 | 70 | 达标 |
| 颐园街23号院居民楼1层 | 昼间 | 56 | 44 | 56 | 60 | 达标 |
| 颐园街23号院居民楼3层 | 昼间 | 54 | 44 | 54 | 60 | 达标 |
| 颐园街23号院居民楼5层 | 昼间 | 52 | 44 | 52 | 60 | 达标 |
| 市第十七中学 | 昼间 | 54 | 38 | 54 | 60 | 达标 |
| 黑龙江省药品监督管理局 | 昼间 | 53 | 42 | 53 | 60 | 达标 |
| 黑龙江省人民政府参议室 | 昼间 | 54 | 41 | 54 | 60 | 达标 |
| 黑龙江省教育厅信访接待室 | 昼间 | 55 | 39 | 55 | 60 | 达标 |

图5.2-7 噪声预测图

由以上数据可知，项目运营期东、南、西侧厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准，北侧厂界昼间噪声预测值满足4类标准，敏感目标昼间噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 5.2.5 固体废物环境影响分析

#### 5.2.5.1 固体废物产生和处置情况

本项目产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物、生活垃圾。一般固体废物主要为废包装物（包括装有药品、原辅料等的废纸盒（不与药品、原辅料直接接触），危险废物主要为医疗废物（废培养基、废一次性用品、废样品、废实验用药包装物、废弃过滤器）、实验室废液、实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、污水处理站污泥、废紫外灯管，生活垃圾包括职工生活垃圾。

生活垃圾集中收集后由市政部门统一处理；废包装物主要为装有药品、原辅料等的废纸盒（不与药品、原辅料直接接触），集中收集后外售。微生物实验室废物采用“单独分类收集+灭菌器消毒灭活+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；理化实验室废物采用“单独分类收集+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；废过滤器由专业公司进行更换，经高压灭菌器高温高压灭活处理后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处理；实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、废紫外灯管更换后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理；污水处理站污泥消毒、脱水后交由有资质的单位处理，清掏前需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的医疗机构污泥控制标准。

#### 5.2.5.2 生活垃圾

生活垃圾主要成分为废瓶、废纸等。生活垃圾的堆放、清运过程若管理不当，会滋生蚊蝇，破坏周围的卫生环境，进而会影响人群健康。本项目生活垃圾每日由环卫部门定时清理出场。

#### 5.2.5.3 一般固废影响分析

本项目运营过程中产生的废包装物主要为装有药品、原辅料等的废纸盒（不与药品、原辅料直接接触），为一般固废，经收集后全部外售。

综上可知，本项目分类收集、回收、处置固体废物的措施安全有效，去向明确。经上述“资源化、减量化、无害化” 处置后，无固体废物外排，对环境的危害性大大减少。

#### 5.2.5.4 危险废物影响分析

（1）医疗废物

本项目实验过程中产生的废培养基、废样品（主要是血样和体液样本）、废一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品），属于“HW01 医疗废物”中的“感染性废物（废物代码：841-001-01）”，废实验用药包装物属于“HW01 医疗废物”中的和“药物性废物（废物代码：841-005-01）”，感染性废物都要先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

（2）废弃过滤器

微生物实验室废弃过滤器含有病原微生物，属于“HW01 医疗废物”中的“感染性废物（废物代码：841-001-01）”。感染性废物都要先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

（3）实验室废液

理化实验室实验时将产生一定量的废液，属于危险废物（HW49，废物代码900-047-49：研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物）。实验室废液用专用容器桶进行收集，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。

（4）实验室废活性炭

项目理化实验室废气处理装置运行过程中会产生废活性炭，项目设有3套活性炭装置，由于本项目使用的有机试剂很少，活性炭使用周期较长，每半年更换一次。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于“HW49其他废物”中的“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，废物代码：900-039-49，废活性炭收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

（5）污水处理站废活性炭

污水处理站产生的恶臭气体采用活性炭吸附，活性炭的更换周期为1次/季度，根据《国家危险废物名录》（2025年版），污水处理站产生的废活性炭为危险废物（HW49-900-041-49），废活性炭收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

（6）污水处理站污泥

污水处理站污泥应按照危险废物处理，污泥先用泵抽入污泥浓缩罐，在污泥浓缩罐内投加石灰粉进行消毒后通过叠螺污泥脱水机脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置。

（7）废紫外灯管

实验室过程中将产生废紫外灯管，属于“HW29 含汞废物”中的“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥（废物代码：900-023-29）”。分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物的贮存场所的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见下表。

表 5.2-14 项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 储存场所 | 危险废物名称 | 危废类别 | 危废代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存方式 | 最大贮 存量 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物贮存库 | 废培养基、废样 品（主要是血样 和体液样本）、废一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量 器、漏斗等实验 室用品） | HW01 | 841-001-01 | 危险废物贮存库 | 5m2 | 专用容 器 | 0.0015t | 2d |
| 2 |  | 废实验用药包装物 | HW01 | 841-005-01 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 废弃过滤器 | HW01 | 841-001-01 |  |  |  | 0.0002t | 2d |
| 4 |  | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 |  |  |  | 0.002t | 2d |
| 5 |  | 实验室废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  |  | 0.03t | 7d |
| 6 |  | 污水处理站废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  | 0.02t |  |
| 7 |  | 废紫外灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  |  | 0.001t |  |
| 8 | 污泥浓缩罐 | 污泥 | HW49 | 772-006-49 | 污水 处理 间 | 2m2 | 污水处理间 | 2t | 7d |

本项目危险废物贮存库位于理化实验室南侧，建筑面积5m2，贮存能力可满足要求。危险废物贮存库的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的6.1 一般规定和6.2贮存库环境管理要求执行。在采取以上措施后，可大大降低对地下水、土壤造成的影响。

（8）危险废物运输过程的环境影响分析

危险废物在转运过程中如遇恶劣天气、驾驶人员操作不当或运输车辆行驶部件、装卸系统、安全附件、储运容器的安全性能不好均会造成危险废物的泄漏，对沿线居民和环境质量造成影响。项目危险废物产生地点在各装置区，产生地点距离危险废物暂存点距离较近，危险废物均用密封箱包装，正常情况下，运输过程中不存在散落和泄漏。医疗废物运送车辆应满足《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）的要求，运输工作由有危险废物运输资质的单位承担，运输车采用专门设计用于运输医疗废物具有冷藏功能的专用车；要求严格按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）的有关规定进行配置，车厢具有高强度，高整体密闭性。抗腐蚀，易冲洗；车厢内配备紫外杀菌灯等消毒设备。此外，在运输车上须配备橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、急救药箱、灭火器、紧急应变手册等工具。在载运过程中，采取专车专用方式，禁止将医疗废物与旅客或是其它类型货物、垃圾在同一车上运载。

运输车辆管理方面，必须备有车辆里程登记表，车辆驾驶人员每日要做里程登记，并且定期进行车辆维修维护检修，确保车辆安全行驶。车上配备肩背式消毒器械和手提式消毒液喷雾器，事故时就地进行消毒。建立事故应急系统，出现重大事故时，在最短时间内控制现场。车辆在通过河流、桥梁、隧道时应严格执行《汽车危险货物运输规范》及《道路危险货物运输管理规定》的有关规定，并提前报相关管理部门批准。

在运输路线选择方面，严格按照当地公安部门与交通管理部门规定的行驶路线和行驶时段行驶，尽量避开人口密集区、医院、学校等环境敏感点。综上所述，建设项目固体废物处置符合国家技术政策，固体废物全部分类妥善处置，实现零排放，可避免固体废物排放对环境的二次污染。

（9）委托利用或者处置的环境影响分析

本项目感染性废物都要先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。其他危险废物分类收集，采用专用容器贮存，定期交由有资质的单位处置。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求：产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物进行短暂贮存，根据危险废物类别，与相应资质单位签订委托处置协议，并按《危险废物转移管理办法》填写转移单，由资质单位对类别危险废物进行收集、转移和处置。

项目完成后产生的固体废物将严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关规定进行严格管理和处置，危险固废委托有相应资质的单位安全处置，并严格按照《危险废物转移管理办法》完成各项法定手续，避免产生二次污染。

综上所述，本项目产生的危险废物均得到有效处置，对周围环境影响较小。

### 5.2.6环境风险分析

#### 5.2.6.1环境风险影响分析

1.危险化学品、危险废物泄漏风险事故影响分析

本项目不设置危险化学品库，实验室涉及的化学品存放在实验室内。项目涉及化学品均根据需要采购，一般情况下储存量很小，远远低于临界量，并且设置专人看管，配置明显标识，试验人员配备各类防护工具，将可能出现的中毒风险事故发生概率降至最低。如发生泄漏，实验人员将泄漏源转移至收集桶中，泄漏至地面的化学品使用吸污袋及抹布吸附后转移至危险化学品收集桶中，交由有资质单位处置。

危险废物的环境风险来源于医疗垃圾、实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、废过滤器、废紫外灯管等危险废物的收集、贮存、运输过程。医疗废物分类收集、预处理等过程中被医疗废物刺伤、擦伤时细菌侵入皮肤；在运送、暂时贮存过程发生流失、泄漏、扩散和意外事故时，将对周边环境和人群的健康产生影响。危险废物统一暂存在设置专门的危险废物贮存库内，同时配备灭火器、沙土、防护手套等安全防火措施，并制定安全应急预案，进一步降低风险事故影响。如发生液体危险废物泄漏，实验人员将未泄漏完全的医疗废物转移至新的医疗废物包装袋内，用吸污袋及抹布吸附泄漏的医疗废物，使用过的吸污袋及抹布装至医疗废物包装袋内作为医疗废物一同交由有资质单位处理。

2.污水处理站泄漏风险事故影响分析

本项目污水经自建污水处理站处理。运营过程中，如果管线发生堵塞、破裂或管线连接处发生破损，污水处理站防渗膜破裂，均会造成污水外泄，污染项目区域环境。

3.危险化学品爆炸和火灾风险分析

国内学者李志红统计了2001~2013年间全国高等院校、科研院所、医疗机构、企业实验室发生的典型事故，统计结果显示，实验室安全事故的主要类型有火灾、爆炸和其他事故等。

风险事故发生的原因主要如下：

1）因违反操作规程或误操作引发的事故最多，占事故总起数的27%；

2）设备老化其次，占事故总数的15%；

3）故障或缺陷，占事故总数的14%；

4）线路老化或短路，占事故总数的12%。

火灾发生原因有：

①点燃的酒精灯碰翻或酒精喷灯使用不当。

②可燃物质如酒精等因接触火焰或处在较高温度下着火燃烧。

③化学反应引起的燃烧或爆炸。

爆炸发生原因有：

①仪器装置错误，在加热过程中形成密闭系统，或操作大意，冷水流入灼热的容器。

②气体通路发生堵塞故障。

③在密闭容器里加热易挥发的有机试剂。

④减压试验时使用薄壁玻璃容器，或造成压力突变。

为预防和减少实验室安全事故的对策，实验室应当建立健全安全管理制度，如“危险化学品安全管理办法”、“岗位安全责任制度”、“特种仪器设备使用、维修及保养管理规定”、“压力气瓶安全使用管理规定”、“剧毒品管理办法”和“危险化学品废弃物处理规定”等；加大实验室建设和投入力度，完善实验室建筑的功能设计、保证安全设施的投入，消防设施要符合防火、防爆的要求；加强实验室安全教育；重视和加强化学实验室废弃物的处理。

4.生物安全风险分析

A、病毒风险分析

病原微生物实验室涉及常见病毒包括甲肝、乙肝对热的抵抗力较强，在60℃的环境中，经过1小时仍然不能将它完全杀死。

根据病毒的上述稳定性质，当实验室使用的病毒发生意外泄漏时，病毒在没有生物活体或人工培养基条件下，如果条件适当，在短期内仍具有感染力，可感染周围人群致病。如果病毒活体存在于动、植物活体中或人工培养基中，当发生未完全灭活病毒进入外环境的意外泄漏事故时，病毒存活的时间会大大延长，具有的感染性也会增强，且感染时间也会延长，相应地环境风险更为严重。

B、细菌风险分析

病原微生物实验室涉及常见细菌包括革兰氏阴性、阳性菌。各种细菌生存性很强且均能侵入人体。克雷伯氏菌属短粗，无鞭毛，有荚膜，菌体大小（0.3-1.5）μm×（0.6-6.0）μm，单个、成双或短链状排列，兼性厌氧，营养要求不高，在固体培养基上形成特征性的粘液状菌落。存在于土壤、水、谷物等自然界以及人或动物的呼吸道。当肌体免疫力降低时，能引起多种感染。金黄色葡萄球菌是人类化脓感染中最常见的病原菌，可引起局部化脓感染，也可引起肺炎、伪膜性肠炎、心包炎等，甚至败血症、脓毒症等全身感染。金黄色葡萄球菌营养要求不高，在普通培养基上生长良好，需氧或兼性厌氧，最适生长温度37℃，最适生长pH 7.4。

实验室大肠杆菌如果未经灭活流出实验室，则可能造成以上感染。在适宜条件下，大肠杆菌能在水体中较长时间存活，因此流行发生的几率高于病毒，特别是如果进入地表水中，则会扩大疾病流行范围。在常规操作中，病原微生物实验室已对微生物的使用和后处理制定了完备的操作要求，对操作人员实行严格保护措施，并且各种含微生物的污染物经高温高压和酸碱处理后，已消灭了微生物活性，确保流出实验室的微生物已经灭活，对水环境、大气环境和工作人员影响均较小。因此，在操作要求下使用微生物，病原微生物对实验室人员和周围环境产生不利影响的风险较小。

表 5.2-15 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 哈铁疾控中心建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （黑龙江）省 | （哈尔滨）市 | （南岗）区 | （×）县 | （×）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 126.6325976 | 纬度 | 45.758548 |  |
| 主要危险物质及分布 | 危险化学品分布于实验室；危险废物分布于危险废物贮存库 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 危险化学品、危险废物泄漏风险事故；污水处理间废水泄漏风险事故； 生物安全风险 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）制定环境风险应急预案。（2）制定安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和实施，确保包装完好。 |  |  |  |  |

#### 5.2.6.2应急计划

（1）人员组织方面

在人员组织方面，对危险废物管理进行详细的人员分配，并任命具体负责的组长、副组长和组员；

对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；

在对所有参与危险废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保所产生的固废在任一环节都能责任到人，确保不出现意外。

（2）物料、器材配备方面

①贮存一定量的消毒药剂和可移动空气消毒器，以备应急时使用；

②贮存个人的防护用品，以备应急时使用；

③制订污水处理间运行、危险废物和危险化学品收集事故应急预案；

④建立应急管理、报警体系；

⑤制订环境风险预案（包括污水、危险废物和危险化学品应急预案，紧急安全预案，临近居住区防范措施等）。

本次评价根据危险事故分析制定应急预案，重大事故应急预案应在安全管理中具体化和进一步完善。

#### 5.2.6.3环境风险评价结论

本项目在危险化学品储存、危险废物的储运、污水处理间运行和微生物实验室实验过程中，均具有一定的潜在风险。在严格落实环评报告书中提出的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，该项目环境风险处于可接受水平，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。

### 5.2.7人群健康影响评价

实验室人员在实验操作过程中，有可能被带病原体、细菌和病毒的实验器皿等刺破皮肤，呼吸道吸入带病原体气溶胶也可能对实验人员的健康造成影响。

造成以上影响的原因和途径主要有：

（1）皮肤破损：带有病原体的血液接触到实验人员的小伤口、溃疡、擦伤等破损皮肤，将会造成机体感染。

（2）穿刺：由于实验器皿对皮肤的意外损伤，使带有病毒的血液进入皮下或循环系统，造成感染。

（3）粘膜：由于试管未封闭、离心意外等造成的样本飞溅，使带有病原体的样本与口腔、鼻腔粘膜或眼结膜等接触，造成感染。

（4）吸入含病原体的气溶胶：操作不当或事故，从而引起气溶胶的溢出、飞溅等。

（5）管理和设备因素：未根据实验室等级配备生物安全柜和个人防护设备；实验室人员缺乏生物安全知识、未接受相关法规制度培训，未实行准入制度；职业防护不到位；消毒隔离制度落实不到位；消毒及一次性使用用品管理不规范；实验人员健康管理不到位，每年未定期体检并且对可能接触的生物接受免疫以预防感染；无菌操作不规范；消毒设备、生物安全柜未定期维护与检测，对各通风设备未保洁及时更换。实验室应严格按照《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）中的相关规定进行设计建设，并根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《人间传染的病原微生物名录》《WHO实验室生物安全手册》等文件要求制定一系列生物安全实验室管理程序文件，包括实验室的使用程序、试剂管理程序、实验室消毒灭菌制度、实验室的清洁制度、实验室操作人员资格审查、健康监护、个人防护及实验室意外事故紧急程序等，实验室必须进行国家卫生部的资格认证后才能运营。通过以上措施后，对实验人员的人群健康影响很小。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 施工期污染防治措施

施工期污染以装修废气、施工生活污水、机械噪声、建筑垃圾等固体废物为主，施工期应采取相应的防治措施，防止项目施工时造成环境污染。

### 6.1.1 施工期水环境保护措施分析

本项目施工期生活污水主要污染物为 COD、BOD5、氨氮、SS 等，施工期施工人员的生活污水排入市政污水管网，施工期生活污水防治措施可行。

### 6.1.2 施工期环境空气保护措施分析

（1）施工车辆汽车尾气污染防治对策与措施

对于燃油类的施工机械设备车辆在选用上选择环保型、废气达标的机械设备及车辆，加强施工车辆的管理，注意车辆保养，定时检修，保证车辆尾气达标排放。

（2）装修废气污染防治对策与措施

选用绿色材料及绿色施工，降低装修废气对人体及周围环境的影响。

### 6.1.3 施工期声环境污染防治措施分析

为了减少项目施工期噪声对周边敏感点声环境的影响，环评要求施工单位必须采

取以下噪声控制措施：

（1）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；高噪声设备加装隔声罩使用。

（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；禁止夜间（22：00~6：00）施工。

（3）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏或机械非正常工况时的振动而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。

在通过上述治理及控制措施后，本项目的各类机械、设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，场界声级基本上满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，建设单位应尽可能加快施工进度、缩短工期，随着工程的开发完全，该污染因素将消失，声环境即可恢复至现状水平。

### 6.1.4 施工期固废污染防治措施分析

施工期固废主要是施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾，建筑垃圾有废建材、废钢材、包装袋等。对于建筑垃圾，首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对废砖、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运指定渣场倾倒；生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门处理。

## 6.2 营运期污染防治措施分析

### 6.2.1 废水污染防治措施分析

#### 6.2.1.1废水分类处理

本项目废水包括生活污水和实验室废水（理化实验室、微生物实验室废水）。微生物实验室的废水主要产生于实验结束后的清洗冲刷过程，实验室配有高压蒸汽灭菌器，对有感染性的器具先进行灭菌消毒，后进行洗刷，高压蒸汽灭菌，不仅可杀死一般的细菌、真菌等微生物，对芽孢、孢子也有杀灭效果，是最可靠、应用最普遍的物理灭菌法，保证废水不具有传染性。含重金属废液及其第一次清洗水、有机溶剂废液、废酸碱以及含酸、碱的初期洗涤水等和含氰废水属于固体废物中的危废，排放周期不定，经分类收集后用密封容器储存，定期委托有危废资质单位处理。

本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准后经 DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入松花江。

#### 6.2.1.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

（1）工艺流程

本项目生活污水排入市政排水管网；实验室废水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准后与生活污水混合，经 DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入松花江。

实验室废水经污水处理站处理后，COD 的去除效率达 60%，BOD5去除效率为60%，SS 的去除效率为75%，NH3-N去除效率达60%，消毒接触时间应大于1h，消毒效果明显，可见，该工艺在技术上是可行、可靠的。污水处理工艺采用次氯酸钠消毒，企业应定期监测总余氯指标，一旦发现超标，立即进行检修。本项目污水处理站出水能够满足标准要求。参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表 A.2 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，本项目采用的废水处理技术为可行技术，因此项目拟建污水处理站从水质处理要求上是可行的。

表 6.2-1 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表

| 污水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 可行技术 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水 | 粪大肠菌群数、肠道致病 菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、 五日生化需氧量、动植物 油、石油类、阴离子表面 活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯 | 排入城镇污水处理厂 | 一级处理/一级强化处理+ 消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 | 化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒） |

（4）消毒工艺比选

项目污水消毒是项目污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。参照《医院污水处理技术指南》（环发［2003］197 号），医院污水处理站出水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ 射线）等等。各种消毒方法的综合比较见下表。

表 6.2-2 常用消毒方法比较一览表

| 消毒方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟，操作简单，投量准确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 |
| 次氯酸钠NaClO | 无毒，运行、管理无危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的pH值升高。 | 与Cl2杀菌效果相同。 |
| 二氧化氯ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响。 | ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 | 较Cl2杀菌效果相同。 |
| 臭氧O3 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物资；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

通过比选评价认为，臭氧发生器、紫外线消毒一次性投资大且运行管理复杂；投加漂粉精、消毒液、漂白粉运行费用太昂贵；投加液氯技术成熟、效果好，但其危险性大，易泄漏，一次性投资也并不比二氧化氯发生器低，还易与有机物生成三氯甲烷等有毒物质，操作管理要求高。二氧化氯制备只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。次氯酸钠消毒具有无毒，运行、管理无危险性等优点，且次氯酸钠消毒运营经济、技术先进。因此，本项目采用次氯酸钠消毒。

次氯酸钠溶液是一种非天然存在的强氧化剂，它的杀菌效果同氯气相当，属于高效、广谱安全的强力杀菌、杀病毒药剂，对细菌，病毒，真菌和芽孢均有较强的杀灭能力，且对人类 MNO、肝病毒素及其他病毒亦有较强的灭活作用，同时有很强的漂白性，因而应用范围及其广泛。

综上所述：本项目采用的污水处理工艺合理可行，根据现状污水水质的检测结果，实验废水经污水处理间处理后各项指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准的要求。

#### 6.2.1.3 非正常污水排放措施

本项目产生的污水事故状态下排放将对太平、文昌污水处理厂产生影响，在污水处理间发生事故不能正常运行时，应立即停止实验，事故废水暂存至污水处理间的事故储罐内，并应立即进行检修，尽快恢复运行，杜绝污水事故排放。为了非正常情况下有效避免事故排水对纳污水体的影响，要求建设一个容积至少为0.4m3的事故贮水池，事故贮水池做防渗处理，在污水处理系统检修或出现故障时存放废水，检修正常后将事故储罐存水引入污水处理系统处理达到要求后排放。

### 6.2.2地下水污染防治措施分析

#### 6.2.2.1源头控制

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

#### 6.2.2.2分区防控

（1）防渗分区及保护措施

本项目已建成，厂区防渗情况如下：

表 6.2-3 地下水污染防治分区说明表

| 序号 | 建筑物 | 分区防渗 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物贮存库 | 重点防渗区 |
| 2 | 污水处理间 | 重点防渗区 |
| 3 | 理化实验室、微生物实验室 | 一般防渗区 |
| 4 | 疾控中心办公区、库房及其他区域和道路 | 简单防渗区 |

分区防渗布置详见下图：

微生物实验楼

理化实验楼

污水处理间

危废库

图 6.2-1 厂区分区防渗图

具体防渗措施及要求如下：

1）重点防渗区

危险废物贮存库、污水处理间为重点防渗区，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中 6.1一般规定和6.2贮存库环境管理要求执行；防渗技术要求达到等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

- 一般防渗区

一般防渗区包括理化实验室、微生物实验室。地面基础防渗，防渗技术要求达到等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

3）简单防渗区

疾控中心的办公区、库房及其他区域和道路为简单防渗区，应做一般地面硬化。

#### 6.2.2.3地下水跟踪监测井

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境监测与管理要求，在建设项目场地下游设置1 口地下水监测井。

表 6.2-4 地下水跟踪监测一览表

| 井用途 | 位置 | 坐标 | 层位 | 井结构 | 井深 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跟踪监测井 | 厂区内地下水流向下游 | E 126.952418，̊N45.538237° | 浅层地下水 | 单管单层监测井 | 15m | 1次/年 | COD、氨氮 |

监测井

图6.2-2 地下水跟踪监测布点图

#### 6.2.2.4应急响应

企业应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。由于污水泄漏事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实地下水跟踪监测职责。如果在跟踪监测的过程中，发现地下水跟踪监测井的水质监测数据发生明显劣化，则说明本项目废水处理设施发生了泄漏，建设单位应组织开展检查工作，确定泄漏事故发生节点，同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确泄漏事故的范围和程度。当发生污染事故时，应采取如下污染治理措施。

（1）事故发生后，迅速成立由当地生态环境局牵头，公安、交通、消防、安全等部门参与的协调领导小组，启动应急预案，组织有关技术人员赴现场勘查、分析情况、开展监测，制定解决消除污染方案。

（2）制定应急监测方案，确定对所受污染地段的下游水井进行加密监测，密切关注污染动向，及时向协调领导小组通报监测结果，作为应急处理决策的直接支持。

（3）划定污染可能波及的范围，在划定圈内的用水户在井中取水的，要求立即停止使用，严禁人畜饮用，对附近群众用水采取集中供应，防止水污染中毒。

（4）发生地下水污染事故时，应设置截流沟、防渗障等，尽可能阻止污染向下游扩散。受污染的地下水可以采取抽出处理等方式净化

### 6.2.3 废气污染防治措施分析

#### 6.2.3.1微生物实验室废气

（1）微生物实验室安全措施

微生物气溶胶引发实验室工作人员感染主要包括以下 3 个过程：(1）操作过程产生病原微生物气溶胶；(2）病原微生物气溶胶在实验室扩散；(3）工作人员暴露和吸入病原微生物气溶胶。因此，要减少工作人员感染风险，必须从以上 3个环节出发，制定相应的安全措施。

改进操作技术，避免或减少产生微生物气溶胶：规范工作人员的操作流程，避免错误操作，如处理携带高风险病原微生物的血液样本时，真空采血管应在离心后静置 30 min，随后在生物安全柜中开盖。对于任何有可能产生细颗粒气溶胶的操作步骤（如血清分离、细菌接种等），原则上标本处理应在生物安全柜内进行。

选择合适的检测仪器，以自动化封闭检测系统替代开放式、人工操作系统。改进传统的操作方法，如使用冷接种环沾取菌液，避免灼烧引起飞溅，依靠菌液重力从移液管中移取液体，避免吹吸操作等。

在实验室中，有多种措施可以有效防止气溶胶的扩散，例如围场操作、屏障隔开、有效拦截、定向气流、空气消毒等，综合利用这些措施可以获得良好的防护效果。如围场操作是在生物安全柜内进行高风险操作，生物安全柜可以把操作中产生的气溶胶局限在安全柜台内，避免人的暴露。同时，实验室本身也属于“围场”，作为第 2 道防线，起到“双重保护”作用。定向气流可以保证实验室内部空气由清洁区向污染区流动。根据《生物安全实验室建筑技术规范》，实验室应有合适的送风和排风系统，通过上送风和下排风的设计，保证每小时换气 6~8次，确保没有逆流，减少工作人员暴露的机会。

①送风系统

新风经初效、中效、高效过滤器共三级过滤系统进入实验室内，初效过滤器位于新风采集处，过滤效率不低于 50%，中效过滤器位于空调机组送风机组末端，过滤效率不低于 70%，高效过滤器位于房间送风口处，过滤效率不低于 99.99%。

②排风系统

可能含有病原微生物的气溶胶主要来源于生物安全柜，本项目实验室内均配备生物安全柜，实验中能产生微生物气溶胶或出现溅出的操作均在生物安全柜内进行。生物安全柜的实验操作平台相对实验室内环境处于负压状态，生物安全柜能有效保持安全设计的定向气流和气流速度，气流在生物安全柜内实现“侧进上排”，正常情况下实验过程中的气溶胶不会从操作窗口外逸。生物安全柜设有独立的排风机，实验人员直接从主实验室内启动生物安全柜排风系统，其排风通过一段独立的排风管道后汇入实验室主排风管道排出。启动实验室排风系统时，先启动排风、后启动送风；关停时，先关闭生物安全柜等安全隔离装置，再关闭实验室送风，后关闭实验室排风。实验室的通风系统中，在进风和排风总管处安装气密性调节阀门，在必要时可完成完全关闭，并进行室内消毒。

③过滤材料

本项目实验室排风系统设置高效空气过滤器，高效过滤器设在生物安全柜的排风口内，对大于 0.5μm 大气尘的去除效率不低于 99.99%；过滤器采用无纺布、玻璃纤维做滤料，能够有效过滤粒径 0.5μm 的尘埃。通过高效过滤装置确保实验室排放废气不含病原微生物，达到实验室运行的生物安全和环境安全要求。

④室外管道排风

室外排风口位于实验室楼顶，设置在主导风向的下风向，高于屋顶 2 米以上（高度 15m），并安装有零压风帽，不受自然风向及风量影响，并配防虫网。此外，采取合适的消毒措施，如含氯消毒液、75%乙醇溶液、紫外线、空气消毒机等都是防止气溶胶扩散非常有效的安全措施，特别在暴露高致病性微生物气溶胶风险时，加强这些措施尤为重要。

降低工作人员暴露风险：微生物气溶胶对实验室工作人员的危害程度取决于微生物本身的毒力、气溶胶的浓度、气溶胶粒子大小以及当时实验室内的微小气候条件。一般来说，微生物气溶胶颗粒越多，粒径越小，实验室的环境越适合微生物生存，引起实验室感染的可能性就越大。实验室工作人员应加强个人防护，降低暴露风险。检验科应以二级生物安全实验室的防护措施为基准，同时，规范防护设备的正确穿戴，严格执行手卫生，最大程度避免工作人员暴露。

（2）措施可行性

防止本项目微生物实验室排放废气对环境空气及周边敏感目标造成威胁，主要是通过保证高效过滤器处理效果实现的。

高效过滤器对粒径 0.5μm 以上的气溶胶去除效率达 99.99%，本项目生物安全柜排气经生物安全柜内置高效过滤器过滤，经过生物安全柜排风管道后汇入实验室排风管道内，最后通过疾控中心屋顶排气口排放。实验室内送风口、排风口高效过滤器后设置微压差自动报警系统，保证在各部分过滤器失效之前报警，提醒工作人员及时更换；按照规定定期更换过滤器，保证其在良好的运行状态下工作，确保实验室外排的废气中不含病原微生物。

以上排气净化措施是国际上生物安全实验室通用的生物性废气净化装置，在国外八十年代初开始使用，至今尚无病毒扩散事故的记录，我国自八十年代中期引进，迄今亦未出现对环境造成影响的事故。

实验室运行过程中对高效过滤器运行效果监控，保证其在失效以前报警，提醒工作人员及时更换。因此高效过滤器过滤材料的更换是根据实际使用情况，空气状况，通过运行效果监测结果来决定其更换的频次。为正确处理废弃过滤器，保证消毒灭菌效果，建议采用以下步骤进行处理：

①联系维护厂家，由维护厂家现场更换空气过滤器。

②更换下的空气过滤器当场放入有生物安全危险标识的废物袋。

③放入本项目高压蒸汽灭菌器，121℃，30 分钟。

④待灭菌完毕，高压锅自动停止工作，待压力表降至 0Mpa，温度降至 60℃以下时，打开锅盖，取出灭菌后的空气过滤器。

⑤灭菌后的空气过滤器，按医疗废物统一处理。

工程实例

根据《河口县疾病预防控制中心建设项目竣工环境保护验收意见》，该项目建设内容主要为新建一幢3层疾病预防控制中心综合用房。项目配备有医生办公室、气象质谱室、原子吸收室、原子荧光室、ICP-MS 室、仪器室、卫生间、天平室、样品消化处理室、化学分析实验室、血清室、HIV抗体检测室、卫生微生物+百级洁净实

验室(包含霉菌接种室、霉菌培养室、食品微生物检测化验室、饮用水微生物检测化验室、百级洁净室)、鼠疫强毒实验室、病原微生物实验室、生化实验室、分子生物实验室等，实验内容与本项目类似，具有可比性。该项目对微生物实验室废气经过生物安全柜排风管道后汇入实验室排风管道内，在排风管道排放前再经过高效过滤器进行过滤处理后排放，目前环保措施正常运行，说明微生物实验室废气经高效过滤器过滤后排放的污染防治措施是可行的。由以上验收意见可见，只要严格按照相关规范设计施工，认真落实本报告提出的大气污染防治措施，本项目实施后，不会对周围环境空气产生明显不良影响。

#### 6.2.3.2理化实验室废气

理化实验使用试剂时产生少量的挥发气体，试剂使用量少，产生的挥发性气体和无机废气极少，因此，理化实验废气的浓度较低。本项目理化实验室废气属于低浓度、小风量、常温状态，选用活性炭吸附法作为废气的处理措施。

吸附法是利用吸附剂（如活性炭、活性炭纤维、分子筛等）对废气中各组分选择性吸附的特点，将气态污染物富集到吸附剂上后再进行后续处理的方法，适用于低浓度有机废气的净化。

活性炭吸附原理：吸附剂中最有代表性的为活性炭。活性炭以其高比表面、较强的吸附能力以及低廉的成本而成为目前应用吸附法控制恶臭气体污染常用的吸附剂。活性炭按形状可分为粉末状、颗粒状、蜂窝状、活性炭纤维。粉末状活性炭的更换不方便；颗粒状活性炭适用于中小风量低浓度的废气；活性炭纤维具有较规则的微孔结构，因而吸附容量大，而且容易脱附，可使用于大风量低浓度的废气。本项目选择颗粒活性炭作为吸附材料。

活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入箱体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此，当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经活性炭吸附装置后，进入设备排风系统，净化气体高空达标排放。

活性炭吸附装置的特点有：

①吸附效率高，吸附容量大，适用面广

②维护方便，无技术要求

③比表面积大，良好的选择性吸附

④活性炭具有来源广泛价格低廉等特点

⑤吸附效率高，能力强。

⑥操作简易、安全

项目配置 3套一级活性炭吸附装置，由于项目实验室有机废气量极少，活性炭箱一般半年进行一次更换。理化实验室废气经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放，未被收集的废气无组织排放。

通过以上措施后，废气中硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求（速率严格50%），氨气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值；未被收集的理化实验室无机废气和挥发性有机废气无组织排放，厂界无组织硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂界无组织氨气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建厂界标准。

#### 6.2.3.3污水处理站恶臭

本项目污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放，加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运。通过以上措施后，根据现状污染物检测结果，污水处理站周边 H2S、NH3、臭气浓度无组 织排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 中“污水处理间周边大气污染物允许浓度标准”限值要求。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），恶臭气体的可行技术包括产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，本项目污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放。污水站废气治理技术可行。

#### 6.2.3.4排气筒高度设置合理性分析

依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.4新污染源的排气筒一般不应低于15m；7.1排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出200m半径范围的建筑5m以上”本项目理化实验室排气筒高度为15m，周围200m范围建筑最高为颐园府邸16层约45m高住宅楼，本项目排气筒高度低于周围200m范围建筑5m，因此排放速率严格50%执行。

### 6.2.4 固体废物污染防治措施分析

#### 6.2.4.1固体废物的收集

1、生活垃圾

疾控中心楼内设置生活垃圾箱，生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运处理。

2、一般固废

废包装物主要为装有药品、原辅料等的废纸盒（不与药品、原辅料直接接触），集中收集后外售。

3、危险废物

项目拟设危险废物贮存库，位于理化实验室南侧，面积约5m2。

（1）医疗废物：按照废物种类不同收集置于相应包装或容器内，并贴有警示标识，感染性废物都要先进行消毒、灭活等预处理后，暂存于危险废物贮存库，保持常温干燥，由相关有资质单位上门转运，储存时间不超过48h。

（2）实验室废液：按照黑龙江省《实验室危险废物污染防治技术指南》（DB23/T3588-2023）的相关规定，按照废物种类不同收集置于相应密闭包装或容器内，并贴有警示标识，暂存于危险废物贮存库，保持常温干燥，由相关有资质单位上门转运，储存时间不超过48h。贮存环境应保持通风良好、安全可控，不得有散逸、渗出、污染地面或散发恶臭等情形；实验室废液应贮存在专用的符合安全生产要求及环境保护要求的容器内，如不锈钢桶、塑料桶和玻璃瓶；按安全评估的结果及要求，分类混合和贮存，避免危险废液任意混合；贮存容器应保持良好情况，如有严重生锈、损毁或泄漏应立即更换；贮存应有专人负责，定期检查。

（3）废过滤器、实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、废紫外灯管：废过滤器由专业公司进行更换，经高压灭菌器高温高压灭活处理后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处理；实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、废紫外灯管更换后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理。

（4）污水处理站污泥：污泥浓缩罐位于污水处理站内，容积2m3，最大储量为2t。污泥通过投加石灰的方式进行消毒，石灰投量约为15g/L污泥，使pH为11~12（无量纲），搅拌均匀接触30~60min，机械脱水后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准后，交由有资质单位处理。

#### 6.2.4.2固体废物暂存设施及管理要求

1、一般固体废物

生活垃圾临时堆放场所应做好防渗、防风防雨等要求，在夏季，采取相应的防臭除臭措施。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭。

2、医疗废物

根据国家对医疗废物的处理处置的有关规范及要求，提出以下污染防治措施：

（1）医疗废物的收集和贮存

①分类收集

医疗废物的收集是否完善彻底、是否分类是医疗废物处理处置的关键。根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。收集容器应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。药物性废物及化学性废物不能混合收集。

② 贮存

本项目医疗废物暂时贮存在危险废物贮存库，分类存放。危险废物贮存库需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的 6.1 一般规定和6.2贮存库环境管理要求进行设计、建造和管理：贮存库应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；贮存设施应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存库贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

容器和包装物污染控制要求：①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

本评价建议医疗废物集中收集至专用危险废物贮存库，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

（2）医疗废物的交接

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

（3）医疗废物的运输

医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至危险废物贮存库。运送工具使用后应当在疾控中心内指定的地点及时消毒和清洁。运送车辆每次卸载完毕后应使用 0.5%过氧乙酸喷洒。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）及修改单的规定。

医废装车后必须检查车辆密闭完好，确保不会发生洒落后上路，以避免垃圾产生二次污染。危险废物贮存库的医疗垃圾交由专用医疗垃圾密封车运送至有资质医废处理单位安全处置。

（4）危废转移联单制度

危险废物转运严格执行危险废物转移联单制度。疾控中心应当对其医疗废物、其它危废分类收集并进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存 3 年。市环保部门对医疗废物转移计划进行审批，转移计划批准后，日常医疗废物可采用简化的《危险废物转移联单》。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由中心医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处理单位时，处理厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实，准确后签收。

（5）事故应急措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

- 危险废物

污水处理站运行过程有污泥产生，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），污泥应按照危险废物处理。污泥消毒后进行脱水处理，污泥脱水采用叠螺污泥脱水机，脱水污泥含水率应小于70%，并暂存于污泥浓缩罐，交由有危险废物处理资质的单位处理。污泥浓缩罐密闭，及时清运，清掏前应进行检测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。污泥产生单位和处置单位应当签订协议，明确双方在污泥收集、运输、处置、费用承担等方面的权利、义务和违约责任，并报当地卫生健康、生态环境行政主管部门备案。同时按照要求建立污泥处置台账，登记内容应包括污泥的重量、交接时间、最终去向、经办人签名及双方盖章等项目，登记资料应保存3年以上。

废过滤器由专业公司进行更换，经高压灭菌器高温高压灭活处理后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处理；实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、废紫外灯管更换后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理。实验室废液分类收集于相应容器内，交由有资质的单位处理。根据黑龙江省《实验室危险废物污染防治技术指南》（DB23/T3588-2023），实验室产生的危险废物需遵循以下要求：

（1）源头分类

在实验室危险废物产生环节，危险废物按照其物理属性、相容性进行源头分类。源头分类的实验室危险废物与其盛装容器和包装物材质相容。固态、半固态废物装入容器或包装物内。液态废物装入容器内。挥发的液体，存放在通风良好处。

（2）收集和贮存

①收集

将实验室危险废物收集于满足相应材质、规格、强度和密闭等要求的容器和包装物中，实验室危险废物与容器和包装物材质相容。

实验室危险废物的收集符合 HJ2025 中关于危险废物的收集、运转规定。

②容器和包装物

承装实验室危险废物的容器和包装物的材质、污染控制等符合GB18597的规定。容器和包装物上粘贴符合HJ1276中危险废物标签的规定。

③贮存

实验室危险废物贮存设施的选址、污染控制、贮存过程污染控制、污染物排放控制、环境监测符合GB18597和HJ2025的规定。

贮存库采取防风、防雨、防晒、防流失、防扬散、防渗、防漏等污染防治措施或具有相应功能的装置，与其他区域进行隔离。及时清运贮存库危险废物。

贮存的实验室危险废物，与水易反应的存放于干冷处，与空气易反应的采取隔绝空气措施，与光易变化、可变成过氧化物的存放在深色瓶中并盖紧瓶盖，避免阳光照射。

（3）转移和运输

①转移

转移实验室危险废物的，通过国家信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，法律法规另有规定的除外。

②运输

实验室危险废物的运输，符合HJ2025的规定。委托运输符合危险货物运输管理规定。

（4）利用/处置

委托收集/利用/处置实验室危险废物的，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定收集、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任，及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

综上所述，医疗废物、危险废物暂存按规定收集、贮存，由有资质的单位定期清运进行无害化处理；生活垃圾及时清运由市政部门统一处理，不得随意排放。本项目固体废物处置率达到100%。

### 6.2.5噪声污染防治措施分析

拟建项目运营期噪声主要有水泵、风机等设备噪声。为了保护项目疾控中心职工及周围居民不受拟建项目噪声的影响，上述噪声污染源应采取有效的隔声、消声、减振措施。具体为：

（1）设备噪声

①设备选型方面，在满足功能要求的前提下，水泵、风机等设备选用装配质量好、低噪声设备。

②设备合理布局，污水一体化设备、水泵等高噪声设施布置在建筑物内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

③风机基础减振。

④为避免疾控中心内水泵的振动和噪声对周围环境造成影响，在进行水泵机组的安装设计时应采取如下隔振及消声措施：选用优质低转速、低噪声、高效率、低能源的水泵；水泵机组底座下设置橡胶隔振器、金属弹簧隔振器或弹性衬垫材料；保证吸水口淹没深度和吸水管连接的严格密封，防止水流带入空气引起气蚀噪声及水泵振动；水泵的吸水管道上和出水管上装设软性连接装置，如可曲挠橡胶接头、不锈钢或铜材质的波纹管、水锤消声器；水泵安装设计，应保证装置的气蚀余量大于水泵的允许气蚀余量；备用水泵应采用和工作水泵相同的隔振消声措施。对于水泵的电动机的减振安装方法，有砂箱基础、橡胶或软木等弹性材料隔振垫、橡胶剪切减振器、弹簧减振器等几种。安装时，减振垫的材质和厚度必须按设计规定选用。各类减振器均需按设计选用的型号定货。现场安装时，各地脚螺栓和底座安装槽必须预埋。

⑤加强设备维护，使其处于良好运转状态。

（2）项目内部交通噪声

①加强对疾控中心出入车辆的管理，在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，疾控中心内严禁鸣喇叭。疾控中心内设置减速带，并限制车辆行驶速度在20km/h以下。

②应合理设置疾控中心进出通道，降低车辆拥挤程度；对于疾控中心进出车辆带来的交通噪声，应重视管理，完善车辆管理制度，合理规划疾控中心内的车流、物流方向，保持疾控中心内车流畅通，禁止疾控中心内车辆随意停放，尤其不得在人行道上行驶或停放。

③保证疾控中心内道路平整，优化路面质量，避免车辆在行驶中产生意外噪声。

通过采取上述措施后各噪声源对声环境影响轻微，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1 类、4类标准，不会对周边环境及敏感点的正常生活产生影响。本项目所采用的噪声污染防治措施在国内外已普遍应用，技术上成熟可靠。

### 6.2.6环境风险防范措施

#### 6.2.6.1污水处理设施风险防范措施

1、事故情况下的处理措施

污水处理设备出现事故，无法正常处理废水，禁止外排废水，直到查清事故原因，完全排除后方可正常运行，切不可任意排放未经处理的废水。

（1）污水处理系统出现故障，不能正常运行，污水不能达标排放。评价建议项目应对污水处理系统必须进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；发生废水事故性排放时，立即通知各用水部门，采取停止或减少用水的措施，以达到减少废水排放量的目的；一旦发生故障，立即关闭排水阀门停止设备运行，并报告管理部门联系设备厂家，及时对出现故障的污水处理系统进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。

（2）污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。项目设置事故储罐。

2、污水处理站的设计要求

项目污水处理设施地面、墙面以及地面与墙面接缝处使用防渗性能好的材料；项目内污水管道均采用防渗性能好的高密度聚乙烯双壁波纹管做管网，严格管理废水排放，确保处理效果；加强污水处理设施的管理与维护，在处理站内设有必要的计量、安全及报警等装置，能够尽可能得避免实验废水事故的发生。

- 管理措施。

参照《医院污水处理工程技术规范》中的规定，项目污水处理站应从管理上规避风险。运行管理要求如下：

①项目污水处理设备的日常维护应纳入正常的设备维护管理工作。应根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。

②项目设置事故应急储罐，在污水处理站因故需减少污水处理量或停止运转时，以保证有时间和空间对设备进行检修，并投加应急消毒剂进行紧急消毒。由于紧急事故造成停止运行时，应立即报告当地环保部门。

③电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程；应按消防部门要求设置消防器材。

④提高污水处理站对突发卫生事件的防范能力，设立应急的配套设施或预留应急改造的空间，具备应急改造的条件。对于项目污水处理站的密闭系统，应配置监测、报警装置。必须备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。

⑤建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。

#### 6.2.6.2化学试剂实验室风险防范措施

①实验室制定安全操作管理规程，每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查，努力确保化学试剂不发生泄漏及火灾爆炸。

②加强对实验室操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭。

③存在化学试剂的科室应远离明火，最大限度地杜绝火灾爆炸现象的发生。

④结合化学试剂的理化性质，严格控制存在化学试剂的科室的室内温度，当室内温度较高时，应尽量减少使用或不用易挥发的化学试剂。

⑤加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等。易燃、易爆危险品存放地点严禁烟火，分类存放，经常检查，防止因变质、分解造成自燃和爆炸事故。遇水易发生爆炸、燃烧的化学物品，不准放置在潮湿或者易积水、漏水的地点。受阳光照射容易引爆的危险品，要存放在阴凉地点；易燃易爆危险品搬运过程要轻拿轻放，防止震动、撞击、重压、倾倒和摩擦。有毒化学品存放场所应阴凉、通风、干燥，不得与其相抵触的物品混放混运。减少危险化学品储存量， 专人管理，严格执行领料制度。

⑥危险品存放地点严禁闲人进入，保管人员工作结束离开前要进行安全检查。一旦发现缺损或丢失时，要立即向主管领导报告，并同时报院保卫部门。院领导每年检查一次管理及制度执行情况。

⑦各使用部门领取危险化学品必须指定专人负责，领取人要当面点清品种和数量，并在领取凭证签收，做到需要多少领多少，不准过多领取。若有剩余必须由使用科室主管人员负责上交，用过的容器、器皿、废溶液等要妥善处理，严禁乱扔乱放。

#### 6.2.6.3危险废物泄漏风险防范措施

1、泄漏防范

发生危险废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的危险废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生危险废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被危险废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

2、人员安全防护

危险废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：

掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的危险废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握危险废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；掌握在危险废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被危险废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施。

3、危险废物运输安全防范措施

本项目医疗废物仍然按照危险废物收集与处置进行管理，由有资质单位进行收集、运输与处置，因此有资质单位在运输危险废物过程中必须严格遵守危险废物运输的相关规定：

a.从事危险废物收集的工作人员必须是专职人员（包括司机），且具有高度的责任心，经过专业培训、考核合格后方能上岗；

b.从事危险废物运输的车辆执行双人工作制，一名为专职司机，另一名位专业的危险废物收集工作人员；

c.收集、运输人员要注意个人防护，上班时要着工作服、手套、胶鞋等防护用品，工作完毕后立即脱下，将工作服、手套装在密封袋中送洗衣房消毒、洗涤；

胶鞋在现场随车进行喷淋消毒，返回后放入消毒池进行表面化学消毒；

d.收集运输和办理交接手续时，小心装卸，防止损伤原包装和伤及自身皮肤；

e.运输过程如果发生医疗废物泄漏事故，应有紧急救援队伍排险，确保被遗

撒的医疗废物不会继续在外环境中扩散。

#### 6.2.6.4微生物实验室致病微生物的传播风险防范措施

1、实验室环境管理规定

实验室必须按照《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》（原国家环境保护总局令第32号）的有关规定和国家环境保护法律、行政法规和规章有关危险废物管理的其他要求，妥善收集、贮存和处置其实验活动产生的危险废物，防止环境污染。

2、实验室有害微生物灭活措施

实验室有害微生物灭活可以采用以下措施：

①压力蒸汽消毒，121℃，保持30min；

②干燥空气烘箱消毒（干烤消毒），140℃，保持2～3h。

③最常用的化学消毒剂是含氯消毒剂（次氯酸钠，含有效氯2000～5000mg/L）、75%乙醇，保持10～30min。

3、有害微生物泄漏控制

在日常操作中，除对产生的各种含有害微生物的废物进行高温高压处理外，为保护操作人员和避免有害微生物流出实验室，造成或者可能造成严重环境污染或者生态破坏，应采取以下措施：

①P2 级实验室、缓冲间为负压区，相邻房间的压力梯度为 20Pa。P2级实验室由缓冲间与普通环境隔开。实验人员在缓冲间更衣后进出P2级实验室；

②为防止将致病病原体、微生物带出P2级实验室，实验室内设置高压消毒设备，实验室废弃物在实验室内部消毒；未经消毒的物品不得从实验室拿出。实验室发生泄漏或者扩散，造成或者可能造成严重环境污染或者生态破坏的，应当立即采取应急措施，通报可能受到危害的单位和居民，并向当地生态环境管理部门和有关部门报告，接受调查处理，并及时从以下几个方面采取控制：

①无关人员立即撤离受污染地区；

②立即对接触污染物的人员进行眼与皮肤的消毒，如发现感染者立即就医。

③确定泄漏的有害微生物的性质；

④封锁污染地区，切断传播途径；

⑤封锁发生泄漏的现场，禁止无关人员进入，将现场可能感染人员隔离，避免更大范围的污染。如有害微生物已进入下水管道，对可能被污染的污水管道采取紧急措施，停止排放污水，对管道内污水进行消毒，确认无危险后再行排放。如有害微生物可能扩散到空气中，则根据其传播特性和危险程度，选择适当方法在可能传播范围内进行空气消毒；

⑥收集所有的泄漏物和受污染的物品；

⑦受污染的锋利物应使用刷子与盘子或其它合适的工具收集，绝对不可用手捡拾，泄漏物与一次性的受污染物品应该放置在合适的废弃物袋或容器中；

⑧事故现场的消毒：对现场进行严格消毒，可针对不同的病毒选择相应的消毒方法，如使用大量的消毒液或采用紫外消毒，确保完全灭活病毒；消毒污染地区，用有吸收作用的布来擦。此布在消毒过程中不应反复使用，消毒工作应从污染最轻地区往最重地区进行，第一阶段都应更换吸收布；

⑨参加清理工作的人员应有充足的防护衣物；

⑩消毒任何用过的工具。

综上所述，项目环境风险等级为简单分析，环境风险较小，通过加强安全管理，员工应急培训，切实降低事故发生率。一旦发生事故，必须采取有效的事故应急措施，控制污染物排放量，缩短污染持续时间，减轻事故的环境影响。项目环境风险可防控。

#### 6.2.6.5应急预案

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度的减少环境污染及安全隐患，建设单位需编制突发环境事件应急预案，其内容包含了预防、自救、疏散路线等内容。预案较为全面。环境风险应急预案内容详见下表。

表 6.2-5 环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 生产区、邻近区 |
| 3 | 应急组织 | 环境风险事故救援小组 |
| 4 | 环境事件分级及应急响 应程序 | 一般环境风险事故一、二、三级，应急响应程序四级 |
| 5 | 应急救援保障 | 救援设备、抢险堵源器材、抢救人员用医药品 |
| 6 | 报警、通讯联络方式 | 电话、手机、扩音呼叫 |
| 7 | 应急环境监测及事故后 评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、 参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏 措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清 除现场崩塌物、泄漏物，降低危害，相应的设施器材配 备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急控制方案、撤离组织 计划、医疗救护与公众健 康 | 事故现场：事故处理人员应急控制计划制定、现场及邻 近装置人员撤离组织计划及救护，受事故影响的邻近区 域人员及公众对应急方案的制定、撤离组织计划及救护 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措 施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

根据企业生产过程中可能发生事故情况，确定相应的预案级别，制定相应的事故应急预案。并通过演习使职工掌握在发生不同的事故时分别采取相应的应急措施。加强应急预案的内部保障（人力、物资、设施、维护等）和外部保障（相关职能部门）工作，落实各职能部门的联系方式、沟通渠道，做到发生事故后“知道找谁、如何联系、怎样报告”。

#### 6.2.6.6环境风险评价结论

通过上述分析可见，实验室有完备的各项管理规章制度、实验操作程序及污染防治措施及各项事故应急处理措施，在本项目建成投入运行后将严格落实各项管理规章制度、实验操作程序及污染防治措施及各项事故应急处理措施。评价认为，从环境保护角度本项目的环境风险水平可以接受。事故风险要以预防为主，以自我救援和社会救援相结合的形式展开，企业须做好日常的风险排查工作，发生风险事故时，按照应急预案有序高效应对，将风险事故造成的人员损伤和环境污染减少到最小。

### 6.2.7人群健康防护措施

（1）增强实验人员的防护意识和防护行为：为了最大限度的减少危害，实验人员应主动从多方面了解关于操作的病毒、细菌等相关知识，了解其传播方式，使自己知道采取什么样的防护措施。疾控中心应高度重视，定期加强教育，让实验人员意识到自我防护的重要性，自觉养成良好的习惯。

（2）规范操作程序：各类医疗废物必须分类放置、及时消毒。特别注意对感染性医疗废物的处理。严格防止感染或致病因子外泄而污染环境。要严格规章制度，养成良好的工作习惯。防止各种液体飞溅，必须避免手或皮肤直接接触，若有意外污染应及时消毒、冲洗并擦干飞溅出的液体。

（3）避免锐器损伤：熟练掌握器械的使用，各种感染性吸管、试管、拨片等用后及时放在专用容器内，锐器损伤后立即处理，并准确记录上报，及时监测和治疗。

（4）做好个人防护：口罩、防护服、手套、帽子、防护眼镜等，并保证用品质量。工作结束后，立即消毒。在免疫力低下或疲劳状态下不允许进入实验室。

（5）定期检测生物安全柜及其他设备性能。

### 6.2.8微生物实验室管理措施

1、禁止非工作人员进入实验室工作区，非本实验室的工作人员前来参观或进修，应得到实验室主管部门批准，未经批准者不得进入实验室。

2、工作人员必须接种相关预防性生物制品的疫苗，建立工作人员的健康档案。

3、在实验工作区禁止吸烟，禁止在实验室放置食物、饮料和类似的存在有潜在的从手到口的接触途径的其它物质，禁止用实验室的冰箱储存食物。

4、按照实验室安全操作规程操作，降低溅出和气溶胶产生。

5、处理腐蚀性或毒性物质时，必须做好防护工作，应使用安全镜、面罩或其它的眼睛和面部防护用品；工作人员在实验工作区，应穿工作服或隔离衣，服装应符合实验室设备要求；应穿着舒适，防滑并能保护整个脚面的鞋子。

6、在实验室指定清洁区和非清洁区，非本室工作人员禁止进入工作区。

7、每天至少消毒一次工作台面，活性物质溅出后要随时消毒。生活垃圾和医用垃圾一定要分开装放。

8、所有培养物，废弃物在运出实验室之前必须进行灭活。需运出实验室的灭活物品必须放在专用密闭容器内。实验设备在运出修理或维护前必须进行消毒。

9、尽可能使用塑料器材代替玻璃器材。禁止用手处理玻璃器具，装有污染针、利器及破碎玻璃的容器在丢弃之前必须消毒。

10、工作人员要接受有关的潜在危险的培训，掌握预防职业暴露后的处理程序。每年要接受一次最新培训。

11、将生物安全程序纳入标准操作规范或生物安全手册，由实验室负责人专门保管，工作人员在进入实验室之前要阅读规范并按照规范要求操作。

12、人员暴露感染性物质时，及时汇报，并记录事故经过和处理方案。必要时收集从事危险性工作人员的基本血清留底，并根据需要定期收集血清样本，应有检测报告，如有问题及时处理。

## 6.3工程污染防治措施汇总及环保投资估算

本项目总投资170万元，其中环保投资为27万元，占总投资的15.88%，工程污染环境保护措施及投资估算见表6.3-1。

表6.3-1  工程环保投资估算表  单位：万元

| 项目 | 治理设施内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工期设备的消声、减振措施 | 0.2 |
|  | 施工期废水处理 | 0.1 |
|  | 施工垃圾桶 | 0.1 |
|  | 施工区废气处理 | 0.2 |
| 营运期废气处理 | 微生物实验室废气：采用生物安全柜+高效过滤器+专用排风管道 | 已列入总投资 |
|  | 理化实验室废气：三套一级活性炭吸附装置+3根15m高排气筒 | 4.4 |
|  | 污水处理站恶臭：集气设施+二级活性炭吸附装置 | 2.2 |
| 营运期废水处理 | 污水处理间、事故储罐 | 10.0 |
| 营运期固废治理 | 危险废物和医疗废物的外委处置 | 3.5 |
|  | 一般固废处置 | 0.2 |
|  | 生活垃圾处置 | 0.1 |
| 营运期噪声治理 | 基础减振、低噪声设备 | 1.0 |
| 营运期风险 | 环境风险应急预案 | 2.0 |
| 环境监测管理 | 废气、废水、噪声定期监测；环保验收 | 2.0 |
| 设备维护费用 | 运行期间设备检修及维护费用 | 1.0 |
| 合计 |  | 27.0 |

# 7 环境经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。本次评价根据工程分析、环境影响分析和污染防治措施等内容，确定本项目的经济损失和环境效益。其中，本项目的环境经济损失主要表现为治理污染所需要的环保投资，综合效益则表现为项目建成运行后所带来的环境、经济和社会效益的总和。

## 7.1项目实施后对环境影响的变化情况

项目通过投入环保投资，采取各种环保措施对废气、废水、噪声、固体废物污染进行控制，实现了废物资源化利用，同时减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的，对环境影响较小。具体表现在以下方面：

（1）本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准后经 DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入松花江，对地表水影响很小。

（2）项目噪声源经采取隔声减振等降噪处理措施后，厂界噪声能达到相关的标准要求，对周围环境影响较小。

（3）项目产生固废均得到了综合利用和合理处置，其中危险废物和医疗废物均按照国家有关管理规定，委托有资质的单位无害化处理，对周围环境影响较小。

（4）本项目实验室废气、污水处理站恶臭等均得到了有效处理，在严格执行本次环评提出的污染防治措施后，可实现废气的达标排放。

由此可见，本项目的环境效益明显，满足达标排放和总量控制要求，并为现有环境所接受。并且，环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。

## 7.2经济和社会效益分析

本项目的实施有利于提高中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心的技术服务能力，有利于加强全区的疾病预防控制能力，有利于增强全区人民的健康水平和生活质量，有力促进全区的经济发展和社会稳定。

1）本项目将全面提高中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心对疾病的监测能力和实验室检测能力，为有效遏制多种重大疾病、中毒、公共卫生突发事件等创造有利条件。

2）本项目可以进行生物安全二级实验室的业务培训，组织各类专业的讲座和学术交流，从而提高全区疾病预防控制机构的业务能力和专业实验室技术人员的业务素质。

3）中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心实验室的建设，服务于铁路局内部员工，可有效提高各种疾病的预防控制能力，减少疾病的发生，有效提高员工的身体素质，提高工作效率，增加国民生产总值，为社会创造更多效益。

## 7.3环境效益分析

项目的环境效益主要体现为项目建设本身为环保项目以及实施的环保措施所避免的环境影响。项目在运行后，微生物实验室采生物安全柜，安装高效过滤器，可将病原微生物捕集，最后通过专用排气通道，至楼顶的排气口排放。理化实验室废气采用一次活性炭吸附，最后通过排气筒排放。

本项目在非正常状况下，污染物的迁移范围有限，且迁移速度逐渐减弱，且项目的环境效益主要体现为项目建设本身为环保项目以及实施的环保措施所避免的环境影响。

本项目在非正常状况下，污染物的迁移范围有限，且迁移速度逐渐减弱，且采取了分区防渗措施，基本不会对地下水造成影响。

本项目噪声源主要为水泵、风机等，建筑上采取隔声、减振措施，项目运行后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类、4类标准，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境功能不下降。

本项目产生的实验废水进入污水处理间处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政排水管网，对地表水影响较小。

项目产生的各项固体废物在采取有效措施后，对环境影响较小。

在采取各项环保措施后，废气、废水、噪声及固废对周围环境影响较小。

由此可见，本项目的环境效益明显，满足达标排放和总量控制要求，并为现有环境所接受。并且，环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。

综上所述，由环境影响导致的经济损失较拟建项目带来的环境效益和经济效益要小的多，工程的建设将产生广泛的经济效益，拉动地区经济增长和社会发展，同时在环境保护方面也是可以接受的。

## 7.4结论

综上所述，在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境影响和经济损益的角度分析是可行的。

# 8 环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

## 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理的必要性

环境管理是协调发展经济与保护环境之间关系的重要手段，也是实现经济战略发展的重要环节之一，对环境保护工作起主导作用。企业环境管理是“全过程污染控制”的重要措施，它不仅是我国有关法规的规定，也是清洁生产的要求。

本工程的生产过程中伴有一定的废水、废气、固废和噪声的产生，因此，涉及生产管理水平中的环境管理与监测就显得格外重要。环保治理设施运转正常与否将直接影响到“三废”处理效果。为适应目前的环境形势，做好清洁生产、文明生产、实现增产减污和污染物浓度、总量的达标排放，企业内部应建立独立的环保机构，负责管理和控制“三废”排放和治污设施的正常运行。

### 8.1.2环境管理机制

本项目的环境管理体系可分为管理机构与监督机构。

（1）环境管理机构

企业应根据《建设项目环境保护设计规定》，在企业内部设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环境保护工作。

结合本工程实际，建议企业在厂区设置专门的环境管理机构—环保科，配备专职人员，配合有资质环境监测部门定期对该厂区周围的大气、水体、噪声等进行常规监测，利用监测数据定期汇报污染物排放与治理情况表，与当地环保部门通力协作，共同搞好厂区环保工作。

本评价根据国家、行业、省市环境保护主管部门的法律、法规和方针、政策要求，对项目的环境管理机构提出的主要职责是：

①制定施工期安全环境管理制度；

②贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定厂区运营期环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识；

③完成上级部门交给当地环保部门下达的有关环保任务，配合当地环保部门及环境监测部门的工作；

④建立健全环境保护管理制度，做好有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作，定时编制并提交项目环境管理工作报告；进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。

⑤制定并加强项目各污染治理设施操作规范和操作规程学习，建立各污染源监测制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放；

⑥负责检查各污染治理设施运行情况，发现问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的缘由，协助有关部门解决问题，处理好由环境问题带来的纠纷等。

（2）环境监督机构

负责报告书审查的环保部门负责对项目环境保护工作实施监督管理：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施；负责项目环境保护设施的竣工验收；明确项目应执行的环境管理法规和标准；指导下一级环保部门对项目施工期和营运期的环境监督管理。

### 8.1.3环境管理计划

本项目施工期环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1 项目环境管理计划表

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 建筑垃圾及时清运 对施工场地定期洒水抑尘、清扫，保持 整齐干净 | 施工单位环保 措施要落实到 人，做好施工厂 地环境管理和 保洁工作 | 建设行政管理部门 及环境管理部门进 行定期检查 |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作 为中标内容 |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查 |
|  | 施工单位开工 15 日前，携带施工资料 等到当地环保部门申报《建设施工环保 审批表》，经批准后方可施工 |  |  |
|  | 夜间禁止施工（22：00～6：00） |  |  |
| 废水 | 施工人员生活污水应排入现有排水设施，排入市政污水管网 |  | 对于污水收集设施进行认真检查 |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾清运 |  | 不外排 |

运行期环境管理计划：

（1）环保管理机构应对场内环保实行统一管理，并对厂区的环境质量全面进行监测。

（2）环保管理机构应做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检查，确保污染治理设施与主体设备正常运行。当治理设施发生故障时，应启动应急预案，防止污染事故的发生。

（3）定期对污水处理间的环保工作情况进行考核，制定考核与奖惩的具体办法，将环保考核纳入生产考核的主要部分。

（4）对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案。发现污染物非正常排放时，应分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求。

（5）接受环保部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。

### 8.1.4环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理制度；

（2）污水、废气、固体废物排放管理制度；

（3）处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

### 8.1.5污染物排放清单

项目污染物排放清单见表8.1-2。

表8.1-2 污染物排放清单

| 环境要素 | 管理项目 |  | 污染防治措施 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 实验室废水、生活污水 | pH(无量纲) | 实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江 | 6.5~7.5 |  | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及太平、文昌污水处理厂入水水质标准。 |
|  |  | COD |  | 174 | 0.18 |  |
|  |  | BOD5 |  | 91 | 0.1 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 15 | 0.02 |  |
|  |  | 总氮 |  | 9.5 | 0.01 |  |
|  |  | 总磷 |  | 1.99 | 0.0012 |  |
|  |  | SS |  | 56.7 | 0.06 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数（个/L） |  | 3556 | 2.7×109 |  |
|  |  | 总余氯 |  | 0.57 | 0.0006 |  |
| 环境空气 | 微生物实验室废气 | 可能含有病原微生物的气溶胶 | 微生物实验均在各自的生物安全柜内进行，可能含有病原微生物的气溶胶经过各自生物安全柜内置的高效过滤器处理后汇入排风管道，最后统一通过楼顶的排气口以无组织形式排放 | / | 0cfu/m3 | 病原微生物不得检出 |
|  | 理化实验室有组织废气（DA001、DA002、DA003分别） | 非甲烷总烃 | 理化实验室废气经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放，未被收集的废气无组织排放 | 0.13 | 0.0006 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值（速率严格50%） |
|  |  | 甲醇 |  | 0.008 | 0.00004 |  |
|  |  | 硝酸雾（以NOx计） |  | 0.15 | 0.0003 |  |
|  |  | 盐酸雾 |  | 0.05 | 0.0001 |  |
|  |  | 硫酸雾 |  | 0.39 | 0.0008 |  |
|  |  | 氟化物 |  | 0.005 | 0.00001 |  |
|  |  | 氨气 |  | 0.01 | 0.00002 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值 |

续表8.1-2 污染物排放清单

| 环境空气 | 理化实验室无组织废气 | 非甲烷总烃 | 未被收集的废气无组织排放 | / | 0.001 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲醇 |  | / | 0.00007 |  |
|  |  | 硝酸雾（以NOx计） |  | / | 0.0006 |  |
|  |  | 盐酸雾 |  | / | 0.0002 |  |
|  |  | 硫酸雾 |  | / | 0.002 |  |
|  |  | 氟化物 |  | / | 0.00002 |  |
|  |  | 氨气 |  | / | 0.00004 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建厂界标准 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 污水处理装置为一体化装置，加盖密闭，加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运，恶臭无组织排放 | / | 0.0001 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中“污水处理间周边大气污染物允许浓度标准”限值要求 |
|  |  | H2S |  | / | 0.000005 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | ＜10（无量纲） | / |  |
| 声环境 | 厂界噪声 |  | 低噪声设备、隔声、减振 | / | 2类：昼≤60dB(A) 夜≤50dB(A) 4类：昼≤70dB(A) 夜≤55dB(A) | 东侧、西侧和南侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准；北侧厂界满足4类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾箱集中收集，由环卫部门统一处理 | / | 14.63 | 固废处置率100% |
|  | 废包装物 |  | 经收集后全部外售综合利用 | / | 0.15 |  |

续表8.1-2 污染物排放清单

| 固体废物 | 污泥 | 污水处理站污泥先用泵抽入污泥浓缩罐，在污泥浓缩罐内投加石灰粉进行消毒后通过叠螺污泥脱水机脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置。 | / | 1.6 | 固废处置率100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废培养基、废一次性用品（不 包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、废样品 | 先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂 存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 | / | 0.2 |  |
|  | 废实验用药包装物 | 分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 | / |  |  |
|  | 废弃过滤器 | 由专业公司进行更换，先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 | / | 0.03 |  |
|  | 实验室废液 | 用专用容器桶进行收集，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理 | / | 6.6 |  |
|  | 废紫外灯管 | 每3年更换一次，更换后的废紫外灯管暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理 | / | 0.001t/3a |  |
|  | 实验室废活性炭 | 每半年更换一次，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 | / | 0.03 |  |
|  | 污水处理站废活性炭 | 每季度更换一次，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 | / | 0.02 |  |

### 8.1.6排放管理要求

1、三同时”制度。在项目正式投产前，必须向负责审批的环境保护管理部门提交环境保护设施竣工验收报告，说明环境保护设施运行的情况，治理的效果，达到的标准，经环境保护主管部门验收合格后方可正式投入生产。

2、营运期环境管理计划

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；

（2）对疾控中心内的公建设施给水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通；

（3）对本项目废水进行处理，确保处理系统的正常运行；

（4）生活垃圾和医疗废物、危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

### 8.1.7信息公开

企业应积极主动对污染物定期监测信息进行公开，采用张贴公示版等形式对污染物排放情况、污染防治措施运行情况进行公开，保证公众知情权。

### 8.1.8与排污许可证衔接

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015 年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。

本项目为哈铁疾控中心建设项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“四十九、卫生 84，107、医院 841，专业公共卫生服务 843”中的“疾病预防控制中心 8431”，实行排污许可登记管理。建设单位应当在正式投产运行前，需填报排污登记。

## 8.2 环境监测计划

### 8.2.1 环境监测目的

环境监测是一项政府行为，也是环境管理技术的支持。同时，环境监测还是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 8.2.2 环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，建设单位应委托有资质的监测机构进行常规监测。

### 8.2.3 环境监测职责

根据国家和主管部门颁布的环保法规、污染物排放标准以及企业内部的要求，制订监测站的工作计划和实施方案。对生产过程中污染物的排放状况和污染治理设施的处理效果进行定期监测，为设施的运行控制提供依据。

对监测仪器设备进行维护和校验，确保监测数据的准确性、可靠性。作好监测数据的整理记录工作，作好企业污染物排放情况动态变化的档案记载工作。努力学习，不断提高站内工作人员的业务素质和工作能力。

### 8.2.4 设立排放口（源）标识

本项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，在本项目的污水处理站排放口、大气排放源、噪声、固废排放源设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志―排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及 2023修改单执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。污水排放口、废气排放口、固废噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号与说明见下图。

图8.2-1 污水、废气、噪声和固废排放口（源）图形符号与说明

### 8.2.5 环境监测内容与实施计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。

（1）污染物排放监测

本项目污染源监测计划见表 8.2-1。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表8.2-1 污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 理化实验室排气筒 | 非甲烷总烃、甲醇、HCl、硫酸、硝酸（以氮氧化物计）、氨、氟化物 | 1次/年 |
|  | 微生物实验室排气筒 | 指示微生物 | 1次/年 |
|  | 污水处理站周边 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 1次/季度 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、HCl、硫酸、硝酸（以氮氧化物计）、氨、氟化物 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界四周 | 厂界处噪声值 | 1次/季度 |
| 废水 | 污水总排放口 | 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 | 1次/季度 |
|  |  | pH | 12小时 |
|  |  | 流量 | 自动监测 |
|  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 1次/周 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1次/月 |

（2）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a）监测方案的调整变化情况及变更原因；

b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d）自行监测开展的其他情况说明；

e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（3）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

（4）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

## 8.3 规范化排污口要求

### 8.3.1规范化依据

（1）《关于开展排污口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)；

（2）《排污口规范化整治技术》(环发[1999]24号)；

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。

### 8.3.2规范化内容

（1）污水排放口：设置排污口标志。

（2）排放口管理：在排放口处竖立或挂上排放口标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。标志牌所设置专项图标，应执行《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15563.1-1995)的要求。

## 8.4污染物总量控制指标

### 8.4.1总量控制因子

根据国家实施总量控制的有关规定要求，考虑本项目工程排污特征，确定本项目污染物排放总量控制因子为：

废水：化学需氧量、氨氮

废气：挥发性有机物、氮氧化物

### 8.4.2总量核算

（1）废水总量核算过程

生活污水及实验室废水排入自建的污水处理间处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求，同生活污水一起排入市政污水管网，汇入太平、文昌污水处理厂处理达标后排入松花江。

本项目污水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及太平、文昌污水处理厂入水水质标准。（COD250mg/L、氨氮38 mg/L）

COD核定排放量=1057.32t/a×250mg/L×10-6=0.264t/a

NH3-N核定排放量=1057.32t/a×38mg/L×10-6=0.04t/a

（2）废气总量核算过程

本项目实验室排放的挥发性有机物、氮氧化物废气均计入总量。

有组织非甲烷总烃、甲醇、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值（120mg/m3、190mg/m3、240mg/m3）

本项目DA001~DA003排气筒废气量均为5000m3/h。运行小时数为880h、440h。

有组织非甲烷总烃核定排放量=（废气量×浓度限值×10-9）=3×5000m3/h×880h×120mg/m3÷10-9=1.58t/a

有组织甲醇核定排放量=（废气量×浓度限值×10-9）=3×5000m3/h×880h×190mg/m3÷10-9=2.51t/a

有组织氮氧化物核定排放量=（废气量×浓度限值×10-9）=3×5000m3/h×440h×240mg/m3÷10-9=1.58t/a

无组织非甲烷总烃排放量为0.001t/a。无组织甲醇排放量为0.00007t/a。无组织氮氧化物排放量为0.0006t/a。

故本项目排放的挥发性有机物核定排放量=4.09107t/a、氮氧化物核定排放量=1.5806。

表8.2-2 本项目总量指标表

| 污染物 | 预测排放量（t/a） | 核定排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物 | 0.00299 | 4.09107 |
| 氮氧化物 | 0.0015 | 1.5806 |
| COD | 0.18 | 0.264 |
| 氨氮 | 0.01 | 0.04 |

COD、氨氮纳入太平、文昌污水处理厂总量指标。

## 8.5 建设项目竣工环保验收

本项目“三同时”竣工验收清单见表8.5-1。

表8.5-1 本工程竣工环保“三同时”验收一览表

| 序号 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 主要设施/设备/措施 | 验收内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | 危险废物贮存库、污水处理间 等 | COD、氨氮 | 分区防渗、地下水跟踪监测井 | ①危险废物贮存库、污水处理间为重点防渗区，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）6.1一般规定和6.2贮存库环境管理要求执行；污水处理间防渗层地面防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；②一般防渗区包括理化实验室、微生物实验室。地面基础防渗，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③疾控中心的办公区、库房及其他区域和道路为简单防渗区，应做一般地面硬化；厂区地下水流向下游设置一口跟踪监测井，井深15m，监测层位为潜水含水层，监测项目为COD、氨氮，监测频次为一次/年 |
| 2 | 地表水 | 实验室废水、生活污水 | pH(无量纲)、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、SS、粪大肠菌群数（个/L）、总余氯 | 进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及太平、文昌污水处理厂入水水质标准 |
| 3 | 废气 | 实验过程 | 可能含有病原微生物的气溶胶 | 微生物实验均在各自的生物安全柜内进行，可能含有病原微生物的气溶胶经过各自生物安全柜内置的高效过滤器处理后汇入排风管道，最后统一通过楼顶的排气口以无组织形式排放 | 病原微生物不得检出 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、甲醇、硝酸雾（以NOx计）、 盐酸雾、硫酸雾、氟化物、氨气 | 理化实验室废气经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放，未被收集的废气无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值（速率严格50%）及无组织排放监控浓度限值；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建厂界标准及表2标准限值 |

续表8.5-1 本工程竣工环保“三同时”验收一览表

| 3 | 废气 | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放，加强污水处理站的运行操作管理污泥及时外运 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中“污水处理间周边大气污染物允许浓度标准”限值要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 声 噪声 | 空调机房、风机、水泵 | 噪声 | 低噪声设备、建筑物隔声、减振措施 | 东侧、西侧和南侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准，北侧厂界满足4类标准 |
| 5 废 气 | 固 固体废物 | 办公、外来人员 | 生活垃圾 | 生活垃圾箱集中收集，由环卫部门统一处理 | 固废处置率100% |
|  |  | 检验、实验 | 废包装物 | 经收集后全部外售综合利用 |  |
|  |  | 污水处理 | 污泥 | 污泥先用泵抽入污泥浓缩罐，在污泥浓缩罐内投加石灰粉进行消毒后通过叠螺污泥脱水机脱水后，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置 |  |
|  |  | 检验、实验 | 废培养基、废一次性用品、废样品 | 先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 |  |
|  |  | 检验、实验 | 废实验用药包装物 | 分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 |  |
|  |  | 检验、实验 | 废弃过滤器 | 由专业公司进行更换，先进行消毒、灭活等预处理后，分类暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 |  |
|  |  | 检验、实验 | 实验室废液 | 用专用容器桶进行收集，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理 |  |
|  |  | 检验、实验 | 废紫外灯管 | 用专用容器桶进行收集，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废气吸附 | 实验室废活性炭、污水处理站废活性炭 | 收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置 |  |

# 9评价结论与建议

## 9.1 评价结论

### 9.1.1 项目概况

哈铁疾控中心建设项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街89号，为新建项目，总投资 170万元。建设内容包括一座理化实验楼（1-4层为办公区、5层为实验区）及一座微生物实验楼，配备原子吸收、气相色谱、离子色谱等检验仪器设备、PCR实验设备等相关配套设备。主要从事生活饮用水、食品、环境及职业卫生检测。理化实验室检测分析内容主要包括水和废水检测、环境空气和废气检测、噪声、土壤和沉积物及固废检测。微生物实验楼检测分析内容主要包括食品微生物检测、环境微生物检测、新冠病毒核酸检测、病毒性肝炎检测及健康体检等检验项目。理化实验设计年检测量2000份、微生物试验设计年检测量21400份，仅服务铁路内部。

### 9.1.2 项目符合性结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类“三十七、卫生健康”中“1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，属于产业政策中鼓励类项目，符合国家产业结构调整的相关要求。

本项目选址和建设符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）、《疾病预防控制中心建设标准》（建标 127-2009）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）、《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS233-2017)、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》(2018 年修订)等相关技术规范及标准的要求。

### 9.1.3 区域环境质量现状

（1）环境空气

根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，本项目区域为环境空气质量不达标区。除PM2.5、PM10质量浓度值不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准浓度限值外，其他基本因子均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准浓度限值要求。

（2）地表水

根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2024年松花江哈尔滨段水质总体状况为优，监测的10个断面中均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）地下水

☆01、☆02、☆03、☆04监测点监测因子中存在锰超标，由于原生地质条件导致，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。1☆、2☆处地下水为15-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3-- SO42-- Cl-- Ca2+型水，3☆、4☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3-- Ca2+型水。

（4）声环境

项目厂界东侧、西侧及南侧噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，厂界北侧噪声监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，敏感点噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 9.1.4污染物排放情况及主要环境影响

#### 9.1.4.1环境空气影响

在正常情况下，可能带有病原微生物的气溶胶废气经消毒、灭菌、过滤后，病原微生物被完全捕集，微生物实验室使用频率较低，排气不会对周围环境空气产生不利影响。实验室使用消毒药剂对物表、空气及实验人员皮肤等进行消毒，使用有机试剂和无机试剂进行实验，其挥发量较小且为间歇性排放，经一级活性炭吸附装置吸附后排放。污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放。对周围空气产生影响较小。

#### 9.1.4.2地表水环境影响

本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江，对地表水影响较小。

#### 9.1.4.3声环境影响

在落实本报告提出的各项噪声污染控制措施后，项目运行期北侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的4类标准限值要求，东侧、西侧及南侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1 中2类标准限值要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对区域声环境的影响较小。本项目建设所产生的噪声，可以被环境所接受。

#### 9.1.4.4固废环境影响

在采取本项目提出的固体废物处理措施的前提下，本项目危险废物、一般固体废物及生活垃圾对环境影响较小。

#### 9.1.4.5地下水环境影响

非正常工况下污水COD、氨氮泄漏，地下水影响范围内无地下水保护目标，污水渗漏不会对地下水流向下游居民地下饮用水造成影响。地下水污染是一个漫长的过程，并且在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层中的量较少。因此，企业废水泄漏对地下水影响较小，污染质迁移后扩散范围之内没有保护目标。但企业必须加强对污水管线、污水一体化设备等防渗设施的监管，确保各项防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上杜绝污废水渗漏。

### 9.1.5环境保护措施结论

#### 9.1.5.1水污染防治措施

本项目实验室废水、生活污水经收集后进入污水处理站，处理能力为10t/d，处理工艺为“化粪池→格栅→絮凝沉淀→消毒（次氯酸钠消毒）”，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后经DW001污水排放口进入市政污水管网，经太平、文昌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入松花江。

#### 9.1.5.2大气污染防治措施

微生物实验中产生微生物气溶胶或出现溅出的操作均在各自的生物安全柜内进行，生物安全柜相对于其所在房间为负压状态，可能含有病原微生物的气溶胶经各自生物安全柜内置的高效过滤器处理后统一汇入排风管道，最后统一通过楼顶的排气筒（DA001）排放（15m）。理化实验室废气经通风橱、万向集气罩收集后分别经三套活性炭吸附装置吸附后，通过楼顶三根15m高排气筒排放。废气中硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求（速率严格50%），氨气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准限值；未被收集的理化实验室无机废气和挥发性有机废气无组织排放，厂界无组织硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（以氮氧化物计）、非甲烷总烃、甲醇、氟化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，厂界无组织氨气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩建厂界标准。

污水处理间密闭，污水处理一体化设备密闭，污水及污泥处理恶臭采用车间集气，废气通过活性炭吸附装置处理后以无组织形式排放，加强污水处理站的运行操作管理污泥及时外运，通过以上措施后，污水处理站周边 H2S、NH3、臭气浓度无组织排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 中“污水处理间周边大气污染物允许浓度标准”限值要求。

#### 9.1.5.3噪声污染防治措施

空调风机、排风机、泵机、污水处理设备选用低噪声设备，并安装减振垫和建筑物隔声等措施，在严格履行上述措施后，本项目北侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的4类标准限值要求，东侧、西侧及南侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1 中2类标准限值要求。敏感点处噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

#### 9.1.5.4固体废物污染防治措施

生活垃圾集中收集后由市政部门统一处理；废包装物主要为装有药品、原辅料等的废纸盒（不与药品、原辅料直接接触），集中收集后外售。微生物实验室废物采用“单独分类收集+灭菌器消毒灭活+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；理化实验室废物采用“单独分类收集+密封”的方式，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理；废过滤器由专业公司进行更换，经高压灭菌器高温高压灭活处理后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处理；实验室废活性炭、污水处理站废活性炭、废紫外灯管更换后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处理；污水处理站污泥消毒、脱水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 4 医疗机构污泥控制标准，及时交由有资质单位进行处置。

#### 9.1.5.5地下水污染防治措施

危险废物贮存库、污水处理间为重点防渗区，危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）6.1一般规定和6.2贮存库环境管理要求执行；防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；理化实验室、微生物实验室采取一般防渗措施，疾控中心办公区、库房及其他区域和道路为简单防渗措施，应做一般地面硬化。

### 9.1.6环境影响和经济损益分析

在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境影响和经济损益的角度分析是可行的。

### 9.1.7环境管理与监测计划

本项目加强运营期环境管理，制定运营期环境监测计划，排放口实行规范化管理，严格执行“三同时”制度，确保运营期各项污染物能够达标排放，满足环保要求。

### 9.1.8 公众意见采纳情况

网络公示起到了应有的告知作用。在填写公众参与调查表期间，对居民进行了必要的讲解和说明，让附近居民充分了解本项目的各项情况。选择了当地网站和报纸进行公示，起到了网络和报纸传播较广，受众广泛的作用。在网上两次公示过程中、报纸公示期间、布告栏公示过程中未接到任何人反映意见或建议的电话和邮件、传真等。

中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨铁路疾病预防控制中心对以上公示流程进行了整理总结，编制了《哈铁疾控中心建设项目环境影响评价公众参与报告》。建设单位承诺今后严格按照运营管理期间各项制度要求，狠抓落实，确保达标排放，并对周围环境的影响减至最小程度，达到公众对项目建设的环境要求。

## 9.2 建议

关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民的反映，定期向项目管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

（1）在生产运营过程中严格按照设计要求进行，加强设备运行维护，保证废气处理设备性能保持在最佳状态，效果最好。

（2）定时巡视、检查管道的密闭状况，雨、雪、大风天气，应加强对污水处理间的检查、巡视。

## 9.3 评价总结论

本项目建设项目符合国家产业政策要求，在采取相应的环保措施并严格执行各种污染物排放标准的情况下，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。

因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级√ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a√ |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）其他污染物（硫化氢、氨、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、甲醇、氟化物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5√ |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 附录D√ |  | 其他标准√ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3、臭气浓度、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇、氟化物） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  | NOX：（0.0015）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（0.00299）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他□ |  |  |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深□）；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ |  |  |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据起源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据起源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季√；秋季√；冬季√ |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 补充监测 |  | 监测时期 |  |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 |  | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | （pH、COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、溶解氧、BOD5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 |  | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（2024） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季√；秋季√；冬季√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 |  | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 |  | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务器满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域水环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD、氨氮） |  |  |  |  | （COD：0.18、氨氮：0.01） |  |  |  |  |  | （COD：174、氨氮：15） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  |  | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） |  |  | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 |  |  | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测方式 |  |  |  | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测点位 |  |  |  | （） |  |  |  | （） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | （） |  |  |  | （） |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  | ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 |  |  | 可以接受☑；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级√ 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 国家标准√ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ | 2类☑ |  | 3类区□ | 4a类区☑ | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期√ |  | 中期□ | 远期√ |  |
|  | 现状调查 方法 | 现场实测法√ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  | 100% |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测√已有资料□研究成果□ |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型√ 其他□— |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m√ 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标√ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标出噪声值 | 达标√ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测√ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测√ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效A声级） |  |  | 监测点位数（7） |  |  | 无监测□ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可行√ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项，可√ ；“（）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（） 生境□（） 生物群落□（） 生态系统□（） 生物多样性□（） 生态敏感区□（） 自然景观□（） 自然遗迹□（） 其他□（） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.00211）km2；水域面积：（0）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他☑ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓☑；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测 计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价 结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项 |  |  |

环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 乙酸 | 盐酸 |  | 硝酸 | 硫酸 | 氨水 | 次氯酸钠 |  | 氢氟酸 | 乙醇 |  | 磷酸 | 甲醇 | 异丙醇 | 四氯乙烯 | 正己烷 | 丙酮 |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.0105 | 0.012 |  | 0.015 | 0.0184 | 0.00091 | 0.002 |  | 0.00054 | 0.0138 |  | 0.0008 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0082 | 0.0017 | 0.0004 |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  |  | F2□ |  |  | F3□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  |  | S2□ |  |  | S3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  |  | G2□ |  |  | G3√ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  |  | D2□ |  |  | D2□ |  |  |  |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1√ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  | Q＞100□ |  |  |  |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  |  | M3□ |  |  | M4□ |  |  |  |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  |  | P3□ |  |  | P4□ |  |  |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ |  |  | Ⅳ□ |  | Ⅲ□ |  |  |  |  |  | Ⅱ□ |  | Ⅰ√ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  | 三级□ |  | 简单分析√ |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  |  |  |  | 地表水√ |  |  | 地下水√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  |  | 计算法□ |  |  |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  |  | SLAB□ |  |  |  | AFTOX□ |  | 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | （1）制定环境风险应急预案。（2）制定安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和实施，确保包装完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 采取本项目提出的风险应急措施，可有效避免风险事故污染水环境，可有效保护应急人员健康。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住：“□”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |